## část 2 - laboratorní mikroskop
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 2: Laboratorní mikroskop včetně příslušenství
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Badatelský mikroskop:
šestičetný revolverový měnič objektivů
planachromatické objektivy s korekcí na nekonečno
šest objektivů CCIS EC-H PLAN 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x
osvětlovací systém záměnný pro halogen i LED (spec. modul)
polarizační zařízení (polarizátor/otočný analyzátor)
zásuvná destička DarkField
funkce AUTO-OFF (automatické vypnutí při nečinnosti)
bezhřebenový XY posuv pracovního stolku
automatické přizpůsobení intenzity jasu pro zvolený objektiv
Kamera:
rozlišení 5.0 Mpix.
SW aplikace multi jazyková (především angličtina a čeština)
opticko-mechanický adaptér s doostřováním
Ostatní:
doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky
zaškolení obsluhy na dodaném zařízení v místě instalace v minimálním rozsahu 2 hodin a 4 osob v ceně dodávky, zaškolení na vyžádání i v anglickém jazyce
termín dodání: do 4 týdnů od přijetí objednávky
minimální požadovaná záruka na zařízení (kromě zdrojů světla) 24 měsíců
dostupný záruční i pozáruční servis v České Republice
veškeré manuály k zařízení v českém a anglickém jazyce
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.

## část 1 - vědecko výzkumné m.
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 1: Vědeckovýzkumné mikroskopy
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stereomikroskop:
teleskopická konstrukce těla optiky s apochromatickou korekcí
motorizovaný nelineární zoom minimálně 12,5:1, rozsah 0,8x - 10x
numerická apertura při maximálním zvětšení minimálně 0,144
dvojtá aperturní clona
display na těle optiky informující o aktuálním zvětšení, rozlišení, šířce zorného pole a hloubce ostrosti, ovládání zoomu včetně tlačítka pro rychlou změnu zvětšení, volitelná rychlost zoomování
rozlišení minimálně 429 lp/mm (přidáním většího zvětšení možnost až 1000 lp/mm)
binokulární tubus max. sklon 20°, nastavitelný oční rozestup, dvoupolohové nastavení okulárů (Siedentopf)
výstup na kameru 100/0%, 50/50% a 0/100%
okuláry 10x se zorným polem 23 mm, oba s korekcí dioptrií včetně očnic
kódovaný objektivový revolver pro 3 objektivy s automatickým rozpoznáním objektivu při výměně a načítáním v programu s automatickou kalibrací, musí rovněž umožnit přepínání stereo pohledu na dokumentační pro tvorbu multifokálního obrazu
objektiv 0,5x s pracovní vzdáleností minimálně 134 mm
objektiv 1,5x s pracovní vzdáleností minimálně 28 mm
manuální pohon v ose Z včetně koaxiálního hrubého/jemného ovladače, výška sloupku min. 490mm
velká základna pro vysokou stabilitu s velkou pracovní plochou (min. 400 x 240mm) pro pohodlnou práci se vzorky, kontrastní metody: světlé a tmavé pole včetně šikmého nasvícení (oblique)
externí zdroj světla LED pro transmisní světlo, min. 900 lm, životnost min. 50000 hodin, LCD displej, ovládání intenzity z PC
výkonné kruhové LED osvětlení min. 48 LED, přepínání segmentů (čtvrt, polovina atd.)
protiprachový kryt
řídící jednotka pro ovládání motorizovnaných částí mikroskopu a ovládání procházejícího světla z PC
možnost přidání dálkového ovládání s dotykovým displejem
Software:
výkonný software umožňující pokročilé ovládání kamery, stereomikroskopu a osvětlení
zobrazení histogramů včetně možnosti zvýraznění pixelů s maximální teoreticky možnou intenzitou signálu
možnost manuálního i automatického ukládání snímků
možnost zadat cílový adresář s automatickým přiřazováním jména obrázku
možnost odečtu aktuálního zvětšení v software
automatické ukládání všech metadat s obrázkem
možnost hromadného zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu
možnost otevřít a zpracovat nasnímané obrázky z ovládacího programu mikroskopu v programu ImageJ nebo jiném volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi
možnost přizpůsobení velikosti grafických prvků softwaru dle preferencí uživatele
modul pro měření objektů vkládání měřítka volitelné velikosti, kreslení do snímků, vkládání textů a grafických symbolů, manuální měření, automatická kalibrace při změně zvětšení u zoomu i otočením objektivového karuselu
modul pro snímání obrázků se zvýšenou hloubkou ostrosti (skládání zaostřených rovin)
modul pro snímání panoramatických obrázků
modul pro snímání fluorescenčních kanálů součástí pro budoucí rozšíření o fluorescenci
součástí dodávky musí být také verze software, který umožňuje volnou instalaci na jakýkoliv počítač pro základní zpracovní obrázků, práci s histogramem, export obrázků, apod.
hardwarový klíč
PC - minimální parametry:
Passmark CPU min. 10000 (min. 3,5GHz, 4 jádra, TDP 80W, 10MB cache), 32GB RAM, 4GB grafická karta, DVDRW, 256GB SSD, 2TB HDD, zdroj s účinností min. 85%, Win 7<, klávesnice, myš
LCD IPS 27", 4K, 350cd/m2, 5,4ms, HDMI, DP
Digitální barevná kamera - minimální parametry:
čip CMOS 1/2,5“ min 5MPx, 24 bit/pixel, velikost pixelu 2,2x2,2 µm, USB 2.0, LAN RJ45 a monitoru přes HDMI
samostatné připojení k monitoru nebo projektoru ve formátu FULL HD a HD - živý obraz s rychlostí min 30 snímků/s při rozlišení FullHD 1920x1080, HD 1280x720 min 60 snímků/s, rozlišení v PC 800x600 min 20 snímků/s
expoziční čas 10 μs až 2s
možnost přímého připojení do WIFI routeru ethernet kabelem pro síťové sdílení obrazu na tabletech bez použití PC (včetně sw ke sdílení)
ovládání kamery dálkovým ovladačem
základní tlačítka pro nastavení bílé a focení přímo na kameře ke zjednodušení ovládání
slot pro SDHC kartu
adaptér pro připojení kamery s optickým členem 0,5x
Ostatní:
doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky
zaškolení obsluhy na dodaném zařízení v místě instalace v minimálním rozsahu 2 hodin a 4 osob v ceně dodávky, zaškolení na vyžádání i v anglickém jazyce
termín dodání: 8 týdnů od přijetí objednávky
minimální požadovaná záruka na zařízení (kromě zdrojů světla, tj. lamp) 24 měsíců
dostupný záruční i pozáruční servis v České Republice
veškeré manuály k zařízení v českém a anglickém jazyce
Výzkumný vzpřímený fluorescenční mikroskop se strukturovaným osvětlením a interferenčním kontrastem (DIC)
Mikroskop:
robustní, plně motorizovaný stativ
velmi přesný skenovací stolek (rozlišení 0,1 µm, opakovatelnost +/- 1 µm, absolutní přesnost +/- 5 µm, max. rychlost 100mm/s, rozsah posuvu 75mm x 50m), držák preparátů pro sklíčka
ovládání pomocí joysticku, tlačítko pro změnu rychlosti a přizpůsobení rychlosti pohybu stolku použitému zvětšení
motorizovaný revolver pro minimálně 6 objektivů
koaxiální hrubé a jemné ostření vlevo i vpravo na mikroskopu
nejmenší možný krok posuvu v ose Z max. 10 nm
volně programovatelná tlačítka kolem fokusovacích knoflíků
výkonný LED zdroj s možností výměny na min. 100W halogen
motorizovaný karusel se sadou denzitních filtrů
motorizovaný achromatický aplanatický univerzální kondenzor
motorizovaný boční výstup na stativu pro kameru 100/0%
motorizovaná optická dráha pro dopadající a transmisní světlo
polní clona pro fluorescenci
externí dotykový display pro ovládání a nastavování mikroskopu vč. hrubého i jemného ostření a volně programovatelných knoflíků
Optika:
plan semiapochromatický objektiv 5x s numerickou aperturou min. 0.16
plan semiapochromatický objektiv 10x s numerickou aperturou min. 0,30, interferenční kontrast
plan semiapochromatický objektiv 20x s numerickou aperturou min. 0,50, interferenční kontrast
plan semiapochromatický objektiv 40x s numerickou aperturou min. 0,75, interferenční kontrast
plan apochromatický objektiv 63x s numerickou aperturou min. 1,40, imerzní, interferenční kontrast
okuláry 10x se šířkou zorného pole min. 25 mm, oba s korekcí dioptrií
fototubus s výstupem na kameru (100/0, 30/70 a 0/100%)
Fluorescence:
motorizovaný jednopatrový karusel fluorescenčních filtrů s místem minimálně pro 10 filtrů s detekcí vložení filtru do karuselu
snadné nasazování / výměna filtrů včetně automatického rozpoznání změny filtrů
minimálně 5 filtrů pro DAPI, GFP, Cy3, Cy5 , Atto 700 apod.
trojpásmomvý filtr pro CFP, GFP a DsRed
možnost přidání dalších vlastních filtrů
vysokorychlostní závěrka
externí fluorescenční excitační zdroj s dlouhou životností (metal-halide), možnost atenuace světla min. 20 kroků, ovládání atenuátoru a uzávěrky přes software
dálkové ovládání (nožní pedál) pro pohodlné ovládání uzávěrky zdroje fluorescence
možnost přidat i LED externí zdroj fluorescence s minimálně 4 výkonnými LED
Kamery:
1) Monochromatická kamera (CCD II) s rozlišením 2,8 MPix, velikost čipu 2/3"
- rozměr pixelu min. 4,54 x 4,54 µm
- rychlost snímání při plném rozlišení minimálně 38/s
- možnost „binning“ módu až 5x5 min 58 snímků/s
- dynamický rozsah: 1:2500
- digitalizace 14 bit
- možnost expoziční doby od cca 250 µs až 60 s
- chlazení Peltierovými články
- rychlé a universální připojení pomocí USB 3.0
- kamera musí být plně kompatibilní s mikroskopem i řídícím software zajišťujícím všechny funkce mikroskopu
- optický adaptér pro připojení kamery na mikroskop s zvětšením členem 0,63x
- kovový kryt kamery
2) Barevná kamera (CCD II) s rozlišením minimálně 6 MPix, velikost čipu1" - 12,5 x 10mm
- rozměr pixelu min. 4,54 x 4,54 µm
- rychlost snímání při plném rozlišení 6 MPix minimálně 19 snímků/s
- možnost „binning“ módu až 5x5 min 58 snímků/s
- dynamický rozsah: 1:2500
- digitalizace 3x14 bit
- možnost expoziční doby od cca 250 µs až 60 s
- rychlé a universální připojení pomocí USB 3.0
- chlazení Peltierovými články
- kamera musí být plně kompatibilní s mikroskopem i řídícím software zajišťujícím všechny funkce mikroskopu
- optický adaptér pro připojení kamery na mikroskop s zvětšením členem 1x
- kovový kryt kamery
3) Barevná kamera (CCD) s rozlišením minimálně 5 MPix 2/3"
- velikost pixelu min. 3,45 µm x 3,45 µm
- možnost expoziční doby od cca 1 ms až 4s
- digitalizace 3 x 12bit
- rychlost snímání minimálně 9 snímků/s při plném rozlišení 5 MPix
- připojení firewire B
- kamera musí být plně kompatibilní s mikroskopem i řídícím software zajišťujícím všechny funkce mikroskopu
- optický adaptér pro připojení kamery na mikroskop se zvětšením 0,63x
- kovový kryt kamery
Strukturované osvětlení:
modul tzv. strukturovaného osvětlení zahrnující minimálně 3 mřížky optimalizované pro různé zvětšení a excitační vlnové délky
modul strukturovaného osvětlení musí umožnit snímání ve všech vlnových délkách
automatické přepínání mezi mřížkami dle použitého zvětšení a fluorescenčního filtru s plnou integrací do software
projekce mřížky na vzorek s velmi přesným posunem (3 až 15 kroků pro volbu různé kvality výpočtu optického řezu)
možnost zařízení se strukturovaným osvětlením snadno vysunout z optické dráhy mikroskopu
součástí musí být i software pro dekonvoluci optimalizovanou pro obrázky nasnímané se strukturovaným osvětlením
Software:
výkonný software umožňující pokročilé ovládání mikroskopu zahrnující minimálně tyto moduly:
- modul pro snímání mozaiky
- modul pro měření objektů
- modul pro snímání a skládání jednotlivých optických rovin
- modul pro časosběrné snímání
- modul pro prostorové snímání v ose z
- modul pro kolokalizaci
- modul pro vizualizaci a analýzu 3D a 4D snímků, povrchový rendering, maximální intenzita projekce renderování, interaktivní 3D měření,
- automatické nastavení mikroskopu podle použitých fluorochromů (automatické vytvoření protokolu pro opakující se činnosti pomocí softwarového průvodce včetně možnosti uložení a načtení těchto protokolů)
- plné ovládání kamery v procházejícím světle (BF i DIC) i ve fluorescenčním světle
- rychlá synchronizace všech motorizovaných součástí mikroskopu
- možnost manuálního ale i automatického snímání multikanálových fluorescenčních signálů
- zobrazení histogramů včetně možnosti zvýraznění pixelů s maximální teoreticky možnou intenzitou signálu
- u multikanálového snímaní v Z-ose možnost určit zda snímání bude probíhat po jednotlivých rovinách nebo po filtrech
- možnost manuálního i automatického ukládání snímků
- možnost zadat cílový adresář s automatickým přiřazováním jména obrázku
- automatické ukládání všech metadat s obrázkem
- možnost hromadného zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu
- možnost otevřít a zpracovat nasnímané obrázky z ovládacího programu mikroskopu v programu ImageJ nebo nějakém jiném volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi
- základní metody zpracování obrazu jako je panoramatické skládání více přikrývajících se obrazů do jednoho, vkládání měřítka volitelné velikosti, kreslení do snímků, vkládání textů a grafických symbolů, základní manuální měření
- možnost přizpůsobení velikosti grafických prvků softwaru dle preferencí uživatele
Počítač a monitor:
CPU Passmark min. 9000, 4jádrový, min. 3GHz, 10MB cache, TDP max. 105W
profesionální grafická karta 2GB např. nVidia Quadro, DVI-I, DP 1.2
- minimálně 32 GB RAM operační paměti
- minimálně 2x 2TB HDD pro ukládání dat
- výkonná grafická karta s minimálně 4GB paměti
- minimálně 8x USB 3.0
- minimálně 32" LCD IPS UHD 4K, 300cd/m2, 5ms, HDMI, DVI, DP
Ostatní:
antivibrační stůl (vzduchové polštáře) pro vysokou stabilitu celého systému. Rozměry cca. 90 x 75 cm.
set pro přípravu vzorků 8x-40x, integrované LED osvětlení v procházejícím světle (světlé a tmavé pole) a dopadajícím kruhovém, madlo pro snadnou manipulaci
doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky
zaškolení obsluhy na dodaném zařízení v místě instalace v minimálním rozsahu 4 hodin a 4 osob v ceně dodávky, zaškolení na vyžádání i v anglickém jazyce
termín dodání: 8 týdnů od přijetí objednávky
minimální požadovaná záruka na zařízení (kromě zdrojů světla, tj. lamp) 36 měsíců
dostupný záruční i pozáruční servis v České Republice
veškeré manuály k zařízení v českém a anglickém jazyce
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.