## specifikace část 1
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
splnění kritéria ANO/NE
1 | Skříňový hlubokomrazící box s duálním chlazením | 1 ks
duální chladící systém tvořený dvěma nezávislými chladícími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu- kompresoru je druhý funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu na minimálně −70 °C v celém prostoru mrazícího boxu
vnitřní objem minimálně 500 litrů
grafický displej s pamětí průběhu teplot
skladovací kapacita boxu vyjádřená v krabičkách minimálně 350 kusů 2“ standardních krabiček
součástí dodávky bude plný počet nerezových držáků pro 2” krabičky, každá krabička musí být z držáku samostatně vyjmutelná a krabičky musí být uloženy pouze v horizontální poloze
stěny boxu s tenkou vakuovou izolací (VIP izolace)
rozměry zařízení vhodné pro zajištění průchodu dveřmi o šířce 80 cm bez nutnosti demontáže hlavních dveří
trvale udržitelná teplota -86 °C při okolní teplotě až +30 °C
nastavení teploty v rozsahu alespoň -50 °C až -90 °C
součástí zařízení vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
bezfiltrový bezúdržbový systém
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, výškově nastavitelné police
dvoje plnohodnotné izolované vnitřní dveře
alarm funkce (high, low, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení), výstup pro externí alarm
součástí příslušenství boxu požadujeme databázový software v českém jazyce pro evidenci a vyhledávání vzorků a krabiček v mrazících boxech, možnost vyhledání uloženého vzorku podle jeho čísla nebo čárového kódu (určit držák a pozici v krabičce)
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
tříletá záruční lhůta na kompresory
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
2 | Kultivační box s osvětlením | 2ks
univerzální kultivační box s vertikálně umístěnými lampami ve třech stěnách
plně programovatelný a mikroprocesorem řízený skříňový kultivační box s možností nastavení a regulace teploty, osvětlení a vlhkosti
objem zařízení v rozmezí 290- 300 litrů
celková kultivační plocha na 5 policích minimálně 0,95 m² s možností doplnit další police
teplotní rozsah minimálně +5 až +50 °C (při vypnutých lampách) a minimálně +10°C až +50°C (při zapnutých lampách)
rozsah regulace vlhkosti minimálně: 60 - 90 % RH (teplotě minimálně +15 až +45°C a vypnutých lampách) a minimálně 55 – 85 RH % RH (teplotě minimálně +15 až +45°C a zapnutých lampách)
aktivní odvlhčovací systém
nucená cirkulace vzduchu uvnitř prostoru zařízení
osvětlení fluorescenčními lampami minimálně v rozmezí 0 - 20 000 luxů s nastavitelnou intenzitou po krocích
možnost tvorby minimálně 9 programů, každý až o minimálně 12 krocích, možnost stimulace rozednívání či stmívání
možnost programování v reálném čase
součástí řídící jednotky displej se záznamem dat s možností jejich zobrazení
součástí minimálně 5 drátěných polic s nastavitelnou výškou
alarmové funkce minimálně: alarm teploty s nastavením limitních hodnot, alarm vlhkosti
automatické a manuální odmrazování
průchodka pro nezávislé čidlo monitoringu
zajištění mobility zařízení pomocí pojezdových koleček
vnější rozměry (v x š x h) maximálně 1850 x 800 x 750 mm
možnost rozšíření o zabudovanou univerzální orbitální třepačku s její možností použít i v chlazeném inkubátoru
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
3 | Skříňový laboratorní profi mrazák do -20°C | 1 ks
univerzální skříňová mraznička pro profesionální použití v laboratoři a skladování materiálu při teplotě – 20°C
vnitřní objem minimálně 380 litrů
ukazatel teploty na vnějším digitálním displeji
teplotní rozsah minimálně v rozsahu: -14°C až -28°C
součástí přístroje minimálně 3 drátěné koše
součástí minimálně 6 ks poliček každá s minimálním zatížením 55 kg
samozavírací vnější dveře
optický a akustický alarm
manuální způsob odmrazování
součástí ergonomická rukojeť
hlučnost maximálně 45 dB
hmotnost maximálně: 85 kg
vnější rozměry maximálně: výška x šířka x hloubka v mm: 1900 x 600 x 700
maximální spotřeba za 24 hod 1,3 kWh
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
4 | Sušárna | 2 ks
sušárna s nucenou cirkulací vzduchu určená k sušení, sterilizaci nebo zahřívání vzorků pro rutinní použití ve výzkumné laboratoři
vnitřní objem sušárny minimálně 100 litrů
sušárna s PID mikroprocesorovým řízením a LED displejem
minimální vnitřní rozměry (v x š x h)sušárny 500 x 460 x 400 mm
teplotní rozsah maximálně +10 °C od teploty okolí až do minimálně +250 °C
fluktuace teploty při nastavení 100°C maximálně 1 °C a variace při stejném nastavení maximálně 1,6 °C
přístroj s nucenou cirkulace vzduchu
vnitřní komora s oblými rohy z nerezové oceli včetně minimálně 2 ks nerezových drátěných polic
funkce časovače s funkcí zpožděného startu
ochrana proti přehřátí
audiovizuální alarm dveří
automatické okamžité vypnutí topného tělesa a ventilátoru po otevření dveří
automatický náběh po výpadku proudu
minimálně 3 přednastavené programy pro nejběžněji používané teploty
2 uzavíratelné ventilační otvory
RS-232 port a PC software v ceně
maximální vnější rozměry zařízení (v x š x h) 890 x 670 x 710 mm
možnost doplnění dalších drátěných nebo perforovaných polic
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
5 | Chlazený inkubátor | 8 ks
8 ks chlazené programovatelné inkubátory s možností postavení vždy 2 ks na sebe zabezpečených pomocí spojovacího dílu
4 ks spojovacích dílů v ceně dodávky
vnitřní objem v rozmezí 120 – 130 litrů
vnitřní prostor z nerez oceli se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu a čištění
teplotní rozsah alespoň v rozmezí -10 °C až minimálně +60 °C
nucená vnitřní cirkulace s teplotní uniformitou +/- 0,5 °C
PID mikroprocesorové řízení, LCD displej s intuitivním ovládáním a možností programování a možností numerického a grafického zobrazení dat
minimálně 12-ti krokové programování teplotních změn a cyklování
optoakustický alarm systém teploty a dveří
částečně prosklené dveře s možností jejich zakrytování a možnost záměny otvírání vpravo či vlevo
boční průchodka pro nezávislé čidlo monitoringu
automatický či manuální defrost
součástí minimálně 3 ks polic, každá s minimální zátěží 19 kg
součástí osvětlení vnitřního prostoru (minimálně 1 x 15W fluorescenční lampa, programovatelný režim)
možnost rozšíření o osvětlovací kit s vyšší intenzitou (3000 lx)
možnost rozšíření o zabudovanou univerzální orbitální třepačku s její možností použít i v kultivačním boxu
vnitřní rozměry (v x š x h)minimálně 540 x 600 x 350 mm
vnější rozměry (v x š x h) maximálně 1050 x 720 x 600 mm
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
6 | Autokláv mobilní | 1 ks
mobilní vertikální autokláv bez nutností přívodů s objemem minimálně 70 litrů
laboratorní vertikální autokláv vhodný pro sterilizaci medií, půd a dekontaminace
vnitřní objem v rozsahu 70 litrů až 80 litrů a s průměrem komory minimálně 370 mm
přednastavené programy
kapacita minimálně 12 ks litrových Erlenmayerových baněk
rozsah sterilizačních teplot minimálně 115 - 135 °C
časovač 1 - 300 min
rozsah udržovacích teplot 45 - 60 °C, až minimálně 70 hod
integrovaný zásobník na kondenzát, připojení pouze k elektrické síti
systém zrychleného chlazení vzduchem
součástí flexibilní teplotní čidlo pro roztoky
součástí 3 drátěné koše pro uložení materiálu
váha zařízení maximálně 75 kg
vnější rozměry zařízení maximálně šířka 490 x hloubka 650 x výška 980 mm
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
7 | Vertikální laboratorní autokláv s objemem minimálně 65 litrů | 1 ks
laboratorní vertikální autokláv pro likvidaci odpadu a jejich dekontaminace, sterilizace a přípravy roztoků ve výzkumné laboratoři
objem minimálně 65 litrů, průměr nerezové komory minimálně 380 mm
kapacita minimálně 2 x 8 ks Erlenmayerových baněk objem 500 ml
rozsah sterilizačních teplot 115 - 135 °C
minimálně 8 přednastavených programů + minimálně 20 volných
ovládací panel s možností nastavení různých jazyků včetně nastavení menu v češtině
akustická signalizace ukončení procesu a alarmů
automatický systém zamykání dveří
USB a Ethernet port
možný přímý download posledních 200 cyklů sterilizace bez speciálního software
součástí minimálně 2 ks flexibilní čidla pro roztoky
integrovaný systém vodního chlazení pláště pro zrychlení procesu sterilizace
integrovaná vakuová pumpa pro prevakuum a sušení
integrovaný samostatný vyvíječ páry
zdroj stlačeného vzduchu jako příslušenství
součástí minimálně 2 ks plné nerezové koše vyplňující spolu celý prostor autoklávu
součástí také speciální cyklus pro agary při 60 - 94 °C
součástí také speciální cyklus pro 95 - 104 °C
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
8 | Vertikální autokláv objem 85 litrů | 1 ks
laboratorní vertikální autokláv pro likvidaci odpadu a jejich dekontaminace, sterilizace a přípravy roztoků ve výzkumné laboratoři
objem minimálně 85 litrů, průměr nerezové komory minimálně 380 mm
kapacita minimálně 2 x 5 ks Erlenmayerových baněk objem 1000 ml
rozsah sterilizačních teplot 115 - 135 °C
minimálně 8 přednastavených programů + minimálně 20 volných
ovládací panel s možností nastavení různých jazyků včetně nastavení menu v češtině
akustická signalizace ukončení procesu a alarmů
automatický systém zamykání dveří
USB a Ethernet port
možný přímý download posledních 200 cyklů sterilizace bez speciálního software
součástí minimálně 2 ks flexibilní čidla pro roztoky
integrovaný systém vodního chlazení pláště pro zrychlení procesu sterilizace
integrovaná vakuová pumpa pro prevakuum a sušení
integrovaný samostatný vyvíječ páry
zdroj stlačeného vzduchu jako příslušenství
součástí minimálně 2 ks plné nerezové koše vyplňující spolu celý prostor autoklávu
součástí také speciální cyklus pro agary při 60 - 94 °C
součástí také speciální cyklus pro 95 - 104 °C
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
9 | Stolní chlazená orbitální třepačka | 1 ks
laboratorní stolní termostatovaná orbitální třepačka s chlazením
orbitální pohyb, poloměr orbitu cca. 19 mm
rychlost třepání minimálně v rozsahu 20 – 500 ot/min
teplotní rozsah minimálně: 15 °C pod teplotu okolí až + 80 °C
velikost platformy minimálně 350 x 350 mm
řízení mikroprocesorem a možnost programování (teplota, čas, otáčky)
dotykový LCD displej
časovač do až 999 hodin 59 minut
alarmové funkce pro otáčky, teplotu a víko
součástí univerzální platforma pro klipsy či stojánky na zkumavky s nastavitelným úhlem nebo adhezivní podložky
součástí 2 ks adhezivních podložek rozměr minimálně 20x20 cm
USB a RS-232 port
vnější rozměry maximálně v x š x hl v mm: 520 x 450 x 800 mm
váha maximálně 75 kg
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
10 | Biohazard box | 1 ks
certifikovaný laminární box třídy biohazard II s příslušenstvím
dvouventilátorový bezodtahový laminární box s vertikálním prouděním vzduchu třídy Biohazard II s mikroprocesorovým ovládacím systémem
šířka pracovní plochy min. 1190 mm
hloubka pracovní plochy min. 580 mm
vnější šířka přístroje maximálně 1370 mm
hlavní a exhaust (výstupní) HEPA filtr v provedení H14 (s účinností minimálně 99,995 % pro částice 0,3 µm)
součástí také prachový prefiltr G3 dle EN 779 pro prodloužení životnosti HEPA filtrů
dosažená čistota v pracovním prostoru: třída čistoty ISO 3 dle EN 14644-1
certifikace dle EN 12469:2000, certifikaci nutno prokázat certifikátem vydaným uznávanou/akreditovanou certifikační autoritou a doložit přímo k nabídce
LCD displej a ovládání možné i v českém jazyce
ochrana nastavení pomocí hesla
elektricky posuvné čelní okno z netříštivého bezpečnostního skla s výškou pracovní pozice nastavené na 250 mm, s možností úplného uzavření pracovního prostoru
zešikmení čelní stěny s možností jejího úplného vyklopení pro snazší čištění či vkládání objemných předmětů
nerezová zadní stěna a prosklené boční stěny z bezpečnostního skla odolného UV záření
neperforovaná dělená nerezová pracovní deska součástí boxu
součástí dodávky UV lampa s magnetickým přichycením kamkoliv na vnitřní zadní stěně boxu a časovač UV lampy
uvnitř boxu min. 1ks elektrická zásuvka, vývod pro plyn s bezpečnostním uzávěrem a vývod pro vakuum součástí dodávky (vývody umístěné na zadní stěně boxu) bude i plynový kahan včetně IR senzoru
uvnitř boxu min. 1ks elektrická zásuvka, vývod pro plyn s bezpečnostním uzávěrem a vývod pro vakuum součástí dodávky (vývody umístěné na zadní stěně boxu) bude i plynový kahan včetně IR senzoru
součástí dodávky také vhodný stojan pro umístění boxu
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
certifikace dle EN 12469:2000, certifikaci nutno prokázat certifikátem vydaným uznávanou/akreditovanou certifikační autoritou a doložit přímo k nabídce
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
11 | Laminární box s vertikálním prouděním | 1 ks
laminární box s vertikálním laminárním prouděním pro zajištění sterilní práce s příslušenstvím
šířka pracovní plochy min. 1190 mm
hloubka pracovní plochy min. 700 mm
hlavní filtr v provedení H14 HEPA filtr (s účinností minimálně 99,995 % pro částice 0,3 µm)
dosažená čistota v pracovním prostoru: třída čistoty ISO 3
digitální displej včetně časovače UV lampy, počítače provozních hodin a automatické regulace rychlosti proudění
výklopné čelní okno z netříštivého bezpečnostního skla
prosklené boční stěny z bezpečnostního skla odolného UV záření
nerezová pracovní deska součástí boxu
součástí dodávky UV lampa a vkládací panel pro uzavření vstupního otvoru
součástí min. 2ks elektrická zásuvka na zadní stěně, vývod pro plyn s bezpečnostním ventilem, součástí dodávky i plynový kahan včetně IR senzoru
součástí dodávky také vhodný stojan pro umístění boxu
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
12 | Chlazená stolní centrifuga | 1 ks
chlazená stolní univerzální programovatelná centrifuga s rotory a možností dalšího doplnění a výběru ze široké nabídky rotorů pro různé aplikace
maximální otáčky nejméně 15 000 ot /min tj. minimálně 21 380 g s úhlovým rotorem pro Eppendorfky
maximální celková kapacita zařízení nejméně 4 x 200 ml ve výkyvném rotoru a nejméně 6 x 85 ml v rotoru úhlovém
mikroprocesorové řízení a membránová klávesnice pro programování s možností rychlého nastavení parametrů otočným knoflíkem
digitální volba, nastavení a programování času, otáček, teploty, profil rozjezdu a brzdy
počet stupňů rychlosti rozjezdu a brzdění: minimálně 8 + 8
paměť pro minimálně 10 programů
volba času minimálně 1 – 99 min, kontinuální běh, krátkodobá centrifugace
automatický přepočet otáček RPM na odstředivou sílu RCF (g)
bezúdržbový indukční motor
detekce imbalance
automatický zámek víka a blokování víka za chodu
výměnné rotory s automatickou identifikací
teplotní rozsah nejméně -20 až +40°C, volba předchlazení samostatným tlačítkem
možnost nouzového otevření víka centrifugy
celková váha zařízení bez rotoru maximálně 50 kg (+-10% tolerance)
V nabízené sestavě musí být minimálně následující příslušenství:
1 ks rychlý úhlový rotor s maximální kapacitou nejméně 6 x 94 ml, maximálními otáčkami nejméně 9 000 ot/min a RCF minimálně 9500 x g
součástí úhlového rotoru redukce pro použití kónických zkumavek typu Falkon 15 ml a 50 ml v počtu minimálně 6 ks v tomto rotoru
1 ks rychlý úhlový jednořadý rotor na malé objemy 1,5 / 2,0 ml v počtu minimálně 30 ks a maximálními otáčkami nejméně 14 000 ot/min a minimálně 21 250 x g, včetně biocontainment víčka
možnost dokoupení minimálně následujícího dalšího příslušenství k centrifuze: výkyvného rotoru na stáčení nejméně 8 ks standardních MTP s víčky, nejméně 8- místného výkyvného cyto-rotoru, úhlového rotoru na
požadujeme doložit k nabídce od výrobce zařízení certifikáty pro servisního technika, že byl školen a má právo opravovat a dále školit obsluhu
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
13 | Mikrocentrifuga | 2 ks
stolní kompaktní nechlazená mikrocentrifuga včetně úhlového rotoru
maximální otáčky zařízení nejméně 13 300 ot/ min tj. minimálně RCF 17 000 x g
k dispozici úhlový rotor pro spin columns
bezúdržbový indukční motor
mikroprocesorové řízení a membránová klávesnice pro nastavení času a otáček
možnost nastavení kontinuálního nepřetržitého běhu a samostatné tlačítko pro krátkodobé stočení materiálu
přepočet otáček na odstředivou sílu RCF (g)
součástí příslušenství každé centrifugy rychlý autoklávovatelný úhlový rotor pro minimálně 24 ks 1,5/2 ml mikrozkumavek a maximálními otáčkami nejméně 13 300 ot/min, v provedení s biologickou ochranou "biocontainment" s certifikací TUV dle DIN 610 10, včetně autoklávovatelného a fenol rezistentního víčka
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
14 | Fotodokumentace | 1 ks
Požadujeme kompaktní fotodokumentaci pro snímání gelů k rutinnímu použití ve výzkumné laboratoři
kompletní system sestávající se z digitální fotoaparátu, temné komory, displeje TFT 8´´, transiluminátoru s modrým světlem a filtrů
system fungující bez nutnosti napojení na řídící počítač
požadujeme digitální fotoaparát (tzv. zrcadlovku) minimálně s rozlišením 17 Mpx, CMOS sensorem velikosti nejméně 22 x 14 mm a výměnným zoom objektivem s minimálními parametry 18-55 mm, f 3,5-5,6 a rychlostí sériového snímání alespoň 3 sn./s
pro vizualici snímání součástí systému TFT displej minimálně velikosti 8“
temná komora tvaru tubusu s dvířky a vnitřním bílým LED osvětlením
součástí bezpečný LED transiluminátor s modrým světlem 470 nm pro vizualizaci gelů barvených barvičkami jako např. Gel Red či Sigma stain G nebo Sybr Green a ethidium bromide
rozměr plochy transiluminátoru minimálně 20x 20 cm
součástí musí být odpovídající filtry minimálně EtBr filtr, Orange filter a SybrGreen filter
součástí systému požadujeme i paměťovou kartu min. 8 GB a USB připojení pro přenos dat do PC uživatele pro další zpracování
součástí PC software pro zpracování a analýzu 1D gelů, automatická detekce drah a píků s možností manuálních úprav, kvalitativní i kvantitativní analýza, multiplex analýza, vkládání popisků, tisk
zaškolení obsluhy min. 1 hod/5 osob
OSTATNí
záruční i pozáruční servis
technik i servis je zajištěn z ČR, ideálně Brna
mimimální záruka 2 roky, pokud neuvedeno jinak
odezva na požadavek servisní služby max. 24 hodin
doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky
zaškolení obsluhy na dodaném zařízení v místě instalace, zaškolení na vyžádání i v anglickém jazyce
termín dodání: do 8 týdnů od přijetí objednávky
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.

## ceník část 1
|  | počet ks | položková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | Skříňový hlubokomrazící box s duálním chlazením | 1 |  | 0
2 | Kultivační box s osvětlením | 2 |  | 0
3 | Skříňový laboratorní profi mrazák do -20°C | 1 |  | 0
4 | Sušárna | 2 |  | 0
5 | Chlazený inkubátor včetně spojovacích dílů | 8 |  | 0
6 | Autokláv mobilní | 1 |  | 0
7 | Vertikální laboratorní autokláv s objemem minimálně 65 litrů | 1 |  | 0
8 | Vertikální autokláv objem 85 litrů | 1 |  | 0
9 | Stolní chlazená orbitální třepačka | 1 |  | 0
10 | Biohazard box | 1 |  | 0
11 | Laminární box s vertikálním prouděním | 1 |  | 0
12 | Chlazená stolní centrifuga | 1 |  | 0
13 | Mikrocentrifuga | 2 |  | 0
14 | Fotodokumentace | 1 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0
| CENA CELKEM s DPH |  |  | 0
limitní cena 3.275 000,- Kč bez DPH

## specifikace část 2
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
č. |  | splnění kritéria ANO/NE
1 | digitální vodní lázeň | 1 ks
objem 8 lt
digitální nastavení a kontrola parametrů
teplotní rozsah: teplota okolí +5°C až do 100°C
přesnost udržení nastavené teploty +/- 0.5°C při 37°C
krok přesnosti nastavení teploty po krocích 0.1°C
uniformita teploty +/- 0.2°C při 37°C
materiál vany: nerezová ocel bezešvá s výklopným víčkem odstranitelným
uživatelská funkce pro rychlou kalibraci
vhodná pro stojany se zkumavkami 40x1.5/2 ml, 76x15 ml a 30x50 ml
cena včetně dodávky stojanů na zkumavky 40x1.5/2 ml, 76x15 ml a 30x50 ml
váha max. 8 kg +/- 10%
2 | magnetická míchačka s ohřevem | 1 ks
pracovní plocha z hliníkové slitiny
chemicky odolný povrch proti kyselinám a zásadám
rozsah nastavení teploty min. v rozsahu 30°C - 330°C po kroku max. 1 °C
rozsah rychlosti míchání min. 100 - 1250 RPM po max. 10 RPM kroku
uniformita teploty +/- 3°C
digitální nastavení a kontrola parametrů
LCD display
maximálně míchatelný objem 20 lt pro vodné roztoky
krátký čas zahřívání plotýnky do maximální teploty - max. 11 min (pro teplotu 25°C - 330°C)
průměr pracovní vyhřívané plochy 160 mm +/-10%
automatické vypnutí při přehřátí
mechanizmus ochrany při překročení nastavené teploty o více než 30°C
pracovní rozsah teplot míchačky +4°C - +40°C a 80% vzdušnou vlhkost (práce v inkubátorech)
rozsah pracovních teplot při použití externí sondy +20°C - +150°C
odnímatelný stojan pro uchycení různých čidel (pro měření teploty, pH apod.)
výkonný magnet umožňující míchíní viskózních roztoků až do hodnoty 1170 mPa.s
váha max. 3,5 kg
výkon pro míchání min. 8.5 W
výkon pro ohřev min. 550 W
3 | digitální magnetická míchačka s ohřevem | 1 ks
chemicky odolná keramická pracovní plocha
teplotní rozsah: teplota okolí +5°C až do 380°C
rozsah rychlosti míchání min. 200 - 1500 RPM
teplota pracovního prostředí +4°C - +65°C
bezpečnostní LED indikace horkého povrchu
velikost pracovní plochy 16x16 cm +/- 10%
váha max. 2,5 kg
LCD display se zobrazením hodnot
dodávka včetně držáku a teplotní sondy
4 | malý vortex | 2 ks
rychlost min. 2700 rpm
orbit 4 mm
aktivace motoru lehkým tlakem na střed (dotykový chod)
rozměry max. 10x10x7 cm
váha max. 0,5 kg
dostupnost v zelené barvě hlavy vortexu
možnost míchání až 50 ml zkumavek
prevence proniknutí kapaliny do motoru
5 | robustní vortex | 1 ks
velký výběr adaptérů, dodávka min. s nádstavcem o průměru cca 25 mm na zkumavky a plochým nástavcem z gumy o průměru cca 75 mm pro kádinky a baňky
dotykový nebo kontinuální chod
nastavitelná rychlost min. 600 - 2700 rpm
možnost třepání zkumavek min. v rozsahu 1,5 - 250 ml
hmotnost max. 4 kg
orbit 4 mm
6 | analytické váhy | 1 ks
minimální vážitelnost 0,01 g
maximální vážitelnost 220 g
automatická kalibrace
tára min. 200 g
rychlá stabilizace hmotnosti (max. 4 sec)
pracovní teplota +10°C - +40°C
přesnost vážení 0,0001 g
linearita +/- 0,0002 g
USB port pro přenos dat
možnost využití funkcí jako statistické zprac. dat, GLP, stanovení hustoty, procentuální vážení apod.
velikost vážící plochy prům. 85 mm +/- 10%
7 | předvážky | 1 ks
max. vážitelnost 2 kg
přesnost vážení 0,01g
tára 2000 g
rychlá stabilizace hmotnosti (max. 3 sec)
velikost vážící plochy 200x200 mm +/- 10%
interní aku baterie pro práci v terénu s operačním časem min. 40 hodin
pracovní teplota +10°C - +40°C
externí kalibrace
max. váha zařízení 3,5 kg +/- 10%
8 | multimetr pro měření pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku | 1 ks + sondy
sestava s pH/T elektrodou
rozsah měření pH -2 - 16 , +/- 1000 mV
rozsah měření T -20°C - 120°C
rozlišení pH 0.01, 0.1 mV, T 0.1°C
přesnost pH +/- 0.01, +/- 0.2 mV, T +/- 0.2°C
možnost rozsahu měření v přesnějším módu pH 0.001 s rozlišením 0.001 pH a přesností 0.002 pH
kalibrace 3 v základním módu, 5 v přesnějším módu
vhodné pro pracovní prostředí 0-50°C, RH 95% (nekondenzující)
USB port pro práci s daty
mikro USB pro nabíjení a připojení k PC
datová paměť na 1000 záznamů
kalibrační certifikát
součástí dodávky digitální sonda konduktivity, 4 elektrodová, platinová, teplotní čidlo
součástí nabídky digitální sonda rozpuštěného kyslíku, polarografická, teplotní čidlo
součástí nabídky laboratorní stojan s otočným ramenem, USB nabíječka, držák na stěnu, sada pufrů 2x20 ml pH 4, 7, 10 a čistící roztok
9 | malá suchá lázeň s chlazením | 1 ks + blok
rozsah teplot -25°C - 100°C
krok nastavení teploty 0,1 °C
přesnost udržení nastavené teploty +/- 0,5°C
uniformita teploty +/- 0,2°C
teplotní rampa 20°C-100°C < 20min
teplotní rampa 20°C-0°C < 25min
váha max 1 kg +/- 10%
dodávka zahrnuje blok 15x1.5/2 ml centrifugační zkumavky (kónické)
možnost dokoupení dalších výměnných bloků pro 0,2 - 50 ml zkumavky
10 | čtyřbloková digitální suchá lázeň | 1 ks + 4 bloky
kapacita pro čtyři samostatné bloky pro různé velikosti zkumavek
rozsah teplot +5°C - +130°C
krok nastavení teploty 0,1 °C
přesnost udržení nastavené teploty +/- 0,2°C
uniformita teploty +/- 0,2°C
časovač 1-999min
dodávka včetně 2 ks bloku 24x1.5/2.0ml centrifugačních zkumavek
dodávka včetně 1 ks bloku 12x15ml centrifugačních zkumavek
dodávka včetně 1 ks bloku 5x50ml centrifugačních zkumavek
11 | zdroj napájení pro elektroforézu | 2 ks
čtyři páry výstupních terminálů
časovač s funkcí zvukového signálu
LED displej
rozsah pracovní teploty 4°C-40°C
výstupní napětí 2-300V/1V
výstupní proud 1-700mA/1mA
výstupní výkon 150W
typ výstupu - konstantní napětí/proud
ovladač - mikroprocesor
časovač do 999 min nebo kontinuální režim
bezpečnostní prvky jako detekce úniku, přetížení, ochrana proti přehřátí apod.
stohovatelné
12 | horizontální gelová elektroforéza (2 ks vany) | 1 ks (dvě vany)
rozměry gelu 10 x 10 cm
max. počet vzorků 100
objem elektrolytu min 300 ml
dodávka zahrnuje dvě vany požadovaných rozměrů a dva hřebeny pro elektroforézu tloušťky 1 mm, jeden pro 8 a druhý pro 12 vzorků
13 | horizontální gelová elektroforéza (2 ks vany) | 1 ks (dvě vany)
rozměry gelu 15 x 15 cm
max. počet vzorků 210
objem elektrolytu min 500 ml
dodávka zahrnuje dvě vany požadovaných rozměrů a dva hřebeny pro elektroforézu tloušťky 1 mm, jeden pro 16 a druhý pro 20 vzorků
Ostatní:
elektrické zástrčky přístrojů musí splňovat evropské normy
2-letá záruka
zajištění záručního a pozáručního servisu
odezva na servisní požadavek max. 5 pracovních dní
návody v českém i anglickém jazyce
doprava na místo doručení v ceně
termín dodání: do 8 týdnů od přijetí objednávky
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.

## ceník část 2
|  | počet ks | položková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | digitální vodní lázeň | 1 |  | 0
2 | magnetická míchačka s ohřevem | 1 |  | 0
3 | digitální magnetická míchačka s ohřevem | 1 |  | 0
4 | malý vortex | 2 |  | 0
5 | robustní vortex | 1 |  | 0
6 | analytické váhy | 1 |  | 0
7 | předvážky | 1 |  | 0
8 | multimetr pro měření pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku včetně sond | 1 |  | 0
9 | malá suchá lázeň s chlazením včetně bloku | 1 |  | 0
10 | čtyřbloková digitální suchá lázeň včetně čtyř bloků | 1 |  | 0
11 | zdroj napájení pro elektroforézu | 2 |  | 0
12 | horizontální gelová elektroforéza 10x10 cm (2 ks vany) | 1 |  | 0
13 | horizontální gelová elektroforéza 15x15 cm (2 ks vany) | 1 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0
| CENA CELKEM s DPH |  |  | 0
limitní cena 250 000,- Kč bez DPH