## specifikace qPCR
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
splnění kritéria ANO/NE
1 | Gradientový termocykler pro enzymovou amplifikaci DNA | 2 ks
Gradientový stolní termocykler pro enzymovou amplifikaci DNA (PCR)
Termoblok přístroje umožňuje současnou amplifikaci 96 zkumavek o objemu 0,2 ml nebo využití stripů či 96 jamkových desek.
Možnost připojení dalšího termocykleru s rozděleným blokem pro použitelnost PCR zkumavek o objemu 0,1 a 0,2 a 0,5 ml prostřednictvím kabelu propojeného se základním přístrojem.
Minimální teplotní rozsah bloku 4-99 °C, minimální teplotní rozsah víka 37-110°C.
Teplotní uniformita v rámci termobloku maximálně v rozmezí +/- 0,3 °C pro teplotu 20-72°C a v rozmezí maximálně +/- 0,4 °C pro teplotu 95°C .
Přesnost teploty v jamkách maximálně v rozmezí +/- 0,2 °C.
Možnost reprodukovatelně pracovat s objemy vzorků v rozsahu 20-50 µl.
Rychlost ohřevu bloku minimálně 5°C/s.
Rychlost chlazení bloku minimálně 3,5°C/s.
Přístroj udržuje teplotu 4°C po ukončení teplotního cyklu po dobu minimálně 24 h.
Přístroj umožňuje uložení minimálně 200 uživatelských programů tříditelných do minimálně 20 uživatelských složek.
Přístroj umožňuje export dat do PC (USB, ethernet či RS232). Možnost obdržení emailové zprávy s potvrzením o ukončení PCR reakce.
V ceně je zahrnuta doprava k odběrateli, u přístrojů instalace a zaškolení obsluhy, dokumentace.
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2-5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání.
Hmotnost maximálně 12 kg.
Příkon maximálně 550 W, hlučnost ≤ 40dB (A).
Programovatelná jednotka: barevný displej, grafické programování.
Odezva servisu pro případ poruchy v záruce 48 hodin, provedení opravy do 15 pracovních dní, v případě delší opravy než 15 dní zajištění náhradního přístroje po dobu opravy.
Záruka 24 měsíců.
Zajištění záručního servisu
Dodání předmětu plnění do 5 týdnů od potvrzení přijetí objednávky
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce.