## List1
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
splnění kritéria ANO/NE
1 | Přenosný analyzátor fotosyntézy | 1 ks
Přenosný analyzátor fotosyntézy s příslušenstvím s nedisperzním infračerveným paprskem a mikroprocesorovou lineární regulací. Přístroj s čtyřmi nezávislými analyzátory plynu při měření obsahu absolutních hodnot CO2 a H2O při měřených i referenčních hodnotách plynu. Přenosný přístroj určený pro měření v polních podmínkách s trasreflektivní displeyem. Přístroj měřící Intenzitu fotosyntézy, úroveň transpirace, stomatální vodivost, efektivitu využití vody, VPD,Ci, vnitřní i vnější PAR atmosférický tlak, průtok, referenční, analyzované i deltu CO2 analizované i referenční vodní páry, H2O , teplota vzduchu, teplota listu, teplota kyvety a relativní vlhkost.
Požadujeme aby analyzátor, kromě obvyklých fotosyntetických veličin měřil či vypočítal další fyziologické parametry jako např: Fo, Fm, Fs, Fo’, Fm’, Fv/Fm, ϕPSII, J, Fv’/Fm’, qP, qNP, NPQ, qL, ϕNO, ϕNPQ-K, ϕfD a ϕNPQ-G, Dále uměl změřit obsah chlorofylu, fluorescenční systém excitovaného chlorofylu a rychlý screening excitovaného chlorofylu. Přístroj je požadován s barevným displejem k okamžitému zobrazení měřených parametrů i barevného spektra. Konzole přístroje také musí být s barevným displejem určeným pro rychlé zobrazení hodnot a umožňující práci na slunci. Přístroje a jednotlivé součásti jsou kompatibilní a umožňují zachycení všech hodnocených parametrů a vzájemně se doplňují ve sledovaných parametrech a tvoří nerozlučný celek pro fyziologickou laboratoř.
CO2 – Měřený rozsah - 0-10000 µmol mol-1
Přesnost měření CO2 od 0,2 µmol mol-1 na 300 µmol mol-1 po 3,0 µmol mol-1 na 10000 µmol mol-1
Kontrolní rozsah měření CO2 : 0-2000 µmol mol-1
Rozsah měření H2O:od 0 - 75 mb
Přesnost měření H2O - od 0,015 mb na 0 mb, 0,020 mb na 10 mb, 0,030 mb na 50 mb
Kontrolní rozsah H2O od 0 – do rosného bodu nebo 0 – 100% či ambientní
Rozsah hodnot tlaku 65 – 115 kPa
Vzorky vzduchu: dvě integrované stejnosměrné čerpadla od 50-100 cc min-1
Dvě čerpadla analytické a referenční, vybavené regulátory hmotnostního průtoku
Integrální jednotku pro přívod vzduchu: 0-500 cc min-1 měřená a řízená hmotnostním průtokoměrem
Axilární port: pro připojení k externím zařízením (např. i ke komůrkám)
Digitální výstup • USB-Mini b, 2 Ea. USB pro použití s externími zařízeními (paměťová karta, USB myš atd.).
Paměť pro ukládání dat 512 MB paměti pro programování a ukládání dat. Neomezené ukládání dat pomocí pohonů USB (paměťové karty)
Mikroprocesorovou rychlost 800 MHz
Display LCD barevný a transreflektivní umožňující zobrazení ve venkovním prostředí i na slunci 7.0 "WSVGA
Dotykové klávesy
Napájecí zdroj Interní dobíjitelný
dobíjecí baterie 7.2 V s dobou nepřetržitého provozu až 8 hodin
Dodávané napájení - nabíječku
Rozsah provozní teploty 0-50 oC
Kryt přístroje: Robustní, ergonomický, lehký hliníkový s polyuretanovou základnou.
Rozměry střední 28 cm (šířka) x 14,5 cm (délka) x 24 cm (výška)
Hmotnost přístroje nepřesahující 4,5 kg (včetně baterie)
V nabízené sestavě přenosného analyzátoru fotosyntézy musí být následující příslušenství, které je součástí požadovaného celku:
2 | Listové kyvety | 3 ks
Konstrukce Rukojeť - hliník
Těsnění – pěnové
Okno univerzální kyvety - skleněný IR interferenční filtr
Velikost kyvet různá od• 25 mm x 7 mm (1,75 cm2)• průměr 18 mm (2,5 cm2)• 25 x 18 mm (4,5 cm2)
Kyvety pro měření konifer z odolného skla proti poškrábání
LCD displej
LCD s minimálně 2 x 16 znaků pro zobrazení uživatelsky definovaných parametrů
Klávesnice musí mít minimálně dvě dotykové klávesy pro záznam a výběr LCD
| Vnitřní kyvetu s PAR sensorem | 1 ks
| Univerzální kyveta s PAR sensorem- 2 miniaturní křemíkové fotodiodové snímače | 1 ks
| Kyveta pro jehličnany - 1 miniaturní snímač křemíkové fotodiody | 1 ks
Rozsah - 0-3000 μmol m-2 s-1
Přesnost - 10 μmol m-2 s-1
Externí PAR senzor
Rozsah - 0-3000 μmol m-2 s-1
Přesnost - 10 μmol m-2 s-1
Snímač teploty vzduchu - rozsah měření: -10 °C až 50 °C
Přesný termistor
Přesnost - ± 0,5 oC při 25 oC
Rozměry okolo 32 cm (délky) x 3,8 cm (průměr držadla)
Hmotnost: Univerzální kyveta max. 0,750 kg
Kyveta pro jehličnany max.-1 kg
3 | Součást modulu pro měření fluorescence chlorofylu | 1 ks
Modulační paprsek 625 nm ± 5 nm (červený)
Saturační světlo 0-10000 μmol m-2 s-1
FAR červené světlo 2 x 750 nm LED
Detektor: PIN fotodioda s > 700 nm filtrem
Metoda detektoru: Rychlé sledování impulzů
Plocha listu od 1,75 cm2 - 4,5 cm2
4 | Součást modulu: Komorůrka pro měření asimilace celých rostlin | 1 ks
Konstrukce: Robustní průhledná skříň s kónickým nerezovým kroužkem (10 mm)
Rozměry: 145 mm Výška x 146 mm Průměr
Exponovaná plocha: 167 cm2
Objem:2,427 ml (s prstencem vloženým do půdy 5 mm) 2,344 ml (s kroužkem vloženým do půdy 10 mm)
Senzor PAR
Rozsah senzoru: od 0-3000 μmol m-2 s-1
Snímač teploty: Rozsah: od 0 ° C až 50 ° C
Přesný termistor
Vzduchový míchací ventilátor: 12V DC
Elektrický konektor: 15 pinový konektor D
Rozsah provozní teploty komůrky od 0 ° C až 50 ° C
Hmotnost 0,9 kg
5 | Polní přenosný analyzátor měřící excitovanou chlorofylovou fluorescenci | 1 ks
Listové klipsy - požadujeme minimálně 200 ks klips
Rozměry: 170 (l) x 85 (š) x 40 mm (d)
Hmotnost: max. do 600g
Komunikace: obousměrná sériová komunikace RS232
Provozní podmínky: 0 - 40°C. Nekondenzační vlhkost
Dobíjecí baterie: Ni-MH 3.6V, 1.8Ah
Nabíječka baterií - Integrovaný nabíječ režimu 8-13,5 V
Životnost baterií: minimálně 8 až 9 hodin na minimálně120 měření
Displej: LCD displej 8 řádků x 20 znaků
Osvětlení: Zaostřené pole ultra-jasných červených LED s krátkými průsvitnými filtry NIR.
Vlnová délka 650 nm. Spektrální linie o šířce min 22 nm.
Maximální intenzita: Až do 3500 μmol m-2 s-1
Detektor: Fotodioda s rychlou odezvou PIN s dlouhým průchodem RG9
Hodiny
Elektronika: 16bitový mikroprocesor, rozlišení 12 bitů, rychlost pořízení A/D 10μsec, 8bitový DAC pro ovládání světelného zdroje
Délka záznamu: 0,1 - 300 sekund
Paměť: paměť RAM s kapacitou 512. Dostatek pro až 1000 záznamů
6 | Rychlý screening kontinuální excitace fluorescence chlorofylu | 1 ks
Listové klipsy - požadujeme minimálně 200 ks klips
Rozměry: 175 (l) x 75 (š) x 35 mm
Hmotnost: do 250g
Komunikace: bezdrátová komunikace Bluetooth
Provozní podmínky: 0 - 40°C
Nekondenzační vlhkost
Baterie: dobíjecí Li-polymer 3.7 V, 570 mAh
Nabíječka baterií: Integrovaný nabíječ režimu 8-13,5 V
Displej: LCD displej 2 řádky x 12 znaků
Osvětlení: Opticky stabilizované, zaměřené na ultra-jasné červené LED s filtrem NIR s krátkým průchodem. Pevná vlnová délka 627 nm.
Max. intenzita povrchu listu: Až do 3500 μmol m-2 s-1
Detektor: Fotodioda s rychlou odezvou PIN s dlouhým průchodem RG9
Elektronika: Vysokovýkonný 16bitový mikroprocesor, rozlišení 16 bitů A/D 10 ms, 8bitový DAC pro ovládání světelného zdroje,
Hodiny
Délka záznamu: od 1,3 do max. 10 sekund
Paměť: 512 Kbits / s energeticky nezávislou pamětí, dostatečné místo pro minimálně 200 záznamů s 10 sekundovými intervaly s úplnými daty.
7 | Modulární systém pro měření chlorofylu | 1 ks
Rozměry: 230 x 91 x 45 mm
Hmotnost: do 250 g
LCD displej
Klávesnice s min 2 tlačítky, 2 řady x min. 16 znaků
Elektronika: 8bitový mikroprocesor
Baterie: dobíjecí Li-polymer 3.7 V, 570 mAh
Nabíječka baterií: Integrovaný nabíječ režimu 8-13,5 V
Životnost baterie: minimálně 75 hodin nepřetržitého používání
Světelný zdroj: 2 x LED (620 a 940nm)
Detektor s vysoce senzitivní PIN fotodiodou
Paměť s dostatečné kapacitou pro 60 měření
OSTATNÍ
Záruční servis po dobu 5 let
Kalibrace fotosyntetického aparátu
Doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky
Zaškolení obsluhy 3 osob na dodaném zařízení v místě instalace v délce 1 dne
Termín dodání: do 8 týdnů od přijetí objednávky
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.