## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Komerční název nabízeného předmětu: | Kapalinový chromatograf s příslušenstvím pro sběr a hodnocení naměřených dat
Gradientové čerpadlo:
Nízkotlaký kvarterní gradient
Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích
Tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min
Možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12
Pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily
Aktivní oplach těsnění pístů
Integrovaný vakuový 4-kanálový degaser
Senzor úniku mobilní fáze
Autosampler:
Flow-through design nástřikového systému
Tlaková odolnost minimálně 400 bar
Kapacita minimálně 100 vialek
Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 µl (v 0.1 µl krocích) bez výměny dávkovací smyčky
Programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce
Oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0.004%)
Senzor úniku mobilní fáze
Kolonový termostat:
Teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch
Dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána
Integrovaný přepínací ventil pro přepínání mezi dvěma kolonami včetně všech nutných kapilár musí být umístěn v regulovaném termostatovaném prostoru termostatu
Teplotní stabilita ±0.15°C
Kapacita minimálně dvě 30-cm kolony
Senzor úniku mobilní fáze
Detektor diodového pole:
Zdroj světla deuteriová a wolframová lampa
Diodové pole s minimálně 1000 diodami
Vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm
Nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm
Online sběr spekter, tvorba knihovny spekter
Sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování
Možnosti sběru dat při minimálně 7 vlnových délkách současně
Průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL
Rychlost sběru dat minimálně 100 Hz
Refraktometrický detektor:
Typ detekce – deflekční metoda
Rozsah indexů lomu 1.00–1.75
Linearita +/- 600 x 10-6 RIU
Rozsah pracovních teplot od 5 °C nad okolní teplotu do 55 °C
Časově programovatelná polorita a šířka píku
Automatický ventil na proplach a recyklaci mobilní fáze
Senzor úniku mobilní fáze
Vyhodnocovací software:
Musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče po neomezeně dlouhou dobu
Software musí být možné instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence
Umožňuje kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému
Umožňuje sběr dat a jejich vyhodnocení
Umožňuje protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů
Umožňuje export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)
Obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů
Řídící jednotka:
PC (min. i5-6500 / 3.2 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB, 1 TB, LAN, DVD)
Benchmark minimálně 7000b
24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD
Klávesnice, myš (laser)
Příslušenství k HPLC systému:
Minimálně jeden kus chromatografické kolony se stacionární fází C18
Set náhradních kapilár, fittingů, nářadí
Set nářadí pro základní údržbu HPLC systému – klíče, kleště, pilníky, malý svěrák upevnitelný na stůl, šroubováky, kladívko
Společné požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců.
Servisní odezva do 48 hodin od nahlášení závady.
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Doprava na místo určení a instalace.
Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace, možnost dalšího doškolování a aplikačního školení v českém jazyce v rozsahu 8 hodin.
Poskytování technické podpory zdarma.
Dostupný záruční servis.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém jazyce.
Termín dodání do 2 měsíců od vystavení objednávky.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce.