## část 1
Příloha č. 1b - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 2 : Autokláv - parní sterilizátor, Laminární box s vertikálním prouděním, PCR termocykler s gradientem teploty
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1 | Autokláv - parní sterilizátor | 1ks
Stolní provedení s horizontálním plněním
Rozsah sterilizační teploty od 105 °C do 137 °C (minimálně)
Komora z nerez oceli
možnost sterilizace laboratorních plastů, skla, pipet i kapalin
součástí vakuová pumpa pro lepší sterilizaci dutých předmětů (např. špiček na pipetu, nastavovacích laboratorních pipet)
Doplňkový rozsah volitelné dezinfekčních /izotermických teplot od 60 °C do 105 °C (minimálně)
Regulace tlaku podle algoritmu PID (proporcionálně integrační diference)
kombinovaná elektronická a mechanická kontrola tlaku v komoře, bezpečnostní ventily bránící přetlakování komory
mikroprocesorové řízení
Upozornění na potřebu výměny filtru na základě počtu cyklů
Rozhraní USB, RS232, Ethernet a volitelně čtečka čárových kódů
Dva nezávislé teplotní senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040
Uchování nejméně 100 cyklů v zabudované paměti
minimálně 10 pevných programů cyklů
minimálně 20 uživatelských programů cyklů
Součástí interní vodní rezervoár pro destilovanou vodu
Objem komory min. 28 litrů
Možnost sterilovat minimálně 5 ks litrových láhví typu Schott Duran najednou
2 | Laminární box s vertikálním prouděním | 1 ks
laminární box s vertikálním laminárním prouděním pro zajištění sterilní práce s tkáňovými kulturami, přípravu médií, manipulaci s nepatogenním materiálem
šířka pracovní plochy 750 mm (+/- 10 mm)
hloubka pracovní plochy 430 mm (+/- 10 mm)
hlavní filtr v provedení H14 HEPA filtr (s účinností minimálně 99,995 % pro částice 0,2 µm)
výstupní filtr s účinností minimálně min. 99 % pro částice 0,3 µm
dosažená čistota v pracovním prostoru: třída čistoty Class 100 (FED STD 209E) - ISO 5 (ISO 14644-1) a Class 100 (FED STD 209E)
ovládání UV lampy a počítadlo provozních hodin hepa flitru
čelní a boční panely z temperovaného skla, výklopné přední okno
nerezová pracovní deska součástí boxu
součástí dodávky UV lampa a vkládací panel pro uzavření vstupního otvoru
součástí min. 1ks elektrická zásuvka na zadní stěně
3 | PCR termocykler s gradientem teploty | 1 ks
minimálně stříbrný blok s pozlaceným povrchem
blok pro 96 buněk pro použití 96 buňkových PCR destiček nebo 8 buňkových stripů objemu 0,2 ml
možnost lineárního gradientu v řádcích (stejná teplota v sloupcích)
nastavení gradientu ve formě rozsahu teplot i nastavením jedné teploty s postupným navýšením teploty o nastavenou hodnotu
max. rychlost ohřevu min 8,0 ° C / sek.
max. rychlost ochlazení 5,5 ° C / sek.
teplotní jednotnost v bloku při 55 ° C: 0,15 ° C a méně
přesnost teploty 0,1 ° C a méně
větrání NE z boku
ovládní přes dotykový displej
paměť na min. 10 uživatelů s možností zaheslování
paměť na min. 100 programů
možnost self testu
Ostatní:
Školení k obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace.
Termín dodání: 9 týdnů od akceptace objednávky
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Preventivní prohlídky po dobu záruky.
Poskytování záruční podpory.
Dostupný záruční i pozáruční servis v České republice.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.