## Položka č. 1
Příloha č. 1b: technická specifikace a podmínky pro rastrovací elektronový mikroskop Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Komerční název nabízeného produktu:
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace dodávaného zařízení Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO") Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. | Nabídka účastníka Účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod. Veškeré technické parametry uvedené v nabídce musí být ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů jako jsou dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce.
parametr č. | Popis parametru:
1 | zdroj elektronového svazku Schottkyho autoemisní katoda |  | Vyplní dodavatel
2 | rozlišení (při použití detektoru sekundárních elektronů umístěném v tubusu mikroskopu) max. 0,8 nm při 15 keV (1,5 nm při 1keV, 2,0 nm při 500 eV) |  | Vyplní dodavatel
3 | rozsah zvětšení obrazu min. 30 x- 1 mil x |  | Vyplní dodavatel
4 | energie elektronového svazku nastavitelná od 200 eV do 30 keV |  | Vyplní dodavatel
5 | proud elektronového svazku od 10 pA do 400 nA |  | Vyplní dodavatel
6 | zorné pole min. 7,5 mm (při 30 mm pracovní vzdálenosti) a 4,0 mm (při 5 mm pracovní vzdálenosti) |  | Vyplní dodavatel
7 | velikost komory mikroskopu min. 280x280 mm (v půdorysu) |  | Vyplní dodavatel
8 | velikost vstupních dvířek min. 290x290 mm, popřípadě kruhový vstup s průměrem min. 290 mm |  | Vyplní dodavatel
9 | výška vzorku při použití rotační stage max. 100 mm |  | Vyplní dodavatel
10 | pohyblivost stage: v jednotlivých osách X = 130 mm, Y = 130 mm, Z = 90 mm, rotace 360° a náklon od -30° do +90° |  | Vyplní dodavatel
11 | hodnota vakua v komoře mikroskopu menší než 10 milipascalů |  | Vyplní dodavatel
12 | hodnota vakua v elektronové trysce menší než 0,3 mikropascalu |  | Vyplní dodavatel
13 | doba nutná k znovunastavení vakua po výměně vzorků v komoře mikroskopu méně než 5 minut |  | Vyplní dodavatel
14 | detektory sekundárních elektronů umístěny v komoře mikroskopu a v tubusu mikroskopu |  | Vyplní dodavatel
15 | výsuvný motorizovaný detektor zpětně odražených elektronů určený pro práci při nízkém urychlovacím napětí |  | Vyplní dodavatel
16 | detektor zpětně odražených elektronů umístěný v tubusu mikroskopu |  | Vyplní dodavatel
17 | dekontaminátor - plasma cleaner |  | Vyplní dodavatel
18 | technologie pro zpomalení dopadajících elektronů |  | Vyplní dodavatel
19 | plynově chlazený kryo preparační systém s přípravnou komorou; chlazením minimálně na -190°C; automaticky řízenou sublimací, coatingem a spouštěním; CCD kamerou v přípravné komoře; dotykovým 15’ displejem pro ovládání; mrazícím a předmrazícím manipulačním zařízením; přenosovou vakuovou zásobní trubicí; vnějším chladícím a čerpacím systémem; |  | Vyplní dodavatel
20 | zařízení pro odchýlení elektronového paprsku od optické osy elektronového tubusu |  | Vyplní dodavatel
21 | kamera pro pohled do komory (IR kamera) |  | Vyplní dodavatel
22 | měření absorbovaného proudu |  | Vyplní dodavatel
23 | kontrola doteku pohyblivé stage |  | Vyplní dodavatel
24 | panel pro ruční ovládání zakládních funkcí mikroskopu |  | Vyplní dodavatel
25 | tlumící box na rotační (nebo scroll) pumpu |  | Vyplní dodavatel
26 | obslužný software s možností automatizace některých parametrů pozorování (zaostření, stigmace, jas, centrování paprsku, optimalizace velikosti bodů) |  | Vyplní dodavatel
27 | obslužný software obsahuje moduly pro analýzu obrazu, časovač vypnutí, modul pro 3D skenování, modul pro nastavení pozice vzorku |  | Vyplní dodavatel
28 | softwarový modul pro automatické snímání, spojení a ukládání snímků definovaných oblastí |  | Vyplní dodavatel
29 | softwarový modul pro in-situ pozorování dynamických procesů - vytváření sekvencí z nasnímaných obrazových dat |  | Vyplní dodavatel
30 | aktualizace softwaru zdarma po dobu min. 10 let, funkčnost a kompatibilita s novými podporovanými operačními systémy PC déle, než 10 let |  | Vyplní dodavatel
31 | doprava, instalace a zaškolení obsluhy jsou součástí dodávky a jsou započteny v celkové nabídkové ceně. |  | Vyplní dodavatel
32 | minimální požadovaná záruka je 24 měsíců |  | Vyplní dodavatel
Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
|  | Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce