## TechSpec 1
Příloha č. 2 - Technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Předmět : Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks FT-IR spektrometru. Tento přístroj bude využíván pro detailní charakterizaci nanomateriálů s biologickou aktivitou.
Účel: přístroj bude využíván pro vědecko-výzkumné účely pro detailní charakterizaci nanomateriálů s biologickou aktivitou, vzorky budou jak v pevném skupenství, tak ve formě kapalné (koloidní), roztoky vzorků mohou vykazovat kyselou i alkalickou reakci.
FT-IR spektrometr | 1ks
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | Nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
KBr, Quartz a Solid substrate Beamspitter | ANO / NE
minimální spektrální rozsah IČ až VIS (20-25000 cm-1) | ANO / NE
spektrální rozlišení lepší než 0,2 cm-1 | ANO / NE
rychlost měření min. 65 scanů za sekundu (při rozlišení 16 cm-1) | ANO / NE
vysokointenzitní zdroj infračerveného záření | ANO / NE
automatické nastavování optických komponent | ANO / NE
možnost pořizování IR spekter bez nutnosti použití inertního plynu | ANO / NE
profukovatelná vzorkovací komora | ANO / NE
antivibrační základna spektrometru | ANO / NE
uzavřená a vysušovaná optika | ANO / NE
ATR modul včetně diamantového krystalu a náhradního krystalu (germanium) | ANO / NE
automatická justáž spektrometru | ANO / NE
detektor DLaTGS | ANO / NE
standardní kyveta s KBr okénky pro měření plynů v ceně | ANO / NE
standardní řídicí PC s operačním systémem Windows 7 Professional nebo vyšším se zárukou bezplatného přechodu na vyšší verzi OS, USB komunikace, monitor, bezdrátová myš i klávesnice, laserová tiskárna v ceně | ANO / NE
ovládací software: zabudovaný autodiagnostický software pro kontrolu zdroje záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, automatické hlášení termínů preventivní údržby; neomezeně přístupná knihovna spekter standardů anorganických i organických sloučenin ve vysokém rozlišení (více než 8000 IR spekter); možnost provedení jednoskenového zobrazení; souprava validačních standardů; pokročilá ATR korekce (x- i y- osa); program na separaci překrývajících se pásů; příslušenství a software pro validaci; chemometrický software pro kvantitativní i kvalitativní analýzu - vše uvedené v ceně | ANO / NE
Kompletní tabletovací technika pro tvorbu samonosných KBr tablet (KBr o spektroskopické čistotě, držák tablet, tabletovací evakuovatelná forma, kvalitní olejová vývěva pro generování potřebného vakua) v ceně | ANO / NE
možnost přímého exportu spektrálních dat do formátu *.txt nebo *.dx (příp. *.jdx) | ANO / NE
možnost rozšíření o FT- Ramanův modul | ANO / NE
Další požadavky vzathující se k dodávce zařízení
Záruční lhůta 2 roky (24 měsíců) | ANO / NE
Servisní odezva do 2 pracovních dnů od nahlášení závady | ANO / NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test. | ANO / NE
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO / NE
Školení v obsluze předmětu dodávky v českém nebo alickém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace, možnost dalšího doškolování a aplikačního školení | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce. | ANO / NE
Termín dodání v termínu do 8 týdnů od akceptace objednávky zaslané prostřednictvím SAP. | ANO / NE
Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.