## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Dodávka analyzátoru velikosti částic – laserová difrakce
Minimální požadované parametry systému-Technické požadavky na optickou lavici | dodavatel doplní značku a model/typ
Přístroj pracující na principu laserové difrakce, který vyhoví normě ISO 13320:2009 | ANO / NE
Výrobce systému musí splňovat požadavky ISO9001:2008 / ISO14001:2004 / HSAS 18001:2007 nebo ekvivalenty zmíněných norem | ANO / NE
Přístroj musí vyhodnocovat data pomocí Fraunhoferovy a Mieho teorie | ANO / NE
Rozsah měřených velikostí min. 20 nm – 2000 µm při použití jedné čočky bez nutnosti další konfigurace systému | ANO / NE
Integrovaný procesor musí pracovat s akvizicí dat minimálně 10000 odečtů za vteřinu (10 kHz) v jediném kroku | ANO / NE
Uspořádání čoček Reverse Fourier – umožňuje sběr dat v širokém angulárním rozsahu. | ANO / NE
Automatická adjustace optického systému před každým měřením za účelem nastaví uspořádání optiky, dráhy a intenzity paprsků do původní konfigurace pro usnadnění obsluhy a úsporu času | ANO / NE
Přesnost 1% nebo lepší | ANO / NE
Reprodukovatelnost 1% nebo lepší | ANO / NE
Systém musí obsahovat možnost měření nepravidelných částic obsažených ve vzorku | ANO / NE
Délka optické lavice musí být menší než 700mm | ANO / NE
Systém musí automaticky detekovat dispergační jednotku i měřící celu a zároveň celu do správné pozice automaticky aretovat | ANO / NE
Systém musí být dodán se software pro měření a zpracování dat, možností vytváření neomezeného počtu procedur/metod s různými nastaveními pro fyzikálně odlišné vzorky, software kompatibilní s operačním systémem Windows 10 nebo vyšším, požadována je multilicence | ANO / NE
Minimální požadované parametry na dispergační jednotku – mokrý způsob dispergace
Možnost temperace cely/cirkulujícího média | ANO / NE
Možnost čištění skel v měřící cele jednoduše bez nutnosti použití nářadí | ANO / NE
Možnost ultrazvukování disperze - softwarová kontrola proměnného příkonu sonikace | ANO / NE
Výkon ultrazvuku min. 35W a intenzita nastavení alespoň 80 úrovní | ANO / NE
Frekvence ultrazvuku min. 35 kHz | ANO / NE
Objem dispergační nádoby musí být OD 500 do 700ml | ANO / NE
Otáčky míchání musí mít široký rozsah nastavitelnosti od 500 do 3000 ot/min | ANO / NE
Dispergační jednotka musí být automaticky plnitelná připojeným kapalným médiem a musí umět automaticky vyplachovat | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
záruční doba: min. 12 měsíců od instalace | ANO / NE
Servisní odezva do 2 pracovních dnů od nahlášení závady | ANO / NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test. | ANO / NE
Doprava na místo určení a instalace. | ANO / NE
Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace, možnost dalšího doškolování a aplikačního školení v českém jazyce v rozsahu 8 hodin. | ANO / NE
Poskytování technické podpory bude kalkulováno v ceně zařízení. | ANO / NE
Dostupný záruční servis. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém jazyce. | ANO / NE
Lhůta dodání do 5 týdnů od objednání | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.