## část 1
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 1 : Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
LC-MS/MS sestava
Analyzátor
analyzátor hybridního typu trojitý kvadrupol/lineární iontová past
kolizní cela, ve které nechodází ke zpomalení letu iontů, nezpůsobí křížový signál mezi analyty s produktovými ionty o stejné m/z a nedochází ke vzniku falešně pozitivního výsledku
cross talk < 0,1%
kolizní cela umožňující multikomponentní kolizí indukovanou disociaci (CID) min. 200 analytů (1SRM přechod pro 1 analyt) v jednom časovém segmentu během eluce chromatografického píku bez ztráty odezvy
zkrácení pozorovacího času (dwell time) MRM přechodu ze 100 ms na 5 ms nezpůsobuje zhoršení odezvy o více než 1%
rozsah m/z min. 10-1700u
lineární dynamický rozsah 5 řádů
detektor na principu počítání pulzů
Zdroje
ionizace ESI a APCI
rozsah průtoku pro ESI bez spitování min. 5-3000 ųl/min
rozsah průtoku pro APCI bez splitování min. 50-3000 ųl/min
teplota sušícího plynu > 700°C
sondy ESI a APCI umožňující automatické rozpoznání a nastavení parametrů
Interface
přístroj s přímým krátkým rozhraním bez kapiláry mezi atmosferickou a vakuovanou částí (délka rozhraní < 2 mm)
interface odstraňující maximum neutrální hmoty pomocí toku ochranného plynu proudícího před rozhraním do prvního stupně vakua
Režimy měření
měření produktů MS/MS
Multiple Reaction Monitoring
možnost přímého měření neutrální ztráty
možnost přímého měření prekurzorů stejného produktového iontu
meření spektra iontů po jejich záchytu v lineární iontové pasti
měření spektra produktů MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupolem 1, fragmentací v kolizní cele, a zachycení všech produktů v lineární iontové pasti
MS/MS/MS v analyzátorové části s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS/MS
rychlé přepínání mezi režimem MS a MS/MS během ≤ 1 ms
kombinace režimů měření pomocí rozhodovacího algoritmu v reálném čase, který volí následující typ snímání dat podle výsledků měření v předchozím skenu
dynamické odečítání pozadí v reáném čase v průběhu probíhající analýzy pro optimální volbu prekurzorů pro fragmentaci MS/MS
ovládání celého systému LC/MS/MS jedním softwarem
automatické ladění přístroje
programování MRM při multikomponentních režimech vložením m/z na Q1, m/z na Q3 a retenčního analytu bez zadávání časových oken s automatickým výpočtem akvizičního intervalu pro každý MRM přechod
pojmenování MRM přechodů při tvorbě akviziční metody
výkonná tvorba knihoven pro jejich prohledávání
kompletní kvantitativní vyhodnocení dat
Kapalinový chromatograf
binární čerpadlo dovolující pracovat min. do tlaku 600 barů a více
rozsah průtoků min. 50-3000 ul/min
mrtvý objem (gradientové zdržení) max. 100 ul
vakuové odplynění mobilní fáze
automatický dávkovač s kapacitou min. 100 klasických vzorkovnic (2 ml)
termostatování vzorků v rozsahu min. od 5 do 40 °C
termostat kolon pracující v rozsahu min. od 20 do 70 °C
Příslušenství
lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků s průtokem min. od 10 nl/min. do více než 10 ml/min.
6cestný dvoupolohový přepínací kohout, využitelný pro dávkování, odklonění balastu či přepínání kolon
generátor dusíku kompatibilní s MS sestavou s dostatečnou kapacitou
odhlučňovací box na olejovou výměnu
záložní zdroj pro MS systém o dostatečné kapacitě pro krátkodobé výpadky
Ostatní:
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky.
Zaškolení 3-5 osob v délce minimálně 2 x po 8 hodinách bezprostředně po instalaci a 1 x 8 hodin do 30 dní od instalace
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Kalibrace po dobu záruky zdarma.
Poskytování záruční podpory zdarma.
Dostupný záruční i pozáruční servis v EU.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.