## Sheet1
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr určený pro identifikaci biomolekul po separaci kapalinovou chromatografií, pro podrobnou charakterizaci proteinů a jejich posttranslačních modifikací, lipidomiku a interaktomiku.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Dodavatel níže uvedené hodnoty garantuje.)
Hmotnostní spektrometr
Iontové zdroje
Elektrosprej (pro snadné připojení HPLC) | ano | Vyplní dodavatel
Nanosprej (on-line pro LC-MS) s možností manuálního nastavení polohy jehly | ano | Vyplní dodavatel
Hmotnostní analyzátory
Segmentový kvadrupól s možností izolace aspoň 0.4-1200 amu | ano | Vyplní dodavatel
Lineární iontová past (LIP) | ano | Vyplní dodavatel
Analyzátor s vysokým rozlišením na bázi orbitální pasti (VR) | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah m/z | minimálně 50-4 000 | Vyplní dodavatel
Možnosti MSn | nejméně MS5 | Vyplní dodavatel
Skenovací rychlost analyzátorů | ≥ 20 Hz | Vyplní dodavatel
Minimální rozlišení při standardním skenu (m/z 200) | ≥ 240000 | Vyplní dodavatel
Přesnost stanovení hmotnosti s interní kalibrací | ≤ 1 ppm | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah (koncentrační) (LIP) | ≥ 4 řády | Vyplní dodavatel
Citlivost (reserpine, v MS/MS modu) | ≤ 100 fg S/N ≥100 | Vyplní dodavatel
Fragmentační technika ETD (Electron Transfer Dissociation) pro lokalizaci PTMs | ano | Vyplní dodavatel
Fragmentační technika EThcD | ano | Vyplní dodavatel
Příslušenství
Systém pro vysokotlakou kapilární a nano chromatografii
Termostatovaný autosampler pro nano a kapilární chromatografii | ano | Vyplní dodavatel
Binární gradientové eluce | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah průtokové rychlosti [nl/min] | minimálně 20 – 50000 | Vyplní dodavatel
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa] | ≥62 | Vyplní dodavatel
Modul pro odplyňování mobilních fází | ano | Vyplní dodavatel
Přímé ovládání systému pomocí SW dodaného k hmotnostnímu spektrometru | ano | Vyplní dodavatel
Kompatibilita se stávajícím vybavením TriVersa NanoMate
Interface pro připojení k TriVersa NanoMate | ano | Vyplní dodavatel
Programové vybavení
SW pro ovládání hmotnostního spektrometru (umožňující i ovládání dodaného HPLC systému a propojení k TriVersa NanoMate) | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (dodavatel) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).