## List1
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
splnění kritéria ANO/NE
1 | Přenosný analyzátor plynů v rostlinách: | 1 ks
Přenosný analyzátor fotosyntézy s příslušenstvím s nedisperzním infračerveným paprskem a mikroprocesorovou lineární regulací. Přístroj s čtyřmi nezávislými analyzátory plynu při měření obsahu absolutních hodnot CO2 a H2O při měřených i referenčních hodnotách plynu. Přenosný přístroj určený pro měření v polních podmínkách s transreflektivní displejem. Přístroj měřící intenzitu fotosyntézy, úroveň transpirace, stomatální vodivost, efektivitu využití vody, VPD,Ci, vnitřní i vnější PAR atmosférický tlak, průtok, referenční, analyzované i deltu CO2 analizované i referenční vodní páry, H2O , teplotu vzduchu, teplotu listu, teplotu kyvety a relativní vlhkost.
CO2 – měřený rozsah - min. 0-10000 µmol mol-1.
Přesnost měření CO2 od 0,2 µmol mol-1 na 300 µmol mol-1 po 3,0 µmol mol-1 na 10000 µmol mol-1.
Kontrolní rozsah měření CO2 : min. 0-2000 µmol mol-1.
Rozsah měření H2O: od 0 - 75 mb.
Přesnost měření H2O - od 0,015 mb na 0 mb, 0,020 mb na 10 mb, 0,030 mb na 50 mb.
Kontrolní rozsah H2O od 0 – do rosného bodu nebo 0 – 100% či ambientní.
Rozsah hodnot tlaku min. 65 – 115 kPa.
Vzorky vzduchu: dvě integrovaná stejnosměrná čerpadla od 50-100 cm3 min-1 .
Dvě čerpadla analytická a referenční, vybavená regulátory hmotnostního průtoku.
Integrální jednotka pro přívod vzduchu: min. 0-500 cm3 min-1 měřená a řízená hmotnostním průtokoměrem.
Axilární port: pro připojení k externím zařízením (např. i ke komůrkám).
Digitální výstup min. USB-Mini b, 2 Ea nebo novější. USB pro použití s externími zařízeními (paměťová karta, USB myš atd.).
Paměť pro ukládání dat min. 512 MB paměti pro programování a ukládání dat. Neomezené ukládání dat přes USB port (paměťové karty).
Mikroprocesorovou rychlost min. 800 MHz.
Display LCD barevný a transreflektivní umožňující zobrazení ve venkovním prostředí i na slunci min. 7.0 "WSVGA.
Dotykové klávesy: minimum 15.
Napájecí zdroj interní dobíjitelný.
Dobíjecí baterie s dobou nepřetržitého provozu min. 8 hodin.
Nabíječka přístroje součástí dodávky.
Rozsah provozní teploty min. 0-50 oC.
Kryt přístroje: robustní, ergonomický, lehký hliníkový s polyuretanovou základnou.
Rozměry umožňující mobilitu přístroje v polním porostu - přenosné zařízení.
Hmotnost přístroje nepřesahující 4,5 kg (včetně baterie).
2 | V nabízené sestavě přenosného analyzátoru fotosyntézy musí být následující příslušenství, které je součástí požadovaného celku:
Listové kyvety
Konstrukce rukojeť - hliník.
Těsnění – pěnové.
Okno univerzální kyvety - skleněný IR interferenční filtr.
Velikost kyvet různá od• 25 mm x 7 mm (1,75 cm2)• průměr 18 mm (2,5 cm2)• 25 x 18 mm (4,5 cm2).
Kyvety pro měření konifer z odolného skla proti poškrábání.
LCD displej.
LCD s minimálně 2 x 16 znaků pro zobrazení uživatelsky definovaných parametrů.
Klávesnice - minimálně dvě dotykové klávesy pro záznam a výběr LCD.
Vnitřní kyveta s PAR sensorem.
Univerzální kyveta s PAR sensorem- 2 miniaturní křemíkové fotodiodové snímače.
Rozsah min. 0-3000 μmol m-2 s-1.
Přesnost min. 10 μmol m-2 s-1.
Externí PAR senzor - rozsah min. 0-3000 μmol m-2 s-1.
Snímač teploty vzduchu - rozsah měření min. -10 °C až 50 °C.
Přesný termistor - přesnost min. ± 0,5 oC při 25 oC.
Rozměry max. 35 cm (délky) x max. 5 cm (průměr držadla) zajišťující komfortní práci v terénu.
Hmotnost: univerzální kyveta max. 0,8 kg.
3 | Součást modulu pro měření fluorescence chlorofylu:
Modulační paprsek 625 nm ± 5 nm (červený).
Saturační světlo 0-10000 μmol m-2 s-1.
FAR červené světlo 2 x 750 nm LED.
Detektor: PIN fotodioda s > 700 nm filtrem.
Metoda detektoru: rychlé sledování impulzů.
Plocha listu od 1,75 cm2 - 4,5 cm2.
Ostatní:
Zaškolení obsluhy min. 4 hod/5 osob.
Záruční i pozáruční servis po dobu 5 let.
Kalibrace fotosyntetického aparátu po dobu záruky zdarma.
Doprava na místo doručení a instalace v ceně dodávky.
Zaškolení obsluhy na dodaném zařízení v místě instalace, zaškolení na vyžádání i v anglickém jazyce.
Termín dodání: do 8 týdnů od přijetí objednávky.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.