## TP
Příloha č. 1e - Technická specifikace - část 5: laboratorní zdroje a analyzátory
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžové pole).
Společné požadavky |  |  | Splnění parametrů v podávané nabídce
Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav.
Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely.
Nabízená zařízení mají neutrální barvy techniky a souvisejícího příslušenství: černá/bílá/šedá/stříbrná.
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jindy.
Všechna dodaná zařízení a příslušenství musí být plně kompatibilní.
[5 empty] | Celkem Kč za část: |  | 0
NÁZEV | POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Jednotková cena | Kusy | Kč
| PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP) | Kč bez DPH
elektronická zátěž | maximální přípustná cena | 40.000,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| vstupní výkon | min. 250 W
| vstupní napětí | 0 až 120 V
| vstupní proud | 0 až 60 A
| rozlišení napětí | max. 0,1 mV
| rozlišení proudu | max. 0,1 mA
| nastavení odporu | 0,05 Ω až 7,5 kΩ
| rozlišení výkonu | max. 10 mW
| rozlišení měření | min. 1 mV / 0,1 mA
| módy | CC/CV/CR/CW
| ovládání | numerická klávesnice na předním panelu
| rozhraní | RS-232, USB, GPIB (IEEE-488)
| přesnost | ±(0.2%+0.2% FS)
| záruka | min. 12 měsíců
stolní napájecí zdroj | maximální přípustná cena | 8.500,- bez DPH |  |  |  | 10 | 0
| maximální výkon | min. 100 W
| výstupní napětí | 0 až 60 V
| výstupní proud | 0 až 5 A
| počet kanálů | 1
| výstupní svorky | plus, mínus a zem
| rozlišení v celém rozsahu nastavení | max. 10 mV napětí, max. 1 mA proud
| počet uložitelných nastavení proudu a napětí | min. 100
| zobrazení | displej zobrazující výstupní proud a napětí
| rozměry | max. 88 x 175 x 282 mm
| regulace napětí v zátěži | ≤0,01% + 3 mV
| regulace proudu v zátěži | ≤0,01% + 3 mA
| zvlnění výstupního napětí | ≤2,0 mVrms
| zvlnění výstupního proudu | ≤5 mArms
| záruka | min. 12 měsíců
stolní napájecí zdroj labRobotiky | maximální přípustná cena | 2.850,- Kč bez bez DPH |  |  |  | 4 | 0
| maximální výkon | min. 150 W
| výstupní napětí | 0 až 30 V
| výstupní proud | 0 až 5 A
| počet kanálů | 1
| výstupní svorky | plus, mínus a zem
| rozlišení v celém rozsahu nastavení | max. 10 mV napětí, max. 1 mA proud
| počet uložitelných nastavení proudu a napětí | min. 5
| zobrazení | displej zobrazující výstupní proud a napětí
| rozměry | max. 110 x 156 x 260 mm
| regulace napětí v zátěži | ≤0,01% + 3 mV
| regulace proudu v zátěži | ≤0,01% + 10 mA
| zvlnění výstupního napětí | ≤2,0 mVrms
| zvlnění výstupního proudu | ≤5 mArms
| záruka | min. 12 měsíců
stolní napájecí zdroj laboratorní | maximální přípustná cena | 64.500,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| počet číslic | 7.5
| měření AC proudu | 100 uA až 10 A
| měření DC proudu | 1 uA až 10 A
| měření AC napětí | 100mv až 1 kV
| měření DC napětí | 100mv až 1 kV
| měření rezistence | 100 ohm až 1 Gohm
| funkce měření | AC/DC Proud, AC/DC Napětí, Kapacita, Kontinuita, Dioda, Frekvence, Rezistence, Teplota
| měření kapacity | 1,0 nF až 100,0 μF
| měření frekvence | 3 Hz až 300 kHz
| rozměry | max. 261.2 mm x 103.8 mm x 303.2 mm
| zobrazovač | barevný grafický 4,3" LCD displej a větší
| IO interface | USB a LAN/LXI
| záruka | min. 12 měsíců
stolní AC zdroj | maximální přípustná cena | 112.500,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| počet fází | 1
| výstupní výkon AC | min. 1 kVA
| přesnost nastavení napětí | max. 0,35% z plného rozsahu
| výstupní proud (rms) AC | min. 2,5 A (2-200 V). Min. 10 A (1-100 V)
| nastavení frekvence | 40 až 500 Hz
| přesnost nastavení frekvence | -0,02% až +0,02%
| výstupní výkon DC | min. 800 W
| rozhraní | IEEE 802.3 100Base-TX, GPIB, USB
| módy výstupu | AC a DC
| výstupní proud DC | min. 4 A
| rozměry | max. 428 × 128 × 370 mm
| záruka | min. 12 měsíců
jednofázový autotransformátor | maximální přípustná cena | 26.400,- Kč bez DPH |  |  |  | 3 | 0
| vstupní napětí | min. 240 V AC
| výstupní napětí | min. 280 V AC
| výstupní proud | max 10 A
| konstantní zátěžový proud | max 10 A
| počet fází | 1
| vlastní spotřeba bez zátěže | max 15 W
| ovládání | rotační knoflík
| rozsah voliče otočení napětí | min. 316 stupňů
| kryt transformátoru | ano
| záruka | min. 12 měsíců
Analyzátor výkonu | maximální přípustná cena | 45.000,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| rozsah napětí rms | 0 až 600 V
| šířka pásma | od DC do 100 kHz
| funkce měření analyzátoru | Proud, Energie, Frekvence, Harmonické, Výkon, Napětí
| základní přesnost | min. 0,05%
| rozlišení A/D převodníku | 16 bitů a větší
| displej | 5 číslic, 10 obnovení/s
| vzorkovací frekvence | min. 500 kHz
| vstupní impedance | min. 2 Mohm
| přesnost měření frekvence | max. 0,1% měřené hodnoty
| rozsah měřeného výkonu | 50 uW až 12 kW
| rozlišení displeje | min. 320x240 bodů
| měřené veličiny | Active power (W), Apparent power (VA), Reactive power (var), Lambda power factor (λ), Phase shift (φ), Voltage frequency value (Hz), Current frequency value (Hz), Acquisition frequency (Hz), RMS voltage (U RMS), Average voltage (U AVG), RMS current (I RMS), Average current (I AVG), Total harmonic distortion U, Total harmonic distortion I, Energy counter (integrator values)
| rozhraní | IEEE-488 (GPIB), Ethernet port (LXI), USB
| záruka | min. 12 měsíců
LAN/GPIB/USB Gateway | maximální přípustná cena | 33.100,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| podporované standardy | GPIB Standard IEEE 488.1 and IEEE 488.2, USB 2.0, LAN/Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RS-232, VXI-11 Protocol, VISA 2.2 a Keysight SICL
| počet připojených GPIB zařízení | min. 14
| počet USB rozhraní | min. 1
| počet RS-232 rozhraní | min. 1
| záruka | min. 12 měsíců
GPIB kabel | maximální přípustná cena | 2.200,- Kč bez DPH |  |  |  | 5 | 0
| délka | min. 2 m
| záruka | min. 12 měsíců
Osciloskop pro smíšené signály 2 kanálový | maximální přípustná cena | 37.200,- Kč bez DPH |  |  |  | 3 | 0
| počet analogových kanálů | 2
| počet digitálních kanálů | min. 8
| šířka pásma | min. 100 MHz
| vzorkovací frekvence | min. 2 GSPS
| AD převodník | min. 8 bitů
| přesnost časové základy | max. 50 ppm
| generátor | 4-bit pattern generátor
| displej | min. 6,5" barevný displej, min. 640x480 pixelů
| rozhraní | USB, 1Gbit ethernet
| rozměry | max. 285 mm x 175 mm x 140 mm
| záruka | min. 12 měsíců
Osciloskop pro smíšené signály 4 kanálový | maximální přípustná cena | 87.600,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| počet analogových kanálů | min. 4
| počet digitálních kanálů | min. 16
| šířka pásma | min. 200 MHz
| vzorkovací frekvence | min. 1,25 GSPS
| AD převodník | min. 10 bitů
| rozhraní | USB host s MTP, LAN s web serverem pro vzdálený přístup
| generátor | 1 ARB, 4-bit generátor
| minimální vstupní citlivost | 1 mV/div
| displej | min. 10,1" kapacitní dotykový, min. 1280x800 pixelů
| max. paměť dig. Kanálů | 10 Msample
| rozměry | max. 390 mm x 220 mm x 152 mm
| záruka | min. 12 měsíců
GPIB rozhraní pro stolní multimetr | maximální přípustná cena | 3.200,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| kompatibilní s | Keysight 34460A, 34470A, 34461A a 34401A
| záruka | min. 12 měsíců
stolní RLC měřič | maximální přípustná cena | 22.300,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| rozsah měření rezistence | max. 99,9999 Mohm
| rozsah měření kapacity | max. 9,99999 F
| rozsah měření indukce | max. 9,99999 kH
| frekvence měření | 10 Hz až 2 kHz
| DC biasové napětí | ±2.5V
| displej | min. 3,5" barevný LCD
| rozhraní | RS-232, USB host
| rozměry | max. 265 mm (Š) x 107 mm (V) x 312 mm (H)
| Základní přesnost | max. 0,05%
| záruka | min. 12 měsíců
ruční anemometr | maximální přípustná cena | 17.700,- Kč bez DPH |  |  |  | 2 | 0
| měřicí rozsah tlaku | -4000 Pa až +4000 Pa
| měřicí rozsah rychlosti | 1 až 80 m/s
| měřicí rozsah objemového toku | 0 až 99,999 m3/h
| měřicí rozsah teploty | 0 až 50 stupňů Celsia
| rozlišení tlaku | max. 1 Pa
| rozlišení rychlosti | max. 1 fpm
| rozlišení objemového toku | max. 1 m3/h
| rozlišení teploty | max. 0,1 stupně Celsia
| počet uložených hodnot | minimálně 99
| mechanické provedení | ruční měřicí přístroj
| IP krytí | IP40
| záruka | min. 12 měsíců
| napájení | 4 AA baterie
Napájecí adaptér zásuvkový 1 | maximální přípustná cena | 780,- Kč bez DPH |  |  |  | 2 | 0
| počet výstupů | min. 1
| výstupní výkon | min. 8W
| výstupní napětí | 3.3V
| výstupní proud | min. 2.5A
| vstupní napětí AC 230 V | ano
| vstupní napětí AC rozsah | alespoň 90 až 260 V
| výstupní konektor | libovolný nebo otevřený konec
| délka výstupního kabelu | min. 1m
| vyhovuje standardu | CEC 2008 a EISA 2007
| dodáno s napájecím kabelem | ano
Napájecí adaptér zásuvkový 2 | maximální přípustná cena | 780,- Kč bez DPH |  |  |  | 4 | 0
| počet výstupů | min. 1
| výstupní výkon | min. 20W
| výstupní napětí | 5V
| výstupní proud | min. 4A
| vstupní napětí AC 230 V | ano
| vstupní napětí AC rozsah | alespoň 90 až 260 V
| výstupní konektor | libovolný nebo otevřený konec
| délka výstupního kabelu | min. 1m
| vyhovuje standardu | CEC 2008 a EISA 2007
| dodáno se síťovým kabelem | ano
Napájecí adaptér zásuvkový 3 | maximální přípustná cena | 1.000,- Kč bez DPH |  |  |  | 4 | 0
| počet výstupů | min. 1
| výstupní výkon | min. 60W
| výstupní napětí | 12V
| výstupní proud | min. 5A
| vstupní napětí AC 230 V | ano
| vstupní napětí AC rozsah | alespoň 90 až 260 V
| výstupní konektor | libovolný nebo otevřený konec
| délka výstupního kabelu | min. 1m
| vyhovuje standardu | CEC 2008 a EISA 2007
| dodáno se síťovým kabelem | ano
Napájecí adaptér zásuvkový 4 | maximální přípustná cena | 1.650,- Kč bez DPH |  |  |  | 2 | 0
| počet výstupů | min. 1
| výstupní výkon | min. 120W
| výstupní napětí | 24V
| výstupní proud | min. 5A
| vstupní napětí AC 230 V | ano
| vstupní napětí AC rozsah | alespoň 90 až 260 V
| výstupní konektor | libovolný nebo otevřený konec
| délka výstupního kabelu | min. 1m
| vyhovuje standardu | CEC 2008 a EISA 2007
| dodáno se síťovým kabelem | ano
fotoelektrický senzor pro optickou bránu | maximální přípustná cena | 2.100,- Kč bez DPH |  |  |  | 1 | 0
| provedení | fotoelektrický retroreflektivní senzor určený pro sestavení optické brány
| proudová ochrana | ano
| element emitující červené světlo | ano
| krytí | IP67
| výstup snímače | NPN
| snímací rozsah | do 3m
| napájecí napští DC min | 12V
| napájecí napští DC max | 24V
| výstupní proud | 100mA
| určeno pro nasazení s odrazkou | ano
| umožňuje snímání průhledných materiálů | ne
| obsahuje polarizační filtr | ano