## List1
Příloha č. 1d - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
4. přístroj pro měření fotosyntézy, fluoresence chlorofylu a transpirace (1 ks)
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Přístroj měří výměnu plynů CO2 a vodní páry mezi listem (půdou, kmenem stromu) a vzduchem |  | ANO / NE
Přístroj vypočítá z měřené výměny plynů intenzitu fotosyntézy, transpirace a průduchovou vodivost |  | ANO / NE
Přístroj musí být založen na měření koncentrace CO2 a H2O prostřednictvím nedisperzních infračervených analyzátorů umístěných přímo v měřící hlavě pro zajištění vysoké rychlosti odezvy měření a nízkého poměru šumu k signálu. |  | ANO / NE
Přístroj musí obsahovat vždy 2 analyzátory CO2 a 2 analyzátory H2O. Jeden z analyzátorů slouží vždy jako referenční a druhý slouží pro měření vzorku. |  | ANO / NE
CO2 analyzátory musí umožňovat měření koncentrace CO2 v minimálním rozsahu 0 – 3 000 ppm s přesností minimálně 0.1 ppm (při koncentraci CO2 400 ppm). |  | ANO / NE
H2O analyzátory musí umožňovat měření koncentrace H2O v minimálním rozsahu 0 – 70 000 ppm s přesností minimálně 10 ppm (při koncentraci H2O 10 000 ppm) |  | ANO / NE
Průtok vzduchu asimilační komorou musí být uživatelsky nastavitelný v minimálním rozsahu 0 – 1300 µmol/s. |  | ANO / NE
Gazometrický systém musí být konstruován jako otevřený, který umožňuje nezávislou elektronickou kontrolu vstupní koncentrace CO2, H2O, teploty a světla (PAR) pomocí řídícího software. |  | ANO / NE
Přístroj musí umožňovat jak manuální měření tak i měření v automatickém režimu podle nastavitelného protokolu, kde jsou podmínky měření (např. intenzita PAR, koncentrace CO2, teplota) nastavovány automaticky a rovněž měřená data jsou automaticky ukládána. |  | ANO / NE
Systém řízení koncentrace CO2 musí umožňovat přesné nastavení vstupní koncentrace CO2 v minimálním rozsahu 0 – 1 900 ppm. Koncentrace musí být nastavitelná v kroku 1 ppm a méně. |  | ANO / NE
Řízení relativní vzdušné vlhkosti musí umožňovat regulaci v minimálním rozsahu 0 - 90 % a musí být založeno na kombinaci náplně s desikantem a náplně se zvlhčujícím substrátem. |  | ANO / NE
Systém musí umožňovat řízení teploty vzduchu v asimilační komoře, například pomocí Peltierova článku. Minimální rozsah regulace teploty musí být v rozmezí -9 až +9°C vůči okolní teplotě vzduchu. |  | ANO / NE
Asimilační komora musí umožnit měření z listové plochy o velikosti alespoň 5 cm2 s hlavou umožňující měření fluorescence chlorofylu. Stejná minimální plocha musí být homogenně osvětlena pomocí integrovaného světelného zdroje. |  | ANO / NE
Světelný zdroj musí být založený na LED diodách a umožňovat regulaci poměru červené a modré složky světla. Světelný zdroj musí být regulovatelný v minimálním rozsahu intenzity fotosynteticky aktivní radiace (PAR) 0 – 2 000 µmol.m-2.s-1. Modré světlo musí být regulovatelné v minimálním rozsahu 0 - 400 µmol.m-2.s-1, červené světlo v minimálním rozsahu 0 – 1 600 µmol.m-2.s-1. Heterogenita světla nesmí přesahovat ±15% oproti průměrné intenzitě. |  | ANO / NE
Měřící hlava musí být vybavena senzorem pro měření intenzity PAR uvnitř asimilační komory, externím PAR senzorem a termočlánkem pro měření teploty listu. |  | ANO / NE
Přístroj musí být dodán s 3ks nabíjecích Li-Ion akumulátorů o minimální kapacitě 6 000 mAh pro každý akumulátor a nabíječkou akumulátoru a musí umožňovat napájení pomocí zdroje 230 V, přičemž tyto akumulátory budou zajišťovat provoz přístroje v terénu bez síťového napájení. |  | ANO / NE
Ovládání přístroje musí být zajištěno pomocí dotykového displeje. |  | ANO / NE
Hmotnost konzoly včetně baterií nesmí být vyšší než 8 kg, hmotnost měřící hlavy včetně světelného zdroje nesmí být vyšší než 4 kg. |  | ANO / NE
Přístroj musí být schopen měření v minimálním rozsahu teplot 0 - 50°C. |  | ANO / NE
Přístroj musí umožňovat měření fluorescence chlorofylu. |  | ANO / NE
Maximální intenzita saturačního pulsu je větší než 15000 umol m-2 s-1 |  | ANO / NE
Přístroj umožňuje měření fluorescence za světla, na vzorku adaptovaném za tmy a OJIP křivky (indukční kinetiku fluorescence). |  | ANO / NE
Komunikace s externími zařízeními musí být zajištěna prostřednictvím ethernetového portu RJ-45. |  | ANO / NE
Komora pro měření půdní respirace je součástí dodávky. Objem komory 4-6 dm3, minimální plocha měření 300 cm2. |  | ANO / NE
Čidlo pro měření půdní teploty a vlhkosti. |  | ANO / NE
Teleskopický stativ umožňující upevnění měřící hlavice. |  | ANO / NE
Přístroj musí umožňovat ukládání dat na paměťové medium o kapacitě minimálně 8 GB, které bude dodáno spolu s přístrojem. |  | ANO / NE
Součástí dodávky jsou min. 2 kg desikantu |  | ANO / NE
Součástí dodávky jsou dvě náhradní sady těsnění na kyvetu pro list |  | ANO / NE
Součástí dodávky je síťový zdroj elektrické energie, který umožňuje měření přístrojem bez výměny baterií |  | ANO / NE
Součástí dodávky je min. 1kg chemikálie pro očištění vzduchu od CO2. |  | ANO / NE
Zprovoznění a zaškolení | 2 os., 16 hod. | ANO / NE
kompaktní kombinovaný fluorometr, chlorofylmetr a spektrometr (1ks)
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Kompaktní zařízení umožňuje měření parametrů fluorescence chlorofylu, koncentraci chlorofylu v asimilačním aparátu a spektrum světla |  | ANO / NE
Zařízení měří parametry fluorescence chlorofylu ΦII, LEF, NPQ, qE, qI, qL, qP |  | ANO / NE
Možnost připojení externí vzduchové pumpy pro měření vodivosti průduchů. |  | ANO / NE
Zařízení měří relativní koncentraci chlorofylu v listech |  | ANO / NE
Zařízení měří parametry fotosyntézy ECSt, vH+, gH+ |  | ANO / NE
Zařízení měří prametry prostředí - teplotu s přesností min 0.5 °C, vlhkost vzduchu, barometrický tlak |  | ANO / NE
Meří bezkontaktně teplotu listu a jeho orientaci (naklonění) |  | ANO / NE
Možnost uživatelsky definovaných protokolů |  | ANO / NE
Možno přidat doplnitelné senzory pomocí USB portu (USB min. 3.0) |  | ANO / NE
Možnost měření vzorku řas v kyvetě |  | ANO / NE
Vestavěný akumulátor zajistí min. 10 hodin měření |  | ANO / NE
Detektory pro vlnové délky v minimálním rozmezí 400 - 1050 nm. |  | ANO / NE
Integrovaná GPS |  | ANO / NE
Komunikace s PC nebo mobilním telefonem prostřednictvím USB a Bluetooth. Podporované operační systémy Windows a Android |  | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.