## List1
Příloha č. 1f - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Audiometrická kabina s omyvatelným interiérem
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
rozměry minimálně (125x125x215cm) | ANO / NE
Celková certifikovaná úroveň ztišení min.: 33.5 dB v rozsahu“250-8000Hz” | ANO / NE
Celková certifikovaná úroveň ztišení min.: 32 dB ve frekvenčním rozsahu “100-10000 Hz” | ANO / NE
Standard: CEI 601.1, ANSI S3.1, ISO 8253-1. | ANO / NE
Větrání: systém aktivního odvětrávání | ANO / NE
Příkon max: 50W | ANO / NE
Převozní kolečka (mobilita kabiny) | ANO / NE
Hygienické normy: omyvatelnost interiéru kabiny | ANO / NE
zařízení musí respektovat aktuální evropské bezpečnostní normy (vyroben dle CE norem) | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.