## technická specifikace
Příloha č.1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO/NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
multifunkční spektrofotometr
Nabízený model /uvést značku a model/typ) | dodavatel doplní značku a model/typ
Detekční módy:
a. UV/Vis absorbance
b. Fluorescenční intenzita, time-resolved fluorescence
c. Luminescence
d. Přístroj musí být možné dále rozšířit o měření fluorescenční polarizace | ANO/NE
Možnost meření pomocí následujících metod: a. Koncová absorbance (endpoint) b. Kinetika c. Sken spektra d. Sken plochy jamky | ANO/NE
Kompatabilita s miktrotitračními destičkami s rozsahem počtu pozic 6 - 384 | ANO/NE
Možnost kontroly teploty až do 45°C | ANO/NE
Možnost lineárního a orbitálního třepání | ANO/NE
Zdroj záření: UV xenonová lampa | ANO/NE
Výběr vlnových délek pro absorbanci, TRF, fluorescenci a luminiscenci pomocí monochromátoru. Reader musí být možné dovybavit filtrovým modulem tak, aby bylo možné čtení fluorescence jak s monochromátorem tak s filtrem v rámci běhu jednoho protokolu bez přerušení čtení. | ANO/NE
Rozsah měřených vlnových délek u příslušných módů měření: a. absorbance: 230 – 950 nm b. fluorescence: excitace monochromátor 250 – 700 nm; emise monochromátor 250 – 700 nm c. luminescence: 300 – 700 nm | ANO/NE
Přítomost následujících detektorů u příslušných módů měření: a. absorbance: fotodiodový detektor b. fluorescence: photomultiplier (PMT) systém c. luminescence: na bázi PMT systému | ANO/NE
Dynamické rozsahy příslušných módů měření, přesnost a citlivost: a. absorbance: 0 – 4 OD, b. fluorescence: 7 dekád, citlivost alespoň Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well 384-well plate) c. luminescence: >6 dekád, citlivost alespoň 20 amol ATP (flash) | ANO/NE
Software pro ovládání spektrofotmetru a pro pokročilou analýzu výstupních dat, včetně kalkulace inhibičních koncentrací (IC50) a dalších složitějších výpočetních operací (plocha pod křivkou apod.) | ANO/NE
Další požadavky: a. Nový, nepoužitý a kompletní přístroj včetně nejnovější a nejpokročilejší verze vyhodnocovacího softwaru b. Doprava do místa plnění a instalace zařízení c. Školení pro detailní seznámení s ovládáním spektrofotometru a vyhodnocováním získaných dat d. Záruční doba minimálně 24 měsíců; záruční a pozáruční servis vlastními vyškolenými servisními techniky e. Preventivní údržba, seřízení a otestování celého systému min. 1 x ročně během záruční doby | ANO/NE
Školení o používání přístroje v českém/anglickém jazyce při instalaci přístroje dodavatelem. | ANO/NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO/NE
Termín dodání v termínu čtyř týdnů, od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. | ANO/NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materály již do nabídky