## TS
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Dodávka cytoflowmetru
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Cytoflowmetr:
Nový nerepasovaný a nepoužitý analyzátor s min. 2 lasery. | ANO/NE
Maximální rychlost snímání až 25 000 signálů/s. | ANO/NE
Analýza velmi malých buněk nebo částic - min. od 100 nm. | ANO/NE
Citlivost na fluorescenci - <100 MESF (FITC), <50, MESF (PE). | ANO/NE
Výška signálu, šířka a délka signálu (doublet discrimination). | ANO/NE
Skutečné objemové absolutní počítání částic (TVAC). | ANO/NE
Operační systém Windows (nutná kompatibilita s již zakoupenou výzkumnou infrastrukturou laboratoře) a software pro získávání, zobrazení a vyhodnocení dat v reálném čase. | ANO/NE
Možnost rozšíření o další zařízení (sortovací modul, automatická stanice pro práci s destičkami). | ANO/NE
Jednoduchý software k práci s cytometrem jak online, tak offline. | ANO/NE
Paralelní min.16bitové digitální pulzní zpracování (min.65536 kanálů). | ANO/NE
Možnost využití min. 8 optických parametrů (Cell Sorter). | ANO/NE
Možnost excitace až 3 světelnými zdroji | ANO/NE
zelený DPSS laser v rámci dodávky - min. 30 mW 532 nm | ANO/NE
vysokovýkonná UV LED v rámci dodávky - min. 365 nm | ANO/NE
možnost upgrade o modrý laser - min. 50 mW, až 200 mW 488 nm | ANO/NE
možnost upgrade o červený diodový laser - 638 nm 25 mW nebo 640 nm 40 mW | ANO/NE
možnost upgrade o fialový diodový laser - min. 100 mW 405 nm | ANO/NE
Modulární optický systém až s 16/8 optickými parametry s vybranými PMT s integrovaným elektronickým předzesilovačem pro FSC, SSC, FL1-FL13. | ANO/NE
Vyměnitelné optické filtry, snadný přístup k optickým filtrům a zrcadlům. | ANO/NE
Barevná CCD kamera pro monitorování toku vzorků. | ANO/NE
Modul polarizace světla - doplnitelný. | ANO/NE
Průtoková kyveta z křemenného skla pro laminární transport vzorků a hydrodynamickým zaměřením. | ANO/NE
Zcela uzavřený systém kapalin. | ANO/NE
Skutečné objemové absolutní počítání na základě mechanického objemu měření. | ANO/NE
Počítačem řízená rychlost průtoku plynule nastavitelná od 0 do min 20 μl/s. | ANO/NE
Paralelní zpracování signálu pro každý optický kanál. | ANO/NE
Volitelné lineární, 3 nebo 4 dekády logaritmické stupnice. | ANO/NE
Min. 16bitové analogově-digitální převodníky, spoušť volitelná pro jakýkoli parametr nebo na kombinaci všech parametrů. | ANO/NE
Individuální nastavení úrovně prahu. | ANO/NE
Sběr min. 64 parametrů v realné čase a jejich analýza. | ANO/NE
3-bodová akvizice z prostorově odděleného světelného zdroje se zpožděním. | ANO/NE
Min. 32/32 -1024/1024 kanálů pro tečkové grafy. | ANO/NE
Měření poměru signálu a výpočet parametrů. | ANO/NE
Analýza buněčného cyklu DNA. | ANO/NE
DNA peak analýza. | ANO/NE
Standardní datový formát průtokové cytometrie (FCS) pro uložení originálu a vyhodnocených dat. | ANO/NE
Uložení nastavení přístroje, šablony rozložení, panelu, brány. | ANO/NE
Automatické vykazování statistik, grafik a nastavení přístroje do Wordu nebo Excelu. | ANO/NE
Min.3 další licence ovládacího programu pro práci offline. | ANO/NE
Snadno přístupné zásobníky kapalin a odpadní nádrže se senzory hladiny kapaliny. | ANO/NE
1-parametrové histogramy a tečkové grafy. | ANO/NE
Multiparametrální kompenzace nežádoucích signálů n-barev. | ANO/NE
Statistická analýza peaků a shluků. | ANO/NE
Vícetrubkový panelový systém s automatickým plněním. | ANO/NE
Pracovní napětí max. 230 V. | ANO/NE
Autoloader:
Analyzovaný objem min. 10 - 150 uL. | ANO/NE
Automatický loader vzorků - 96/384 well plates (ANSI/SLAS standard). | ANO/NE
Vysokorychlostní < 15 minut/96 well plate. | ANO/NE
Rychlost počítání v rozmezí alespoň 0,2-10 uL/s. | ANO/NE
Uživatelsky definovaná re-suspense vzorků. | ANO/NE
Uživatelsky definované pročištění. | ANO/NE
Operační SW intuitivní. | ANO/NE
Transport vzorků vstřikovací pumpou. | ANO/NE
Součástí dodávky:
PC jednotka pro práci s cytometrem s min 22" TFT LCD monitorem a min. OS Windows 10 z důvodu kompatibility obrazových výstupů se stávající výzkumnou infrastrukturou. | ANO/NE
Dodávka všech potřebných reagencií a pomůcek pro spuštění, kalibraci a referenční provoz. | ANO/NE
Ostatní:
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO/NE
Zaškolení obsluhy v místě instalace v ceně dodávky. | ANO/NE
Školení 1x 8 h při instalaci a dalších 1x 8 h na vyžádání po 1 měsíci na místě instalace. | ANO/NE
Termín dodání: 10 týdnů od přijetí objednávky. | ANO/NE
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců. | ANO/NE
Poskytování záruční podpory zdarma. | ANO/NE
Kalibrace zařízení po dobu záruky zdarma. | ANO/NE
Dodavatel musí být kvalifikován výrobcem jako servisní partner – doložit certfikátem výrobce nebo být přímým výrobcem. | ANO/NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce v tištěné i elektronické podobě. | ANO/NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.