## List1
Příloha č. 1: technická specifikace a podmínky pro fluorescenční mikroskop s tomografií Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace fluorescenční mikroskop s tomografií Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO") Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. | Nabídka účastníka Účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod. Veškeré technické parametry uvedené v nabídce musí být ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů jako jsou dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce.
Parametr č. | Popis parametru:
Fluorescenční mikroskop s tomografií |  | Komerční název nabízeného předmětu: | Vyplní dodavatel
1 | Možnost dlouhodobého tomografického zobrazování živých buněk (label-free) |  | Vyplní dodavatel
2 | 3D mapování hodnot indexu lomu |  | Vyplní dodavatel
3 | Rozlišení x,y: 200 nm nebo lepší, z: 400 nm či lepší |  | Vyplní dodavatel
4 | Rozlišení indexu lomu: 0.001 nebo lepší |  | Vyplní dodavatel
5 | Rychlost snímkování nejméně 0.5 fps |  | Vyplní dodavatel
6 | Zorné pole (nejméně 80 μm x 80 μm, hloubka nejméně 30 μm) |  | Vyplní dodavatel
7 | Napájení - 100-240 VAC / 50 - 60 Hz / 1.0 - 0.5 A |  | Vyplní dodavatel
8 | Výkon laseru <0.3 mW/mm2 |  | Vyplní dodavatel
9 | Možnost naváděcí vizualizace v bílém světle |  | Vyplní dodavatel
10 | Epifluorescenční zobrazování (nejméně 4-kanálové) |  | Vyplní dodavatel
11 | Nutnost kompatibility se standartním spotřebním materiálem (kultivační misky, sklíčka) |  | Vyplní dodavatel
12 | Sotware pro - získávání dat real-time |  | Vyplní dodavatel
13 | Software pro - ovládání mikroskopu |  | Vyplní dodavatel
14 | Software pro - export dat a kombinaci obrazů RI a fluorescence |  | Vyplní dodavatel
15 | Minimální požadovaná záruka 2 roky |  | Vyplní dodavatel
Stolní počítač |  | Komerční název nabízeného předmětu: | Vyplní dodavatel
16 | Maximální přípustná cena 39.000,- Kč bez DPH |  | Vyplní dodavatel
17 | Grafický adaptér PassMark - GPU Mark min. 17 500, min. 8 GB, GDDR6 |  | Vyplní dodavatel
18 | RAM min. 16 GB, DDR4, min. 2 500 Mhz |  | Vyplní dodavatel
19 | SDD min. 1 TB |  | Vyplní dodavatel
20 | HDD min. 2 TB |  | Vyplní dodavatel
21 | Napájení min. 600 W |  | Vyplní dodavatel
22 | Porty min. 2x USB 3.0 nebo vyšší na předním panelu, min. 1x USB typ C, USB celkem min. 7, RJ-45 , 3,5 mm stereo jack, min. 3 grafické výstůpy (DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI) |  | Vyplní dodavatel
23 | Operační systém předinstalovaný OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement) |  | Vyplní dodavatel
24 | Záruka min. 36 měsíců |  | Vyplní dodavatel
Společné požadavky
25 | Doprava, instalace a zaškolení součástí dodávky a započteny v nabídkové ceně |  | Vyplní dodavatel
Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
|  | Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce