| Název | specifikace poptávaného plnění | Počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH | dotační podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sady průtokoměrů pro stanovení transpirace stromů větších dimenzí | Požadovány jsou dvě sady systémů pro ohodnocení rychlosti toku xylémových šťáv kmenem stromů větších dimenzí pracující na principu tepelných metod např. tepelné bilance rostlinných pletiv bez nutnosti kalibrace s regulací na konstantní teplotní rozdíl. Každá sada jednoho systému umožňuje stanovení rychlosti transpiračního toku v 9 kmenech různých dimenzí (nad 12cm ve výčetní tloušťce), jednotlivé sady čidel (elektrod)jsou opatřeny izolací proti teplotním vlivům a výkyvům okolí. Součásti každé sady je datalogger vč možnosti připojení a komunikace s PC, přístrojová skříň s konektory a příslušenstvím chránící datalogger proti povětrnostním vlivům, zdroj napájení. Podrobné specifikace požadavků jsou uvedeny pro jednu sadu systému. Podrobné požadavky zadavatele viz níže | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | Rozvojový plán 2013 a IGA 84/2013 |

sadyprůtokoměrů pro stanovení transpirace stromů větších dimenzí

Požadovány jsou dvě sady systémů pro ohodnocení rychlosti toku xylémových šťáv kmenem stromů větších dimenzí pracující na principu tepelných metod např. tepelné bilance rostlinných pletiv bez nutnosti kalibrace s regulací na konstantní teplotní rozdíl. Podrobné specifikace požadavků jsou uvedeny pro jednu sadu systému.

Závazná Specifikace Technických parametrů stanovených  a  Vyžadovaných  zadavatelem

a

závazná SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DODÁVKY realizované uchazečem (dodavatelem)

#### Pozn. zadavatele:  Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem  zde uvedené.

Obecné

| Požadované parametry | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje měření objemového množstvi toku vody v kmeni. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje měření v kmenech o průměru min. 12 cm a větším. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Naměřené hodnoty průtoku jsou nezávislé na radiálním průtočném profilu. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje kontinuální měření na jednom místě (v jednom porostučiskupině) při připojení ke stacionárnímu datalogeru. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém je složen z čidel umístěných na kmeni a elektronických modulů, kontrolujících teplotu a přiváděný výkon. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Instalace sond má minimální vliv na poškození kmene či změnu jeho fyzikálních a chemických vlastností. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Provozní podmínky umožňují měření v rozpětí teplot růstové sezóny. | 5° až + 40°C | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Mobilní napájení – 12V baterie/akumulátor | Výdrž alespoň 10 denní měření bez dobití baterie/akumlátoru | Výdrž měření na výměnu baterií/nabití |
| Systém je vyroben z lehkých odolných materiálů umožňující snadnou přenositelnost a obsluhu v klimaticky náročnějším prostředí. | Maximální hmotnost části zařízení umístěná na stromě: 0,15 kg, schopnost odolávat dešti | Kg, případný vhodný kryt___ |
| Součástí systému je zabezpečení proti výkyvům v napájení zdroje apod. | pojistka | pojistka |

Jednotlivé části systému

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Min. 9 ks sond umožňujících současné měření průtoku vody v kmeni bez nutné znalosti radiálního průtočného profilu. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| jeden systém umožňuje měření v několika stromech najednou | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| přenosný dataloger je kompatibilní s několika výše popsanými sondami. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Kapacita datalogeru umožňuje uložení alespoň | 10000 naměřených hodnot | počet naměřených hodnot s časovou známkou |
| Dataloger lze naprogramovat pro automatické měření | Nezávislé nastavení intervalu měření a průměrování | Nastavení času s přesností na s, intervalu s přesností min |
| kabely mezi sondou a dataloggerem o délce alespoň | 20 m | (Min.) m |
| Systém umožňuje měření v příčném profilu kmenů větších dimenzí. | minimální průměr kmene 12 cm, maximální bez omezení | Maximální a minimální průměr kmene_ cm |
| Systém je tepelně stabilní. | Systém není neovlivňován teplotními výkyvy okolí | Systém (především sondy) lze izolovat od tepelných výkyvů okolí |
| Sondy lze snadno a rychle instalovat/ odinstalovat. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je software umožňující přepočet na výsledné hodnoty | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je software pro automatické programování (zadání protokolu měření) | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Parametry měření

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje monitorovat toky s dostatečnou přesností | 0,01 l/hod | l/hod |
| Sondy lze umístit v příčném profilu kmene do různých hloubek . | 1.5 - 3,5 cm | popř. více |
| Přesnost měření | alespoň ± 5 % | ____ l/hod |
| Nízká závislost přesnosti měření na vnější teplotě. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |