## List1
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaného zařízení - část 1 (zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
| Požadované technické a funkční vlastnosti zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry): | Dodavatel vyplní žlutě podbarvená místa a u každé uvedené položky tabulky potvrdí nabízené technické parametry zařízení tím, že u požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda položka splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.
Kompaktní rastrovací elektronový mikroskop s možností nízkého vakua
| Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
1 | Zdrojem elektronů musí být wolframové vlákno s jednoduchou uživatelskou výměnou. | ANO / NE
2 | Zapnutí zdroje elektronů musí po inicializaci běžet plně automaticky včetně měření kvality vlákna pro optimalizaci výkonu a životnosti zdroje. | ANO / NE
3 | Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 0,3 kV - 20 kV. | ANO / NE
4 | Rozlišení v sekundárních elektronech (SE) při 20 kV musí být alespoň 4,0 nm. | ANO / NE
5 | Mikroskop musí mít Everhart-Thornley detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu vysokého vakua. | ANO / NE
6 | Mikroskop musí mít detektor zpětně odražených elektronů (BSE) pro měření v režimu vysokého i nízkého vakua. | ANO / NE
7 | Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) musí mít minimálně 5 segmentů s možností jejich přepínání pro získání odlišných obrazových informací. | ANO / NE
8 | Mikroskop musí mít detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu nízkého vakua s možností detekce monochromatické katadoluminiscence v režimu vysokého vakua. | ANO / NE
9 | Mikroskop musí mít vysouvací systém otevíraní komory pro snadný přístup ke stolku mikroskopu. | ANO / NE
10 | Mikroskop musí mít 5-osý eucentrický stolek s motorizací alespoň pro osu X,Y a rotaci. | ANO / NE
11 | Rozsah pohybu stolku v osách X a Y musí být minimálně 0 - 40 mm. | ANO / NE
12 | Rozsah náklonu stolku musí být minimálně -20° až +90°. | ANO / NE
13 | Rozsah rotace stolku musí být kontinuálně v 360°. | ANO / NE
14 | Maximální velikost vzorku musí být alespoň 60 mm v průměru a 40 mm na výšku. Mikroskop musí také současně umožňovat zobrazování na celém průměru maximálního vzorku. | ANO / NE
15 | Kompaktní design mikroskopu musí umožňovat jeho umístění na laboratorní stůl. | ANO / NE
16 | Maximální šířka mikroskopu musí být 50 cm. | ANO / NE
17 | Mikroskop musí pracovat bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu a chladící kapaliny. | ANO / NE
18 | Čerpání vakua musí být zajištěno pomocí plně automatického vakuového systému a integrované turbomolekulární vývěvy o výkonu minimálně 60l/s pro dosažení mezního vakua v komoře minimálně 1,5 x 10-3 Pa. | ANO / NE
19 | Primární rotační vývěva musí být součástí dodávky. | ANO / NE
20 | Čerpání komory do režimu vysokého vakua musí být dokončeno do 150 s po výměně vzorku. | ANO / NE
21 | Rozsah režimu nízkého vakua musí být alespoň 10 - 100 Pa. | ANO / NE
22 | Změna mezi režimy vysokého a nízkého vakua musí být prováděna pouhých přepnutím pomocí softwarového ovládacího rozhraní bez nutnosti manuálního vkládání speciálních apertur nebo detektorů. | ANO / NE
23 | Ovládací software mikroskopu musí být kompatibilní s verzí operačního systému Windows 10. | ANO / NE
24 | Grafické rozhraní musí být optimalizované pro rozlišení monitoru min. 1920x1080 pixelů. | ANO / NE
25 | Ovládací software musí umožňovat zobrazení alespoň dvou signálů z detektorů současně. | ANO / NE
26 | Obrazový výstup z mikroskopu musí být ve standardních formátech, alespoň: BMP, TIFF, JPEG. | ANO / NE
27 | Součástí dodávky musí integrovaná barevná optická kamera pro automatizované pořízení snímku pro navigaci na vzorku. | ANO / NE
28 | Součástí dodávky musí být manuální panel pro efektivní a pohodlné ovládání stolku v ose X a Y. | ANO / NE
29 | Součástí dodávky musí být manuální panel pro ovládaní základních operačních funkcí mikroskopu, minimálně: zvětšení, skenování, pořízení snímku, kontrast, jas, fokus, stigma. | ANO / NE
30 | Součástí dodávky musí být odpovídající počítač vč. klávesnice,LED monitoru a myši neomezující funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru s úložnou kapacitou min 1 TB. | ANO / NE
33 | Součástí dodávky musí být alespoň 10 ks zdroje elektronů (wolframových vláken). | ANO / NE
34 | Součástí dodávky musí být soustava držáku vzorků pro uchycení od jednoho do alespoň 5 vzorků do velikosti 15 mm a držák vzorků pro maximální velikost vzorku 60 mm v průměru. | ANO / NE
35 | Mikroskop musí umožňovat pozdější rozšíření o EDS detektor. | ANO / NE
36 | Součástí dodávky zaškolení v rozsahu min 8 hodin | ANO / NE
Technická specifikace PC
| Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
37 | grafický apaptér -integrované nebo dedikované provedení, rozlišení min. 1920x1080 pixelů | ANO / NE
38 | procesor - PassMark – CPU Mark min. 7800, 64 bit | ANO / NE
39 | RAM - min. 16 GB s možností rozšíření až na min. 32 GB | ANO / NE
40 | SSD - min. 500 GB | ANO / NE
41 | HDD - min. 1TB | ANO / NE
42 | porty - min. 4x USB 3.0 a min 8xUSB celkem, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, 2 grafické výstupy (z toho min. 1 digitální) | ANO / NE
43 | síťové vlastnosti - podpora PXE a WOL | ANO / NE
44 | vlastnosti BIOSu/UEFI - replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu po startu | ANO / NE
45 | pozice - min. 2x 2,5" | ANO / NE
46 | sloty - min. 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 (min. v3.0) | ANO / NE
47 | mechanika - DVD vypalovačka | ANO / NE
48 | Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav. | ANO / NE
49 | Všechna dodaná zařízení a příslušenství musí být plně kompatibilní a nesmí omezovat funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru. | ANO / NE
50 | Sestava/počítač bude smontována a otestována/zahořena s jedinečným identifikátorem ( např. sériové číslo) kompletní sestavy. | ANO / NE
51 | Nabízená zařízení mají neutrální barvy techniky a souvisejícího příslušenství: černá/hnědá/šedá/stříbrná. | ANO / NE
52 | Na všech dodávaných počítačích bude OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Microsoft EES). | ANO / NE
53 | Záruka PC sestavy garantovaná dodavatelem min. 24 měsíců. | ANO / NE
54 | Ovládací software mikroskopu musí být kompatibilní s verzí operačního systému Windows 10. | ANO / NE
55 | Součástí dodávky musí být klávesnice a myš. | ANO / NE
Technická specifikace monitoru
| Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
56 | viditelná úhlopříčka - min. 23.5" | ANO / NE
57 | technologie - IPS | ANO / NE
58 | rozlišení - min. 1920 x 1080 dpi | ANO / NE
59 | statický kontrast - min. 1000:1 | ANO / NE
60 | jas - min 250 cdm | ANO / NE
61 | odezva - max. 6ms | ANO / NE
62 | vstupy - min. 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA | ANO / NE
63 | USB - nepožadováno | ANO / NE
64 | polohovatelnost ve 3 směrech - ano | ANO / NE
65 | reproduktory - integrované nebo volitelně přídavné | ANO / NE
66 | VESA kompatibilní - ano | ANO / NE
67 | povrch - antireflexní | ANO / NE
68 | Pozorovacími úhly min. 178° horizontálně a 178° vertikálně. | ANO / NE
69 | Bude dodán kompatibilní propojovací digitální kabel. | ANO / NE