## Příloha č. 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace: Dodávka hydraulického výukového okruhu s měrným žlabem
Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Komerční název nabízeného zařízení - existuje-li:
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Splnění daného parametru - dodavatel uvede výrok "ANO / NE" dle skutečnosti a doplní, je-li to u daného parametru možné, přesný parametr nabízeného zařízení nebo odkaz na ověřitelný zdroj. Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Parametr č. | Popis parametru: | Nabídka dodavatele:
1 | Hydraulický měrný žlab - ocelový, pozinkovaný,nesklopný, prosklený, délka 6.5 m; hloubka 0.4 m; šířka 0.35 m; horní paralelně vedené nerezové kolejnice s rektifikací, kapacita žlabu větší než 30 l/s; nosná konstrukce žlabu na třech podporách, možnost ukotvení do podlahy, měrný prostor s nerezovým dnem, tl. skla Float - min. 10 mm; vzdálenost sloupků měrného prostrou větší než 1.0 m, tloušťka svislých nosných rámů do 0.06 m; přítoková část žlabu s uklidňovacími a usměrňovacími prvky; na odtoku ze žlabu možnost vzdutí hladiny v célem rozsahu průtoků. | ANO/NE
2 | Hydraulický okruh umožní napájet měrný žlab a rezervní výtlačnou přírubu pro připojení volně stojících modelů v prostoru laboratoře, celková kapacita min 30 l/s. | ANO/NE
3 | Čerpadlo hydraulického okruhu - oběžné kolo D = 158 mm, výtlak DN 100, P = 2,4 kW, 5,5 A, 400 V, 32,3 l/s/3,92 m v. sl. | ANO/NE
4 | Měření průtoku - magneticko indukční průtokoměr - kompaktní provedení - DN 100. | ANO/NE
5 | Armatury - ručně ovládáné mezipřírubové uzavírací a regulační klapky s možností dodatečné instalace pohonů; gumové kompenzátory na odstranění vibrací od čerpadla. | ANO/NE
6 | Rozváděcí potrubí - nerezové tl. stěny min 2 mm, točivé příruby, pozinkované šroubové spoje. | ANO/NE
7 | Akumulační nádrže vody - celkem čtyři vzájemně propojené polypropylenové nádrže připojené k sání čerpadla, odpadu z měrného žlabu a odpadu od volně stojících modelů v prostoru laboratoře; nádrže budou v budoucnu umožňovat vytvoření pochozí galerie kolem měrného žlabu. | ANO/NE
8 | Odladění hydraulického okruhu (nastavení regulace průtoku vody, napojení a načerpání vody do systému okruhu, apod.) | ANO/NE
9 | Školení uživatelského ovládání pro přibližně 6 osob v délce 6 hodin. | ANO/NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo odkaz na internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.