## List1
Příloha technická specifikace a podmínky pro předmět plnění v části 3 veřejné zakázky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV a ED detekcí
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
HPLC čerpadlo
1 | HPLC čerpadlo - nízkotlaký kvartérní gradient | ANO/NE
2 | Rozsah průtoku 0,001 - 10 ml/min nastavitelné v kroku po 0,001 ml/min | ANO/NE
3 | Tlaková odolnost HPLC čerpadla v rozsahu průtoku do 2 ml/min - min. 850 bar | ANO/NE
4 | Možnost zvýšení průtoku až do 50 ml/min výměnou hlavy HPLC čerpadla | ANO/NE
5 | Aktivní kompenzaze pulzů | ANO/NE
6 | RFID automatická detekce hlavy čerpadla | ANO/NE
7 | Senzor úniku mobilní fáze | ANO/NE
8 | Přesnost průtoku ≤ 0.1 % RSD | ANO/NE
9 | Přesnost tvorby gradientu ± 0.3 % | ANO/NE
10 | Programovatelná hodnota Pmin., Pmax. | ANO/NE
11 | Automatický oplach pístů | ANO/NE
DAD detektor
13 | Počet diod min. 256 | ANO/NE
14 | Rozsah vlnové délky 190 - 700 nm | ANO/NE
15 | Detekční cela - optická dráha min. 10 mm, objem max. 10 ul, tlaková odolnost min. 250 bar | ANO/NE
16 | Počet detekčních kanálů min. 8 | ANO/NE
17 | Přesnost vlnové délky ± 1 nm | ANO/NE
18 | Možnost vyvedení detekční cely mimo samotného detektoru prostřednictvím optických kabelů | ANO/NE
19 | Rýchlost sběru dat min. 80 Hz | ANO/NE
20 | Zdroj záření - deutériová lampa s integrovaným GLP čipem | ANO/NE
21 | Senzor úniku mobilní fáze | ANO/NE
Dávkovací ventil
23 | Manuální dávkovací ventil - 2-poziční/6-cestný, 1/16´´ | ANO/NE
24 | Tlaková odolnost dávkovacího ventilu min. 850 bar | ANO/NE
25 | 20 ul dávkovací smyčka, která je součástí ventilu | ANO/NE
26 | Automatické spuštění analýzy | ANO/NE
Chromatografický software
28 | Chromatografický SW umožňující automatické ovládání celého systému, následné zpracování a vyhodnocení naměřených dat | ANO/NE
29 | Chromatografický software Clarity s CZ podporou + kompletní manuál v CZ jazyku | ANO/NE
30 | PDA option jako součást dodávky - umožňující plnohodnotné využití DAD detektoru | ANO/NE
Instalace
32 | Instalační kit - spojovací materiál nevyhnutný pro správné zapojení veškerých komponentů celé sestavy - musí být součástí dodávky | ANO/NE
33 | PC včetně OS Windows s LCD monitorem min. 24´´ plně kompatibilní se zařízením musí být součastí dodávky | ANO/NE
34 | Doprava na místo dodávky, instalace a funkční test | ANO/NE
35 | Zaškolení obsluhy přístroje pro 1 osobu v délce 2 hodiny | ANO/NE
36 | Manuál k ovládání přístrojů v českém nebo anglickém jazyce | ANO/NE
37 | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce