## technická specifikace
Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky
Požadované technické a funkční vlastnosti - nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry! | Nabídka dodavatele: Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole a uvede nabízený model a splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE. Je-li to možné, doplní také konkrétní parametr nabízeného zařízení:
Nano HPLC systém k hmotnostnímu spektrometru Bruker Maxis Impact
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ:……………
propojitelnost Nano HPLC systému s Bruker Maxis Impact; úplná ovladatelnost Nano HPLC systému pomocí software Bruker HyStar (nutná podmínka!) | ANO / NE
binární čerpadlo (pro tvorbu vysokotlakého gradientu) s rozsahem průtoků do 1500 nl/min; tlakový rozsah až do 900 bar v celém rozsahu průtoků (nutná podmínka!) | ANO / NE
aditivní ternární čerpadlo s rozsahem průtoků do 2,5 ml/min; tlakový rozsah do 620 bar (nutná podmínka!) | ANO / NE
vakuový analytický degasser 4-kanálový, s kapacitou alespoň 16 0,5l lahví pro mobilní fáze a se senzorem úniku mobilní fáze | ANO / NE
biokompatibilní autosampler umožňující nano-kapilární provoz s rozsahem nástřiků od 20 nl do 20 µl (RSD 1 µl nástřiku maximálně 0,4% pro "full loop injection"); s alespoň 40 pozicemi pro vialky (1,8-2 ml) s možností využít místo vialek mikrotitrační destičky (klasické rozměry; s 96-384 mikrojamkami); s funkcí termostatování vzorků v rozsahu 4-45°C; se senzorem úniku mobilní fáze (nutná podmínka!) | ANO / NE
termostat kolon s rozsahem 7-75 °C; s integrovanými 1-2 přepínacími 2-polohovými 10-cestnými ventily pro nano HPLC aplikace; se senzorem úniku mobilní fáze (nutná podmínka!) | ANO / NE
sestava bude vybavena nutným příslušenstvím pro provozování: a) automatické nanokapilární (i analytické) frakcionace, b) automatické prekoncentrace a odsolení vzorků s následnou separací, c) dvoudimenzionální a tandemové chromatografie a d) systém je kompatibilní s následnou analýzou pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (nutná podmínka!) | ANO / NE
Propojovací kabel (DCMSLink) pro Bruker HyStar (nutná podmínka!) | ANO / NE
Prekoncentrační kit | ANO / NE
MS propojovací kit | ANO / NE
napájení: 230V, 50Hz | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 12 měsíců | ANO / NE
Doprava na místo určení. | ANO / NE
Instalace stroje a zaškolení obsluhy (přibližně pro dvě osoby v délce jednoho dne - 8h, školení bude provedeno včetně ukázka analýzy a vyhodnocení standardního vzorku). Předinstalační domluva zapojení s Bruker Maxis Impact se zástupcem firmy Bruker s.r.o. | ANO / NE
Dostupný záruční servis. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.