## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE)
FTIR spektrometr s možností rozšíření spektrálního rozsahu a příslušenství
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
FTIR spektrometr s integrovaným ATR modulem pro snadný a nízkonákladový provoz s možností rozšíření o FTIR mikroskop a s možností upgradu na špičkový výzkumný FTIR spektrometr, který dokáže měřit s vysokým rozlišením, širokým spektrálním rozsahem. | ANO / NE
Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektory dle požadovaného spektrálního rozsahu | ANO / NE
Spektrometr musí pokrývat spektrální oblast v rozmezí minimálně 8.000-340 cm-1 bez nutnosti manuální výměny komponent s možností rozšíření pro měření v rozsahu 28.000-15 cm-1. | ANO / NE
Spektrální rozlišení musí být lepší než: 0,4 cm-1 s možností rozšíření na 0.085 cm-1 | ANO / NE
Přesnost vlnové délky musí být lepší než 0,01 cm-1 (při 1.554 cm-1) | ANO / NE
S/N poměr spektrometru lepší než 60.000:1 (1 min měření, 4 cm-1, peak-to-peak) | ANO / NE
Pro lepší stabilitu signálu a odolnost proti mechanickým vlivům musí být interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a s permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření | ANO / NE
IČ zdroj: MIR zdroj | ANO / NE
Dělič paprsků KBr, pokrývající celý rozsah 8.000-340 cm-1 | ANO / NE
DLaTGS detektor. | ANO / NE
Kalibrační laser: diodový laser (HeNe laser není akceptovatelný) | ANO / NE
Vnitřek přístroje musí být utěsněn a vysoušen s možností profuku dusíkem. | ANO / NE
Veškerá reflektivní optika musí být pozlacená | ANO / NE
Přístroj musí obsahovat minimálně: - 3 výstupní porty (z levé a pravé strany přístroje) s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi výstupními porty - 2 vstupní porty s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi vstupními porty | ANO / NE
Přístroj musí být rozšiřitelný o FTIR mikroskop, 1064nm a 785 nm FT-Ramanovský modul mimo hlavní vzorkovací prostor FTIR spektrometru a TGA-FTIR modul. | ANO / NE
Přístroj automaticky rozpoznává připojený měřící modul. | ANO / NE
Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji | ANO / NE
Systém musí umožňovat provádění automatických OQ a PQ validačních testů splňujících parametry podle GMP. | ANO / NE
Komunikace spektrometru s PC musí být zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu. | ANO / NE
Příslušenství:
1-odrazový ATR modul dle následující specifikace: - ATR jednotka integrovaná do krytu přístroje s možností její snadné uživatelské výměny - ATR měřící jednotka musí obsahovat přítlačný držák pro lepší kontakt vzorku s ATR krystalem. - Robustní diamantový monokrystal fixovaný mechanicky bez použití lepidel - Vyměnitelný Ge krystal pro měření tmavých vzorků | ANO / NE
Obslužný software:
Software musí být kompatibilní s OS Windows 10 (a vyšším) | ANO / NE
Software musí být tzv all-in-one tzn. jeden musí umožňovat ovládání přístroje, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a reporting. Musí umožňovat funkce jako: - Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství - Správa a automatické provádění OQ, PQ testů. - Pokročilá nastavení měření - Zobrazování spekter v reálném čase – tzv. live spekter. - Úpravu naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů - Pokročilou kompenzaci atmosférických vlivů. - Práci s knihovnami včetně jejich vytváření, editace. - Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven, analýza směsí - Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona. - Kvantifikace na základě multivariatní analýzy (PLS), s automatizovanou optimalizací modelů - Možnost vytváření a implementace maker. - Víceúrovňová správa uživatelů. - Import a export spekter. | ANO / NE
Knihovny spekter:
Součástí dodávky je kompletní elektronická databáze čítající minimálně 26.000 spekter nejrůznějších látek měřených v ATR módu. Databáze zahrnuje spektra polymer-relevantních látek. - Dedikovaná knihovna polymerů obsahují min 200 spekter základních polymerů. - Dedikovaná knihovna plniv zahrnující min 300 spekter nejběžnějších plniv. | ANO / NE
Počítač a laserová tiskárna:
Součástí dodávky musí být počítač s následující minimální specifikací: - Processor >3GHz - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 1 TB HDD - 23.8" TFT display - 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, RJ-45, DisplayPort - OS: min. Windows 10 nebo vyšší - Nedílnou součástí je laserové tiskárna (čb) | ANO / NE
V rámci dodávky bude rovněž laserová tiskárna formátu A4 s následující minimální specifikací: tisková technologie LASER/LED, černobílá - kompatibilita s operačním systémem Windows 10 a 11 - rychlost černobílého tisku minimálně 40 str./min - tiskové rozlišení min 1200 x 1200 DPI - automatický oboustranný tisk - připojení skrze USB a LAN, zabudovaná síťová karta - tiskový jazyk - podpora min. PostScript3, PCL 5e, PCL 6 (XL), - doba do tisku 1. stránky max. 4,5 sekund - doba zahřívání max. 17 sekund od zapnutí, max. 5 sekund z režimu spánku - oddělený tiskový válec a tonerová kazeta - podpora tonerových kazet s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 7 000 stran - součástí dodávky 1x tonerová kazeta s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 7 000 stran | ANO / NE
Ostatní:
Uživatelské manuály v českém nebo anglickém jazyce | ANO / NE
Speciální záruční doba na vybrané komponenty: i. Laser – 10 let ii. MIR zdroj – 5 let iii. Interferometr – 10 let iv. Diamantový ATR krystal – 10 let | ANO / NE
přístroj musí být možné připojit do elektrické sítě s napětím 230V | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců, včetně dostupného záručního servisu (na vybrané komponenty platí výše uvedená speciální záruční doba) | ANO / NE
Doprava na místo určení, instalace přístroje a zaškolení k používání min. pro 3 pracovníky zadavatele v potřebném rozsahu - min 3 hod. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO / NE
Termín dodání v termínu 36 týdnů, od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.