## technická specifikace
Příloha č. 1c - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Šoková teplotní komora (pro teplotní a vlhkostní testy)
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Minimální objem pracovního prostoru 220 litrů | ANO / NE
Vnitřek komory musí být z nerezové oceli | ANO / NE
Minimální vlhkostní rozsah 10% až 98% RV | ANO / NE
Minimální teplotní rozsah -40°C až +180°C | ANO / NE
Rychlost ohřevu z - 40 °C na +180°C do 60 min., | ANO / NE
Vnější rozměry nesmí překročit 1120 x 1720 x 930 mm (š x v x h), | ANO / NE
Vnitřní rozměry musí umožnit testování min. 2 vzorků půdorysu A3 na každém roštu, | ANO / NE
Součástí dodávky musí být min. 5 roštů na umístění vzorků, | ANO / NE
Součástí komory musí být vnitřní nádrž na demineralizovanou vodu o objemu minimálně 20 litrů, | ANO / NE
Součástí komory musí být alarm upozorňující na nedostatek vody v nádrži, | ANO / NE
Součástí komory musí být nezávislé teplotní čidlo (DIN 12880) s alarmem, | ANO / NE
Komora musí být na kolečkách s brzdami, | ANO / NE
Komora musí mít vyhřívané okno o rozměru minimálně 500 x 300 mm, | ANO / NE
Komora musí být vybavena vnitřním osvětlením, | ANO / NE
Komora musí být vybavena Ethernet přípojkou a USB portem, | ANO / NE
Komora musí mít minimálně jednu průchodku o průměru 50 mm se záslepkou, | ANO / NE
Komora musí být programovatelná jak z ovládání na komoře, tak pomocí PC, | ANO / NE
Komora musí být ovládána regulátorem s barevnou dotykovou obrazovkou, | ANO / NE
Součástí dodávky musí být ovládací software, | ANO / NE
Regulátor musí umožňovat nastavení a programování všech provozních parametrů jak na přístroji, tak ze SW, jak v číselné, tak grafické podobě, | ANO / NE
Regulátor musí umožňovat záznam a zobrazení provozní historie na obrazovce regulátoru v číselné i grafické formě, | ANO / NE
Regulátor musí umět rampové funkce a pracovat v reálném čase, | ANO / NE
Komora musí být vybavena ochranou proti kondenzaci vody na vzorcích, | ANO / NE
Komora musí regulovat relativní vlhkost pomocí kapacitního senzoru, | ANO / NE
Komora musí mít EU legislativou schválené ekologické chladivo, max. GWP 2150 | ANO / NE
Komora musí umožňovat dosažení výrobcem deklarovaných teplotních a vlhkostních parametrů i při umístění zdroje emitujícího až 2700W v testovacím prostoru, | ANO / NE
Rychlost chlazení dle ČSN EN 60068-3-5 minimálně 5K/min., | ANO / NE
Přídavné vnitřní flexibilní teplotní čidlo se zobrazením hodnot na regulátoru přístroje a záznamem naměřených dat v historii, | ANO / NE
Součástí dodávky musí být demineralizační stanice obsahující minimálně 3 mechanické filtry, reverzní osmózu, ionexovou patronu min. 6 litrů, indikátor vodivosti min. limit 1 μS/ cm, zásobník na demineralizovanou vodu, minimálně 100 litrů a čerpadlo, které bude zařízení zásobovat vodou pod tlakem minimálně 3 bary. Demineralizační stanice musí automaticky doplňovat vodu do komory a mít vlastní konstrukci, na kterou bude umístěna, | ANO / NE
Dodavatel musí poskytovat kalibrační služby pro teplotu a relativní vlhkost na základě akreditace organizace ČIA, ISO 17025, | ANO / NE
Servis a technická podpora v ČR, dosažitelnost servisu maximálně 48 hodin od nahlášení poruchy (v pracovní dny), | ANO / NE
přístroj musí být možné připojit do elektrické sítě s napětím 380V | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba min. 36 měsíců - dostupný záruční servis (pravidelné roční prohlídky v rozsahu doporučeném výrobcem po dobu záruky) | ANO / NE
Doprava na místo určení, instalace a zaškolení obsluhy - min pro 3 osoby v rozsahu 3 hodin. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce | ANO / NE
Termín dodání v termínu 12 týdnů, od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.