Příloha č. 1 – technická specifikace

Popis předmětu VZ:

Předmětem nákupu formou veřejné zakázky je přístroj „automatický analyzátor prvkového složení CHNS/O“. Tento přístroj slouží pro analýzu obsahu prvků C, H, N, S a volitelně i O.

Po splnění technických specifikací rozhoduje cena. Maximální cena je 930.000,-- Kč bez DPH.

Technické specifikace přístroje:

| ### Parametr | Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče *doplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Spalovací a redukční pec s elektronickou kontrolou teploty (zapálení vzorku 1200 °C; shoření kolem 1800 °C) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Katalyzátory v oxidačně redukční zóně | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Navážka vzorku (rozsah) | Minimální navážka: ≤ 0,5 mg Maximální navážka: ≥ 300 mg | Minimální navážka ……… mg Maximální navážka ….….. mg |
| Rozsah měřitelných koncentrací pro C, H, N, S, O | Minimální koncentrace: ≤ 0,01 % (nebo 50 ppm) Maximální koncentrace: = 100 % | Minimální měřitelná koncentrace …….. % (…….. ppm) Maximální měřitelná koncentrace …….. % |
| Na jednom instrumentu lze analyzovat kombinace O, S, N, NC, NCS, CHN, CHNS, apod. | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Automatické programovaní buzení přístroje, startování a spací program (minimalizující náklady) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Elektronická regulace plynů | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Automatický výpočet optimálního nátoku kyslíku pro efektivní spalování, tzv. funkce Oxytune | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| TCD detektor | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Možnost rozšíření o FPD detektor pro stanovení síry na hladině 5-10 ppm (se stávajícím SW) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Kontrola vyčerpanosti katalyzátoru | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Autosampler na pevné vzorky | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Počet pozic autosampleru na pevné vzorky | ≥ 30 | Počet pozic autosampleru na pevné vzorky:……….. |
| Kit na 1000 stanovení CHNSO (katalyzátory, trubice, kapsle, apod.) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| Řídicí a vyhodnocovací software, PC/LCD | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |