Příloha č. 1 – technická specifikace

Popis předmětu VZ:

Předmětem nákupu formou veřejné zakázky je přístroj „koloidní analyzátor“. Tento přístroj slouží pro charakterizace distribuce velikosti a náboje koloidů s kapalným disperzním prostředím umožňující měřit velikost částic a její distribuci včetně jejich molekulové hmotnosti a zeta potenciál částic technikou dynamického rozptylu světla.

Po splnění technických specifikací rozhoduje cena. Maximální cena je 690.000,-- Kč bez DPH.

Technické specifikace přístroje:

| 1 | Základní přístroj |  |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | Teplotní rozsah | Teplotní rozsah 0 až 90°C s řízením pomocí Peltierových článků. |
| 1,2 | Korelátor | Digitální korelátor s minimální vzorkovací frekvencí 25 ns, maximálním zpožděním 4000 ms a počtem kanálů alespoň 4000. |
| 1,3 | Řídící počítač | Počítač v odpovídající konfiguraci s LCD monitorem (min 22“), CD/DVD mechanikou, síťovým adaptérem, klávesnicí, myší a operačním systémem |
| 2 | Měření velikosti částic |  |
| 2,1 | Měřící cela | Objem 0,012 až 1,5 ml, možnost měřit ve vodném prostředí i v organických rozpouštědlech. |
| 2,2 | Koncentrační rozsah | Možnost provádět měření ve vysoce zředěných i koncentrovaných (20-30% hmot.) vzorcích, pomocí proměnné pozice paprsku v kyvetě, volitelné manuálně i automaticky. |
| 2,3 | Měřící úhel | Systém musí využívat principu zpětného rozptylu světla (úhel větší než 170°) pro dosažení vysoké citlivosti. |
| 2,4 | Velikostní rozsah | 0,3nm až 10um s korelátorem umožňujícím měřit bez redukce rozlišení i bez zúžení distribuce velikosti částic. |
| 3 | Zeta potenciál |  |
| 3,1 | Velikostní rozsah | Možnost měřit zeta potenciál částic o velikosti 5 nm až 100 μm. |
| 3,2 | Reprodukovatelnost | Systém musí využívat metody fázové analýzy rozptýleného světla (PALS) pro zvýšení reprodukovatelnosti u vzorků s nízkou elektroforetickou mobilitou (nevodné a viskosní vzorky). |
| 3,3 | Měřící kyvety | Systém musí umožňovat měření Zetapotenciálu s kyvetami na jedno použití se skládanou kapilárou (řešení paměťového efektu). |
| 4 | Doplňky |  |
| 4,1 | Molekulová hmotnost | Možnost stanovení molekulové hmotnosti v rozsahu 1000 - 2x107 g/mol. |
| 4,2 | Titrace | Systém musí umožňovat připojení automatického titrátoru a následné měření zeta potenciálu v titračním režimu (zjišťování vlivu pH nebo iontové síly na zeta potenciál přímou titrací v přístroji-kyvetě). Automatický titrátor plně kompatibilní s přístrojem musí být součástí dodávky. |
| 5 | Software |  |
| 5,1 | Řízení | Software umožňující plné řízení všech měření a funkcí přístroje. |
| 5,2 | Data | Software musí umožnit přístup ke všem změřeným hodnotám včetně autokorelačních funkcí a všech parametrů použitých při daném experimentu pro následné posouzení a případné úpravy (algoritmů pro výpočet velikosti). |
| 5,3 | Další funkce | Možnost vypracovat standardní operační postupy, propojení (přenos) parametrů automatického titrátoru včetně možnosti jejich zahrnutí do standardního operačního postupu. |