## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace zakázky
| Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je dodavatel povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zařízení. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení.
"Univerzální zkušební stroj, opakované řízení"
| Nabízené zařízení: | Účastník doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
| Popis parametru | Dodavatel doplní dle níže uvedených požadavků
1 | Podlahový elektromechanický nosný rám, nosnost min. 100 kN | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
2 | Kapacita min. 100 kN; Siloměr vhodný pro měření tahového a tlakového zatížení | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3 | Svislá vzdálenost mezi stolem nosného rámu a příčníkem musí být alespoň 1900 mm bez snímačů zatížení, úchytů a přípravků. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
4 | Šířka zkušebního prostoru: min 570 mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
5 | Minimálni rozsah rychlosti min. 0,0001 až 1000 mm/min (tzn. může byt pomalejši než 0,0001 a rychlejši než 1000 mm/min) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
6 | Celková výška nosného rámu musí být maximálně 2800 mm vzhledem k výšce stropu instalační místnosti. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
7 | Celková hloubka nosného rámu musí být maximáně 800 mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
8 | Celková šířka nosného rámu.-max.1200 mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
9 | Pro zajištění boční tuhosti a robustnosti musi nosný rám obsahovat alespoň dvě vodicí tyče o průměru min. 80 mm. (Přesný průměr je dan z důvodu kompatibility s již používaným příslušenstvím) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
10 | Tloušťka pohyblivého příčníku min. 140 mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
11 | Rám musí obsahovat minimálně 4 kusy integrovaných T-drážek na přední straně a minimálně 4 kusy integrovaných T-drážek na zadních krytech sloupků pro snadnou montáž příslušenství. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
12 | Funkce ochrany vzorku pro jemné nastavení křížové hlavy, která zabraňuje působení nadměrné síly na vzorek během nastavení | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
13 | Zařízení musí obsahovat operátorský panel na rámu, který lze použít ke spuštění a zastavení testů, nikoli prostřednictvím počítače a softwaru. Panel obsluhy musí mít dva živé displeje, které jsou synchronizovány s živými displeji zkušebního softwaru, a také klávesové zkratky (softwarové klávesy), které lze použít k provádění funkcí, jako je vyrovnávání zatěže, deformace nebo zaznamenání dat. Operátorský panel musí mít také kolečko pro jemné nastavení polohy, které lze použít k posunu příčníku v malých krocích. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
14 | Rozlišení řízení polohy: 9 nm. (Požadavek vychází z dosavadních zkušeností a provozních potřeb zadavatele, kdy tato hodnota poskytuje optimální rovnováhu mezi přesností, stabilitou a dlouhodobou spolehlivostí. Zadavatel při definování technických parametrů bral v potaz nejen přesnost samotnou, ale také návazné procesy, jako jsou požadavky na software, kalibrace a integraci s dalšími systémy. Rozlišení min. 9 nm je výsledkem těchto širších úvah, které zajistí optimální výkonnost celého systému a reflektují jak technickou, tak provozní realitu specifických požadavků zadavatele.) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
15 | Osová tuhost rámu: min 270 kN/mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
16 | Maximální síla při plné rychlosti: min 75 kN | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
17 | Rychlost sběru dat na PC min. 2500 Hz (současně na kanálech síly, posunutí a deformace). Rychlost přenosu dat není ovlivněna počtem shromážděných kanálů. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
18 | Přesnost měření síly: ± 0,5 % odečtu v rozsahu 0,2 % ÷ 100 % kapacity siloměru | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
19 | Testovací přesnost rychlosti: min. ±0,1 % nastavené rychlosti | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
20 | Napájení: jednofázové, 230VA. Pro synchronizovaný sběr dat o síle, prodloužení, deformace nebo uživatelem definovaných kanálů musí být součástí dodávky elektronika pro sběr dat s minimálně 11 kanály (kromě polohy síly a křížníku). | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
21 | Připojení analogového výstupu a digitálního vstupu/výstupu | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
22 | U extenzometrů a LVDT je nutné používat střídavé buzení, protože je méně náchylné k šumu a driftu. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
23 | Stůl s T-drážkou, min. kapacita 100 kN, min. 500 mm x 500 mm rozměr | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
24 | Bezpečnostní štít s blokováním na přední straně nákladového rámu | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
25 | Ovládací software s grafickým uživatelským rozhraním kompatibilním s Microsoft Windows | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
26 | Testovací software musí být schopen provádět tahové, tlakové, ohybové, odlupovací, trhací, třecí a cyklické zkoušky s příslušným výpočtovým seznamem pro každý typ zkoušky. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
27 | Digitální displeje na monitoru počítače musí ukazovat hodnoty skutečného zatížení a posunutí. Jednotky metrické soustavy S.I. a Angloamerické měrné soustavy (imperial units, (U.S. customary units). | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
28 | Systém musí obsahovat kontextově citlivou nápovědu a referenční systém s horkými odkazy. Téma kontextové nápovědy poskytuje informace o uživatelském rozhraní aplikace související s úlohou, kterou uživatel provádí. Je to velmi běžná vlastnost jakéhokoli moderního softwaru. Klepnutím na tlačítko Nápověda získáte informace nápovědy k bodu nabídky, který je aktuálně otevřený. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
29 | Software musí mít více úrovní uživatelského přístupu na základě přihlašovacího jména a hesla operátora, včetně podpory Windows Active Directory | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
30 | Software v českém jazyce | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
31 | Software musí obsahovat předem nakonfigurované testovacích metody, a to alespoň pro zkoušky tlakové, tahové, ohyb a třecí | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
32 | USB kamera s držákem pro video záznam selhání vzorku - slouží pouze pro videozáznam testu, ne pro měření napětí. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
33 | Testovací software musí být vhodný pro video záznam testu. Video záznam a shromážděné signálové kanály (síla, deformace, posun) musí být synchronizovány. Video soubor lze uložit a odeslat elektronicky. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
34 | Minimálně 21palcový all-in-one dotykový počítač včetně operačního systému Windows 10 nebo 11, min. 2 ethernetových portů, min. 6 USB portů a bezdrátového síťového adaptéru. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
35 | Počítač komunikuje s zařízením prostřednictvím rozhraní Ethernet 10/100 Mbit/sec. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
36 | ±100 kN Hydraulické klínové rukojeti: -Provedení bočního vstupu s plným přístupem pro snadné vkládání vzorku ze strany. -Nastavitelné dorazy vzorku na plochých plochách pro přesné vystředění vzorku -Musí být vhodné pro tah a tlak včetně plného zpětného napětí -Musí obsahovat hydraulický zdroj a ovladač rukojeti s dálkovým ovládáním -Zahrnuje ploché čelisti - pro uchopení plochých vzorků min. 0 až 15 mm -Zahrnuje čela čelistí Vee - pro uchopení kulatých vzorků o průměru min. 7 až 16,0 mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
37 | Kompresní deska jedna sada, průměr min. 150 mm, kapacita min. 100 kN: jedna pevná, jedna samostavitelná s integrálním sférickým sedlem | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
38 | Kompozitní testovací příslušenství: -Iosipescu smyk, V-vrubový nosník nosníku podle ASTM D5379. min. kapacita 50 kN, tloušťka vzorků min. od 0,75 do 12,7 mm -Flexural and Interlaminar Shear Bend upínací přípravek podle. podle norem EN 2563 ISO 14125, EN2746, ISO 14130 a EN2377. Kapacita min 10 kN - Podpěrné přípravky/desky proti vzpěru k Boeing BSS 7260 prEN2850 Annex C typ B2, SACMA SRM-1, ASTM D695-10 -Sendvičový plochý napínací přípravek s kruhovými spojovacími plochami o průměru min. 2,0 mm. Acc. podle normy ASTM C297. Kapacita: min. 9 kN | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
39 | Instalace, nejméně 8 hodin zaškolení pro alespoň 3 osoby kupujícího (operátory) v souladu s ust. III.7) návrhu smlouvy; akreditovaná kalibrace na místě pro zatížení a posuv křížové hlavy s ověřením rychlosti křížové hlavy, provedená akreditovanou laboratoří vyhovující ISO/IEC 17025 (pro kalibraci zátěžových buněk podle ISO7500-1 v tahu a stlačení směr) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
40 | V nastavení nosného rámu musí být zahrnuto akreditované ověření (ISO 17025) podle ASTM E1012. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
41 | Axiální tuhost min. 275 kN/mm | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
42 | Software musí být schopen zobrazit smykové přetvoření = axiální přetvoření – příčné přetvoření | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
43 | Předepjaté hydraulické rukojeti nutné k zavedení zatížení smykem. Vyžaduje dobré vyrovnání < 10% ohyb mezi 10% a 90% únosnosti (ASTM E 1012) a vysokou boční tuhost | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
44 | Neomezený počet zobrazovacích oken k simultánnímu zobrazení | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
45 | Software musí uživateli umožnit konfiguraci konkrétního snímače (například snímače zatížení nebo extenzometru) a jeho propojení s konkrétní metodou tak, aby metoda vyžadovala použití konkrétního snímače. Pokud je při provádění zkoušky s danou metodou připojen jiný snímač, zkouška neproběhne. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
46 | Musí být schopen určit časový interval mezi požadovanými kontrolami driftu a velikost přijatelné tolerance driftu mezi dvěma po sobě následujícími kontrolami. Pokud kontrola driftu selže, systém zabrání dalšímu testování, dokud nebude snímač vyvážen. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
47 | Testovací metody a testovací vzorky se ukládají do samostatných souborů pro bezpečnější ukládání, vyvolání a přenos. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
48 | Software musí poskytovat vlastní prohlížeč původních (raw) dat a nevyžaduje, aby uživatel přešel do jiného programu, aby si mohl zobrazit tabulku jednotlivých datových bodů. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
49 | Výsledky testu vyhověl/nevyhověl indikátor: Velká zelená značka upozorní uživatele, že všechny výsledky testu jsou v rozmezí definovaném uživatelem v testovací metodě. Velká červená značka X poskytuje jasné upozornění, že test neprošel, protože je mimo definované meze pro výsledek testu. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
50 | Software musí uživateli umožnit vytvořit neomezený počet měření pro použití v živých zobrazeních, grafech a výsledcích. Měření jsou buď odvozena z fyzicky připojených snímačů (jako je zatížení, deformace nebo prodloužení křížníku), nebo výpočtem | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
51 | Software musí umožňovat vytváření vstupů s listem voleb, které mají propojené parametry - při volbě se automaticky nastaví hodnoty testovacích parametrů, které jsou s danou volbou propojeny. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
52 | Software musí umožňovat vyhodnocování špiček, modulů a výpočtů meze kluzu v reálném čase během zkoušky a jejich zobrazení na živých displejích. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
53 | Výsledky lze vypočítat a zobrazit v průběhu testu, nikoli až po jeho skončení. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
54 | Software musí umožňovat alespoň 2 různé tabulky výsledků | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
55 | Software automaticky rozpozná a změní jazyk na základě nastavení jazyka operačního systému Windows. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
56 | Software musí mít možnost časového zámku obrazovky se zobrazením zprávy definované uživatelem během dlouhého testu nebo po určité době nečinnosti. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
57 | Software musí mít možnost používat službu Windows Active Directory k definování skupin oprávnění přístupů. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
58 | Široká škála zkušebních norem pro testování kompozitů, včetně min. následující předkonfigurované zkušební metody: Airbus AITM 1-0002 (vydání 3, listopad 1998), AITM 1-0005 (vydání 2. června 1994), AITM 1-0007 (vydání 3. prosince 2004), AITM 1-0008. (vydání 5. července 2010), AITM 1-0009 vydání 3. listopadu 2003), AITM 1-0010 (vydání 3. července 2010), AITM 1-0009 vydání 3. listopadu 2003), AITM 1-0010 (vydání 3. července 2010) říjen 2005), Airbus QVA-Z10-46-05 (vydání č.: 2.0 28.10.05), ASTM C365-16, ASTM C1358-18, ASTM D1781-98 (2012), ASTM D2344-00 (2016), ASTM D3039-17, ASTM D3410-16, ASTM D3518-18, ASTM D3846-15, ASTM D4018-17, ASTM D5379-19, ASTM D5961-17, ASTM D5766-18, ASTM D6641-16, ASTM D7137-17, EN 2243-3:2005, EN 2377:1989, EN 2561:2012, EN 2563 (1997), EN 2597:1998, ISO 527-4 (1997), ISO 527-5 (1997), ISO 14125:1998, ISO 14126:1999, ISO 14129:1997, ISO 14130:1997, prEN 6033 (2015). | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
59 | Pro nabízený předmět veřejné zakázky musí být vystaveno prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí a nařízení vlády č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Splnění této podmínky doloží dodavatel v nabídce kopií prohlášení o shodě a dodaný výrobek bude také označen štítkem CE. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
60 | Stolní počítač velikosti max. midi tower s monitorem, klávesnicí a myší. Dle specifikace: 1. výkon procesoru min. 35 000 bodů CPU MARK (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - údaj platný ke dni konce lhúty propodání nabídky, přiložte PrtScr z webového porovnávače; 2. Operační paměť o velikosti min. 32 GB, typ DDR5 a vyšší; 3. Hard disk s kapacitou min. 1 TB, typ SSD; 4. Grafická karta samostatná s min. pamětí 4 GB; 5. Požadované konektory: min. DisplayPort, USB 2.0, USB-C, Audio, LAN, 1 x Ethernet PCI-E Network Card (for use with Ethernet Frame Interface), 1 x PCI a 2 x PCIe x16 (1 wired x4), 1 x PCIe x4; 6. Předinstalovaný operační systém, kompatibilní s OS používanými na MENDELU; 7. LCD monitor s úhlopříčkou min. 27", disponující min. rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů s poměrem stran 16:9, nastavitelná výška a pivot, připojení min. DisplayPort. | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
61 | Bezkartáčový motor (kvůli méně servisu a bloudivých proudů) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
62 | Nabízený předmět splňuje normy: EN ISO12100(2010), EN 61326-1(2013), EN61010-1(2010) | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
OPJAK.cz
MSMT.cz