- Příloha č. 1 – technická specifikace

- Zařízení Mikrovlnný uzavřený vysokotlaký rozkladný systém

- Specifikace:

Uzavřený vysokotlaký mikrovlnný rozkladný systém pro totální mineralizaci / rozklad organických a anorganických vzorků běžně do hmotnosti 1 g, v prostředí koncentrovaných minerálních kyselin nebo jejich směsí (dusičné, chlorovodíkové, sírové, fluorovodíkové) a oxidovadel pro následné stanovení stopových obsahů prvků. Vybavený odsávacím systémem zabezpečujícím odtah korozívních plynů oddělený od elektronických součástí.

Technický popis:

Mikrovlnná pec:

Vysoce bezpečný robustní systém vyrobený kompletně z nerezové oceli.  Povrch vnitřní kavity potažený antikorozní vrstvou (plasmově naneseným PTFE).

Dodávaný výkon:

Systém se dvěma magnetrony s regulovaným výkonem minimálně 1500W (nastavitelný s krokem 1W). Rotační difuzér pro zajištění homogenního mikrovlnného pole v celém objemu reakční kavity. Možnost nastavení kontinuálního a pulsního výkonu. Magnetrony musí být chráněny proti odraženému výkonu.

Bezpečnostní prvky:

Bezpečnostní dveře na pružinových závěsech umožňující ventilaci přetlaku celého zařízení. Po ventilaci dojde k automatickému uzavření kavity.

Systém musí mít vestavěnou videokameru pro on-line kontrolu rotoru, čidel
a vnitřního prostoru zařízení.

Rozkladné nádobky musí být vybaveny systémem pro bezprůraznou ventilaci přetlaku plynu při nenadálém vzrůstu pracovního tlaku. Ventilace jedné nádobky nesmí mít za následek zastavení rozkladného procesu celého systému.

Řízení rozkladného procesu:

Řízení rozkladného procesu měřením teploty pomocí teplotního čidla umístěného přímo do reakční směsi, umožňujícím pomocí PID algoritmu regulaci průběhu rozkladu.

Měření teploty přes stěny nádobky není vhodné.

Ovládání

Pomocí PC nebo samostatné řídící jednotky nejlépe s dotykovou obrazovkou, umožňující průběžné grafické zobrazení reálných časových průběhů teplot a výkonu při rozkladu, s možností ukládání postupů rozkladů v knihovně metodik a s možností exportu/importu parametrů rozkladu. Řídící jednotka musí být chemicky inertní.

Rotor

Segmentovaný rotor umožňující současný rozklad v minimálně 10 rozkladných vysokotlakých nádobkách. Nádobky musí být opatřeny tlakovým krytem a umístěny v tlakovém bloku. Nádobky musí být dodány včetně víček s technologií bezprůrazné ventilace při nenadálém překročení maximálního tlaku. Nádobky musí být vyrobeny z PTFE/TFM, minimální objem nádobek 100 ml, maximální pracovní tlak 110 bar, maximální pracovní teplota 300°C.

Rozšíření mikrovlnného systému:

Systém je možné rozšířit o možnost mikrovlnných extrakcí (připojení optického vlákna), doplnit systémem pro evaporaci pro zakoncentrování vzorků, použití dalších rotorů pro střednětlaké rozklady atd.

Dokumentace

Manuál s návody pro rozklady vzorků tříděných do skupin podle typu materiálů a jejich obtížnosti rozkladu.

Kompletní dokumentace v češtině

- Náhradní díly

Mimo výše popsané jsou součástí dodávky také náhradní díly:

- 1 sada (tj. minimálně 10 ks) rozkladných vysokotlakých nádobek kompatibilních s výše specifikovaným rozkladným zařízením

- teplotní čidlo kompatibilní s výše specifikovaným rozkladným zařízením

Předpokládaná (maximální) hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH):

Nájemné za mikrovlnný uzavřený vysokotlaký rozkladný systém ….……. 650.000,--

Cena za náhradní díly…………………………………………………………………………… 120.000,--

Cena celkem:…………………………………………………………………………………….. 770.000,--