Příloha č. 1

Modernizace laboratoře cvičení Chemie anorganické a analytické

V rámci inovace předmětu Chemie anorganická a analytická (CHA) pro laboratoř cvičení z tohoto předmětu hodlá zadavatel zakoupit přístrojové vybavení pro modernizaci v současnosti probíhajících úloh, umožňující digitalizaci získaných dat a doplnění o nové úlohy rozšiřující praktické zkušenosti studentů o oblast voltamperomerie. Jedná se o dva kusy pHmetrů společně s čtyřmi kusy kompatibilních elektrod a dva kusy oximetrů, které budou kompatibilní s již dříve dodanými polarografickými sondami. Ve cvičení budou připravena současně dvě pracoviště, proto jsou požadovány od každého přístroje dva kusy. Podrobná specifikace přístrojů:

pH metr/potenciometr  	2 ks

- rozsah / rozlišení pH 	-2,000 - 20,000 / 0,1; 0,01; 0,001

- relativní přesnost  	±0,002

- rozsah / rozlišení mV	± 2000,0 / 0,1

- 1-5 bodová kalibrace s automatickým rozpoznáním pufrů, možnost 		editace kalibračních bodů

- teplotní kompenzace

- diagnostika provozu přístroje a připojené elektrody

- prachuvzdorný s ochranou proti vniknutí kapalin při potřísnění

- konektor BCN, MiniDIN 8 pin

- napájení přes síťový adaptér

- paměť pro uložení času a naměřené hodnoty, 1000 datových vět

- transport dat prostřednictvím USB do externí paměti nebo 			notebooku, bez potřeby placeného speciálního software

elektroda pro pH metr 	4 ks

- rozsah měření		         0 - 14 pH

- přesnost			0,01 pH

- teplota			0 - 100 °C

- integrované teplotní čidlo

- měření TRIS pufrů, proteinů a sulfidů

- kabel 1,5 m

- konektor BCN, MiniDIN 8 pin

- sada pufrů pro kalibraci

- sada pro uchování

oximetr 				2 ks

- měřicí rozsah koncentrace O2 	0 - 90 mg/l

- rozlišení 					0,01; 0,1

- relativní přesnost 			±0,2
	- měřicí rozsah / rozlišení nasycení	 0 - 600 %

- rozlišení 					0,1; 1

- relativní přesnost			± 2%
	- měřicí rozsah / rozlišení teploty 	0 - 50 °C / 0,1°C

- automatická kompenzace na teplotu i tlak

- korekce na salinitu

- diagnostika a rozpoznání připojené sondy

- kalibrace vzduchem nasyc. vodou, vodou nasyc. vzduchem,     		manuál Winkler, nastavením nulového bodu

- prachuvzdorný s ochranou proti vniknutí kapalin při potřísnění

- napájení přes síťový adaptér

- konektor MiniDIN 9 pin

- kompatibilní s elektrodou ORION 083005 MD

- paměť pro uložení času a naměřené hodnoty, 1000 datových vět

- transport dat prostřednictvím USB do externí paměti nebo 			notebooku, bez potřeby placeného speciálního software