## část 5
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 5 : Vertikální lyofilizátor vč. příslušenství
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Vertikální lyofilizátor:
Vertikální lyofilizátor s kaskádovým chladicím systémem.
Kapacita kolektoru/kondenzoru min. 20 L.
Rozměry kolektoru/kondenzoru min. (průměr x hloubka) 250 x 400 mm.
Kolektor/kondenzor nerezový bez chladící spirály.
Chlazení kolektoru/kondenzoru na teplotu -80 °C nebo nižší.
Sušící kapacita minimálně 6 L/24h., stupeň vakua méně jak 5 Pa.
LCD dotykový displej.
Paměť historie procesů.
USB výstup pro export dat.
Z důvodu umístění přístroje a průchodnosti dveřmi laboratoře rozměry max. (š x h x v) 650 x 600 x 1000 mm, příkon max. 2,2 kW.
Příslušenství:
Vakuová pumpa pro lyofilizátor s průtokem min. 4 L/s.
Průhledná sušící komora pro lyofilizátor s min. 4 nastavitelnými rošty s průměrem min. 240 mm a s min. 8 vstupy (manifold) pro lyofilizační baňky.
Rozměry min. (průměr x výška) 300 x 450 mm.
S možností lyofilizovat současně minimálně 1300 ks vialek o průměru min. 12 mm.
Ostatní:
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky.
Školení k obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky pro min. 2 osoby v min. rozsahu 4 h v místě realizace .
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Kalibrace zařízení po dobu záruky zdarma.
Poskytování záruční podpory zdarma.
Dostupný pozáruční servis.
Termín dodání: do 12 týdnů od objednávky.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.