Klimakomora/klimabox

* programovatelný
* osvětlení ze 3 stran pro dosažení dostatečné uniformity
* nastavitelná výška a počet polic
* velikost min 290 l (v x š x h) 1800 x 750 x 700 mm
* nerez vnitřní prostor
* troje vnitřní prosklené dveře
* celková kultivační plocha min 0,9 m² (5 polic), další police lze dokoupit a plochu zvětšit
* teplotní rozsah min: +0 až +50 °C ±0,3 °C (zhasnuto)
* teplotní rozsah min: +10 až +50 °C ±0,3 °C (rozsvíceno)
* řízená vlhkost včetně dehumifikace min 60-90% +/-3% (zhasnuto)
* řízená vlhkost včetně dehumifikace min 55-85% +/-3% (rozsvíceno)
* autokalibrace senzorů (teplota a vlhkost) z ovládacího panelu
* intenzita osvětlení min 0 - 20 000 luxů
* možnost tvorby programů až několika krocích (rozednívání, stmívání), cyklování, ukládání programů do paměti, programování v reálném čase nebo s časovačem
* automatický záznam-zpětné zobrazení (min 2 týdny nazpět, ukládání min po 6 minutách)
* grafický LCD displej se záznamem dat do paměti
* 5 drátěných polic, nastavitelná výška (další možno dokoupit)
* zásobní nádoba pro demivodu i kondenzát, nevyžaduje napojení na odpad
* možnost realizace zkoušky klíčivosti dle ČSN 48 1211