## část 1
Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění VZ (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
HPLC s detektory DAD a FLD
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
HPLC - komerční název přístroje: | vyplňte název přístroje
Čerpadlo:
Nízkotlaký kvartérní gradient. | ANO/NE
Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí min. 0,001 – 5 ml/min v min. 0,001 ml krocích. | ANO/NE
Tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 MPa) až do průtoku minimálně 5 ml/min. | ANO/NE
Možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12. | ANO/NE
Pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily. | ANO/NE
Integrovaný vakuový min. 4-kanálový degaser. | ANO/NE
Senzor úniku mobilní fáze. | ANO/NE
Autosampler:
Flow-through design nástřikového systému. | ANO/NE
Nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému. | ANO/NE
Tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa). | ANO/NE
Kapacita minimálně 120 pozic 2-ml vialek. | ANO/NE
Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí min. 0,1-100 ml (v 0,1ml krocích) bez výměny dávkovací smyčky. | ANO/NE
Programování dávkovacího cyklu - min. online derivatizace, příprava vzorku, ředění apod., mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce. | ANO/NE
Oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004%). | ANO/NE
Senzor úniku mobilní fáze. | ANO/NE
Termostat kolony:
Teplotní rozsah min. od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch. | ANO/NE
Dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána.
Teplotní stabilita ±0,15 °C.
Kapacita minimálně čtyři 30-cm kolony. | ANO/NE
Senzor úniku mobilní fáze. | ANO/NE
DAD detektor:
Zdroj světla deuteriová a wolframová lampa. | ANO/NE
Diodové pole s minimálně 1024 diodami. | ANO/NE
Vlnová délka nastavitelná v rozsahu min. 190-950 nm. | ANO/NE
Nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm. | ANO/NE
Online sběr spekter, tvorba knihovny spekter. | ANO/NE
Sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování. | ANO/NE
Průtočná cela délky min. 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15mL. | ANO/NE
Rychlost sběru dat minimálně 120 Hz. | ANO/NE
FLD detektor:
Zdroj světla xenonová flash lampa. | ANO/NE
Rozsah excitačních vlnových délek min. 200-1100 nm. | ANO/NE
Rozsah emisních vlnových délek min. 200-1100 nm. | ANO/NE
Přesnost nastavení vlnové délky ±3 nm. | ANO/NE
Rychlost sběru dat min. 70 Hz. | ANO/NE
Objem průtočné analytické cely max. 8 ml. | ANO/NE
Senzor úniku mobilní fáze. | ANO/NE
Řídící jednotka
PC (min. i5-6500 / 3.2 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB + 1TB disk, LAN, DVD). | ANO/NE
Benchmark minimálně 7000b. | ANO/NE
2 X 24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD. | ANO/NE
Klávesnice, myš. | ANO/NE
Příslušenství k HPLC
Minimálně jedna chromatografická kolona C18. | ANO/NE
Set nářadí potřebný k běžné údržbě systému. | ANO/NE
Vyhodnocovací software
Musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu). | ANO/NE
Vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence. | ANO/NE
Kontrola a nastavení parametrů HPLC systému. | ANO/NE
Sběr dat a jejich vyhodnocení. | ANO/NE
Protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů. | ANO/NE
Možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát). | ANO/NE
Diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů. | ANO/NE
Ostatní:
Provoz HPLC nevyžaduje ve vztahu k elektroinstalaci samostatné jištění. Provoz přístroje při napětí 240 V. | ANO/NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test v termínu po vzájemné dohodě. | ANO/NE
Zaškolení k obsluze přístroje v českém jazyce potřebném k osvojení všech funkcí přístroje v místě realizace, alespoň pro 2 osoby v délce 4 hodin celkem. | ANO/NE
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO/NE
Termín dodání: 10 týdnů od přijetí objednávky. | ANO/NE
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců. | ANO/NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce. | ANO/NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.