## List1
Příloha č. 1a - technická specifikace pro část 1 VZ (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti - nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry. |  | Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole a uvede splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE.
Sada přístrojů pro měření sapflow - 3 sady
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ:
THB metoda měření sapflow |  | ANO / NE
minimální průměr kmene | 12 cm | ANO / NE
Měřící jednotka s datalogerem | 8 ks | ANO / NE
nominální napětí | 12 V d.c. | ANO / NE
startovací napětí | 11,7 V | ANO / NE
vypínací napětí | 10 V | ANO / NE
maximální pracovní napětí | 16 V | ANO / NE
maximální únosné napětí | 60 V | ANO / NE
maximální proudová spotřeba | ca 400 mA | ANO / NE
maximální ohřívací výkon | 4 W (omezeno) | ANO / NE
průměrná účinnost | více než 90% | ANO / NE
rozsah pracovního odporu | 200 Ω - 25 kΩ | ANO / NE
ohřívací napětí | 1kHz, nesinusové, max. 150Vef@25 kΩ | ANO / NE
průměrná běžná spotřeba (denní průměr (podle velikosti sapflow) | aprox. 20mA - 50mA | ANO / NE
nastavení teplotního rozdílu | 1, 2 or 3K | ANO / NE
pracovní napětí datalogeru | mezi 7 a 16V | ANO / NE
paměťová kapacita datalogeru (zapisování sapflow a objemových změn po 10 min. po 1 rok) | min. 120.000 zápisů | ANO / NE
typ paměti | energeticky nezávislá | ANO / NE
záložní baterie | 3,6V, 1200mAh | ANO / NE
životnost | 10 let | ANO / NE
komunikace | infračerveně (s kablem IrDA/USB) | ANO / NE
parcovní teplotní rozsah | mezi -20 a 50 0C | ANO / NE
vstup pro data z dendrometru |  | ANO / NE
Sensor sap flow | 10 ks | ANO / NE
jednotky měření | kg h-1, cm obvodu kmene | ANO / NE
rozpětí měření | 0 - 0,25 kg h-1cm-1 | ANO / NE
způsob ohřevu | přímý ohřev tkání kmene průchodem střídavého elektrického proudu | ANO / NE
elektrody nerezové | 25 x 1mm, dlouhé 60, 70 nebo 80mm | ANO / NE
vzdálenost mezi elektrodami | 20mm | ANO / NE
teplotní senzory | Cu-Co (T-typ) | ANO / NE
osazení termosenzorů | jehly v průměru 1mm, umístěné uprostřed elektrod | ANO / NE
kontrolní teplota | min. průměr ze všech 3 elektrod | ANO / NE
Automatický dendrometr | 4 ks | ANO / NE
dataloger v měřící jednotce |  | ANO / NE
minimální průměr kmene | 8 cm | ANO / NE
linearita | 2 % plné stupnice | ANO / NE
přesnost měření | 1 μm | ANO / NE
síla pásky | 15 - 20 N v celém rozsahu | ANO / NE
provozní podmínky | teplota od - 30 do 60 °C, vlhkost od 0 do 100 % | ANO / NE
rozpětí napětí | 4,6 - 16 V | ANO / NE
přesnost | 0,0254 mm/mV | ANO / NE
krytí | IP 66 | ANO / NE
Kabel pro propojení měřící jednotky (dendrometru) s dataloggerem | délka 2 m | ANO / NE
Ocelová páska | délka 20 m | ANO / NE
Silový kabel (pro každou měřící jednotku) | 8 ks | ANO / NE
Kabel pro baterii s pojistkou | délka 1,5 m | ANO / NE
Propojovací kabel dlouhý 8 m | 4 ks | ANO / NE
Propojovací kabel dlouhý 12 m | 4 ks | ANO / NE
Koncovka třípinová (samice+samec) | 2+2 ks | ANO / NE
Set ochraných krytů proti počasí | 8 ks | ANO / NE
Sada elektrod 60 mm dlouhých, tvrzených | 8 ks | ANO / NE
Sada elektrod 70 mm dlouhých, tvrzených | 8 ks | ANO / NE
Sada elektrod 80 mm dlouhých, tvrzených | 8 ks | ANO / NE
Speciální instalační sada | 1 ks (pouze pro 1 sadu) | ANO / NE
USB/IrDA datový kabel | 2 ks | ANO / NE
Solární panel 12 V, 100 W s nosnou konstrukcí | 1 ks | ANO / NE
Akumulátor gelový 12 V, 70 Ah | 1 ks | ANO / NE
Kabel k soláru a akumulátoru | délka 200 m | ANO / NE
Extinkce FAR | 2 ks (pouze pro 1 sadu) | ANO / NE
rozsah vlnových délek | 400 - 700nm | ANO / NE
přesnost | typicky 25mV @ 2000 μmol.s-1.m2 | ANO / NE
linearita | do1% do 2000 μmol.s-1.m | ANO / NE
provozní teplota | od -20 do 60 0C | ANO / NE
Stojan k čidlu FAR | 1 ks (pouze pro 1 sadu) | ANO / NE
Mobilní držák k čidlu FAR | 1 ks (pouze pro 1 sadu) | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.