## technická specifikace - část 2
Příloha č. 1b - technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
UV-Vis spektrofotometr
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Duální (dvoupaprskový) spektrofotometr umožňující měření v rozsahu 190 – 1100 nm. | ANO / NE
Požadovaný spektrofotometr musí umožňovat několik módů sběru dat (při jedné vlnové délce, více vlnových délkách, sken celého spektra a kinetická měření). | ANO / NE
Přístroj musí být vybaven zábleskovou Xe výbojkou s frekvencí záblesků alespoň 70 Hz pro rychlý sběr dat a minimalizaci fotodegradace vzorků. | ANO / NE
Přístroj musí být imunní vůči okolnímu světlu a musí umožňovat měření s otevřeným víkem kyvetového prostoru bez ovlivnění výsledku měření. | ANO / NE
Lampa spektrofotometru musí (pro úsporu energie, maximalizaci životnosti lampy a šetrnost ke vzorkům) svítit pouze v době měření. Garance dlouhé životnosti lampy, minimálně po dobu záruky přístroje. | ANO / NE
Spektrofotometr musí umožňovat měření pomocí sondy s optickým vláknem pro měření ve vzorcích mimo kyvetový prostor. | ANO / NE
Spektrofotometr musí dosahovat skenovací rychlosti alespoň 22000 nm/min bez posunu vlnových délek. | ANO / NE
Spektrofotometr musí umožňovat sběr alespoň 70 datových bodů za sekundu (70Hz) pro kinetická měření při jedné vlnové délce. | ANO / NE
Přístroj musí umožňovat nepřetržitá měření po dobu alespoň 120 hodin. | ANO / NE
Opakovatelnost vlnové délky maximálně 0,015 nm. | ANO / NE
Pro maximalizaci zachycení rozptýleného světla ze vzorku, nesmí být vzdálenost detektoru od středu kyvety více než 7 cm. | ANO / NE
Spektrofotometr musí být ovládán pomocí stolního PC a musí umožňovat snadnou přenositelnost dat pomocí USB konektoru. | ANO / NE
Součástí dodávky musí být software pro ovládání spektrofotometru, nastavení a ukládání metod, vyhodnocování výsledků a tvorbu reportů s možností využití funkce vkládání a kopírovaní dat. | ANO / NE
Spektrofotometr musí zaručit snadné použití i méně zkušeným uživatelům a jeho software musí zahrnovat názorný manuál a ukázková videa, jak používat software, spektrofotometr i příslušenství. | ANO / NE
Součástí dodávky musí být PC sestava zajišťující kompatibilitu s dodaným softwarem a jeho bezchybné fungování (PC, LCD monitor alespoň 23”FullHD, klávesnici, myš a operační systém Windows 10 professional). | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE
Doprava na místo určení | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce | ANO / NE
Zaškolení pro dva pracovníky v rozsahu 8h a instalace | ANO / NE
Termín dodání v termínu maximálně deseti týdnů, od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.