## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti - nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE)
Kónický kalorimetr včetně ovládacího softwaru a PC sestavy
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Dodávané zařízení se musí skládat z následujících součástí:
Nerezová komora: Uzavíratelná komora s nerezovou úpravou určená pro vykonávání zkoušek dle normy ISO 5660. Zadavatel požaduje dodání kalorimetru ve standardní konfiguraci s komorou pro testovaný vzorek uzavřenou pouze ze stran. | ANO / NE
Programovatelný regulátor teploty: Zařízení pro udržení stanoveného tepelného toku v průběhu trvání zkoušky dle normy ISO 5660. Zařízení musí umožňovat programovatelné nastavení pomocí obslužného softwaru. | ANO / NE
Kalibrované termočlánky: Termočlánky se používají jako čidlo teploty. Rozpětí termočlánků se musí pohybovat v řádech 100 °C, přičemž citlivost se musí pohybovat v řádech desítek mikrovoltů na °C. Zadavatel požaduje dodat min. 4 ks. | ANO / NE
Průtokoměry: Přístroj musí obsahovat průtokoměry, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) plynů (tedy dýmu z hoření). Jedná se o průtok zplodin k analyzátoru a průtok plynu kalibračního hořáku. | ANO / NE
Výstup na PC: Kónický kalorimetr se musí dát připojit na PC, a to minimálně přes USB. | ANO / NE
Regulovatelný odtah plynů: Toto zařízení musí být z nerezové oceli a musí se skládat ze všech částí dle požadavků normy ISO 5660. Ventilátor musí mít možnost regulovat množství odtahovaného plynu. | ANO / NE
Radiometr: Radiometr je přístroj používaný na zjištění prostupu energie, založený na tepelném záření. Samotný radiometr musí mít rozpětí min. 0-100 kW/m2. | ANO / NE
Teplně odolná bezpečnostní skla: Přístroj musí být vybaven tepelně odolnými bezpečnostními skly pro zajištění stálých ventilačních podmínek a ochrany operatéra. | ANO / NE
Software: Přístroj musí obsahovat software, sloužící ke kontrole nastavení zvolených parametrů před samotnou zkouškou dle normy ISO 5660. Tento software musí být schopný ukládat data a zároveň je vyhodnocovat. Výstupní protokol musí obsahovat přinejmenším tyto údaje: Doba vzplanutí [s], Celkové uvolnění tepla [MJ/m2], Maximální rychlost uvolňování tepla [kW/m2], Průměrná rychlost uvolňování tepla po 180s a 300s [kW/m2], Efektivní spalné teplo [MJ/kg], Průměrná produkce kouře [m2/s] | ANO / NE
Zadavatel požaduje dodání přístroje s analyzátory CO2 (oxidu uhličitého) a O2. | ANO / NE
Nehořlavá podložka: Jedná se o izolační nehořlavou podložku, která slouží pro oddělení samotné pece a místa uložení pece. V rozměrech podle dané teplovzdušné pece. | ANO / NE
Pro zajištění možnosti manipulace se zařízením musí být přístroj vybaven kolečky. Přístroj musí taktéž být vybaven zásuvkou 3fx16 A, náhradními filtry (6ks) a náhradními termočlánky (2ks). | ANO / NE
Součástí dodávaného přístroje musí být také kompletní technická dokumentace (vč. bezpečností a provozní dokumentace) a prohlášení o shodě s požadavky normy ISO 5660 v platném znění. | ANO / NE
Veškerá dokumentace a prohlášení o shodě musí být dodána v českém jazyce. | ANO / NE
Napájení: Zadavatel požaduje dodání přístroje s 3F zásuvkou 230/400V/16A, | ANO / NE
PC soudobého standardu s následující minimální specifikací: Processor >3GHz, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 23.8" TFT display, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, RJ-45, DisplayPort, OS: Windows 10 nebo 11) | ANO / NE
Součástí IT vybavení bude rovněž barevná laserová tiskárna formátu A4 (kompatibilia s operačním systémem Windows 10 a 11, tisková technologie LASER/LED, barevná - CMYK, rychlost barevného tisku minimálně 35 str./min, tiskové rozlišení min 1200 x 1200 DPI, automatický oboustranný tisk, připojení skrze USB a LAN, zabudovaná síťová karta, tiskový jazyk - podpora min. PCL 6 (XL), PCL 5c, PostScript 3, PDF, doba do tisku 1. barevné stránky max. 6,5 sekund,doba zahřívání max. 20 sekund od zapnutí, max. 11 sekund z režimu spánku, oddělené tiskové válce (jeden pro každou barvu toneru) a tonerová kazety, podpora tonerových kazet s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 7 000 stran černá a min 6 000 stran barevná, součástí dodávky 1x tonerová kazeta černá s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 7 000 stran, součástí dodávky 1x tonerová kazeta Yellow s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 6 000 stran, součástí dodávky 1x tonerová kazeta Magenta s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 6 000 stran, součástí dodávky 1x tonerová kazeta Cyan s výtěžností (při 5 % pokrytí strany) min 6 000 stran | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců, dostupný záruční servis | ANO / NE
Doprava na místo určení, instalace přístroje a zaškolení obsluhy pro min. 3 osoby v rozsahu 3 hodin. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO / NE
Termín dodání v termínu 16 týdnů, od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.