Příloha č.1

- Analytický SFC Systém

  - Předpokládaná cena: 2.300 000,-

  - Minimální technické parametry:

Gradientové čerpadlo

- vysokotlaké binární směšování

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.1 – 5 ml/min

- nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze

- tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min

- vakuový 4-kanálový degaser

- senzor úniku mobilní fáze

Autosampler

- fixed loop design nástřikového systému

- objem nástřiku minimálně 5 l pro full loop s možností rozšířit nástřik až do minimálně 20 l

- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd.

- min. 100 pozic pro 2-ml vialky

- tlaková odolnost minimálně 60 MPa

- přesnost nástřiku <0.3 % RSD

- senzor úniku mobilní fáze

Kolonový termostat

- teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu do 100°C

- teplotní stabilita + 0.05°C

- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná

- možnost umístit ventil pro přepínání mezi 2 kolonami

- kapacita tři 30-cm kolony

UV-VIS detektor diodového pole

- diodové pole s 1024 diodami

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm

- programovatelná štěrbina (1-16 nm)

- přesnost nastavení vlnové délky  + 1 nm

- šum detektoru < ± 0.05 mAU při 254 nm

- sběr dat při více jak 5 vlnových délkách současně, možnost programování

- online sběr spekter a tvorba vlastní knihovny spekter

- vysokotlaká průtočná SFC cela délky 10 mm s objemem maximálně13  l

- rychlost sběru dat 80 Hz

- senzor úniku mobilní fáze

SFC modul s příslušenstvím

- možnost dvou orthogonálních separačních módů v jednom systému v tlakovém tlakového rozsahu až 600 bar

- celkový hydraulický objem <5 mL pro tlaky <70 bar a <25 mL pro tlaky <400 bar

- chladící systém na principu termoelektrického chlazení se sekundárním chladícím okruhem vzduch/kapalina v rozsahu -20 až 9 °C

- regulace zpětného tlaku na principu nízko objemové membrány zajišťující stabilní tlak při průtoku mobilní fáze

- softwarová a hardwarová kompatibilita se stávajícími moduly chromatografického systému

Vyhodnocovací software

- pracuje v prostředí Windows 7

- kontrola a nastavení parametrů HPLC systému

- sběr dat a jejich vyhodnocení

- protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)

- zařízení by mělo být schopné ovládání softwary  : Open Lab ChemStation a Mass Hunter

Řídící jednotka

- PC (min. P4/3.0 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, LAN, DVD)

- 22“ LCD monitor

- barevná laserová tiskárna