| Příloha č. 1 - Technická specifikace GC-MS/MS systém s vysokým rozlišením hmoty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Vyplní dodavatel |  |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |  |
| Komplexní vybavení pro identifikaci a kvantifikaci látek založené na plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením včetně příslušenství nutného k jeho správné funkci |  |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota |  | Nabídka uchazeče (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) |  |
| Systém pro plynovou chromatografii |  |  |  |  |
| Plně dvoukanálový plynový chromatograf s uživatelsky vyjímatelnými nástřikovými a detektorovými moduly a touch-screen displejem |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Maximální teplota termostatovaného kolonového prostoru |  | minimálně 450 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Rychlost nárůstu teploty |  | >120 °C/min | Vyplní dodavatel |  |
| Přesnost nastavení tlaku do 1000 kPa |  | aspoň 0,01 kPa | Vyplní dodavatel |  |
| Split/splitless nástřik s děličem toku až do 1:11000, teplota až do 400 °C |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Autosampler |  |  |  |  |
| XYZ autosampler s robotickým ramenem – nástřik kapalných vzorků a headspace umožňující budoucí rozšíření (např. o modul pro intenzivní míchání, stanici pro SPME) |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Minimální kapacita autosampleru |  | aspoň 150 vialek o objemu 2 ml | Vyplní dodavatel |  |
| Nástřik kapalných vzorků na GC-MS systém z malých objemů – tzv. bottom sensing |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Iontové zdroje |  |  |  |  |
| Zdroj pro electron impact (EI) a chemickou ionizaci (CI) |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| aparatura umožňuje vyjmutí iontového zdroje bez nutnosti porušení vakua v systému |  | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Hmotnostní analyzátory |  |  |  |  |
| hmotnostní spektrometr kombinující iontovou past a třísegmentový kvadrupól | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah hmot [m/z] | minimálně 50-3000 |  | Vyplní dodavatel |  |
| lineární dynamický rozsah | aspoň 6 řádů |  | Vyplní dodavatel |  |
| přesnost hmoty s interní kalibrací | < 1 ppm |  | Vyplní dodavatel |  |
| skenovací frekvence při rozlišení aspoň 12 500 (FWHM, při 272 m/z) | aspoň 18 Hz |  | Vyplní dodavatel |  |
| maximální rozlišení (při 272 m/z) aspoň 100 000 | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost nástřiku 100 fg oktafluornaftalenu na kolonu s nosným plynem He (v rozsahu 50-300 m/z, při rozlišení 50 000 FWHM) | SNR > 10 000:1 |  | Vyplní dodavatel |  |
| možnosti fragmentace - in source EI/PCI/NCI, HCD | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| multiplexing | min 10 prekurzorových iontů/sken |  | Vyplní dodavatel |  |
| Záložní zdroj UPS aspoň 6 kVA, včetně elektroinstalace v konfiguraci splňující požadavky pro provoz GC-MS systému | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Start-up balíček pro GC-MS | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Generátor dusíku se zabudovaným nebo předřazeným kompresorem s dostatečným přívodem dusíku (min 32 l/min) rozměrově kompatibilní s PeakScientific NM32LA, přepínací okruh pro jeho zapojení do rozvodu plynů | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Další příslušenství pro chod a činnost sestavy, včetně stolní konstrukce pro umístění sestavy, ovládacího počítače odpovídajících parametrů a softwaru, odhlučnění rotačních pump, potřebných plynů pro provoz GC-MS a jejich rozvodu (He, N2, CH4 a případně další nutné dle specifikací dodavatele), v tlakových nádobách s odpovídajícími redukčními ventily. | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Příprava vzorku |  |  |  |  |
| Rotační vakuový koncentrátor s rotorem pro alespoň 60 vialek objemu 1,5 ml, vymrazovačkou (aspoň -104°C), vývěva s výkonem aspoň 95/l/min, příslušenství | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Vybavení pro souběžnou horizontální centrifugaci až 60 2 mL mikrozkumavek při >16 000×g, nebo 48 mikrozkumavek pod fixním úhlem při min 19 000×g, při teplotě do 4°C | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Datastanice pro výpočty a pokročilý software |  |  |  |  |
| výkonné PC o konfiguraci minimálně 128 GB RAM DDR4, procesor s min. 16 logickými jádry, SSD výpočetní disk 1 TB, záložní disk 3 TB, 2×LAN port, Windows 7 Professional 64, dataprojektor | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| SW v uvedené či vyšší verzi: Compound Discoverer 2.0, Proteome Discoverer 2.1 B&Q (vč. licence pro SEQUEST), Mass Frontier 7 | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| NIST knihovna pro identifikaci metabolitů | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Bezplatný upgrade software po dobu 5 let | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Záruka na kompletní instalace a úvodní zaškolení obsluhy v rámci instalace, zajištění kompletního propojení sestavy do funkčního stavu pro metabolomickou analýzu | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Pokročilé aplikační školení pro detailní seznámení s ovládáním GC-MS sestavy spolu s vyhodnocováním získaných dat pro aspoň 2 účastníky. | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Záruční doba 60 měsíců na všechny dodávané součásti, zahrnující díly, práce a dojezd technika, včetně pravidelné roční servisní prohlídky pro GC-MS a generátor dusíku | ano |  | Vyplní dodavatel |  |
| Pozn.: Účastníci jsou povinni vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací). |  |  |  |  |
| Podpis Prodávajícího: |  |  |  |  |