## specifikace qPCR
Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
splnění kritéria ANO/NE
1 | Přístroj pro kvantifikaci nukleových kyselin (Real-time PCR) | 1 ks
Nový přístroj pro kvantifikaci nukleových kyselin na základě real-time PCR
Požadujeme dodání systému s blokem pro 96 – jamkovou destičku s možností o jeho rozšíření kdykoliv o 384 – jamkovou destičku tak, aby přístroj umožňoval práci v 96 – jamkové a 384 – jamkové destičce buď na stejném přístroji anebo na kombinaci dvou separátních přístrojů (jako standard pro budoucí připojení robotů na přenášení kapalin) a to bez nutnosti rekalibrace přístroje po výměně bloků
Nastavení a používání přístroje nesmí být vázáno na používání reagencií od určitého dodavatele
Musí umožňovat práci jak s nespecifickým barvivem SYBRGreen, tak se specifickými sondami typu TaqMan a s hybridizačními sondami typu FRET pro analýzu křivek tání
Umožňuje analýzu „High Resolution Melting“, včetně analýzy dat pomocí dodaného softwaru
Zdroj excitace vysoce intenzivní LED dioda
Umožňuje multiplex-reakci s minimálně čtyřmi různými fluorofory v jedné reakci
Široké spektrum možností používaných fluorescenčních barviček; minimálně 5 excitačních a 6 emisních filtrů. Nutně musí obsahovat SYBRGreen, FAM, Cy5, VIC/HEX/JOE
Validovaný objem reakce minimálně v rozmezí 10 – 100 µl
Software dokáže provádět vyhodnocení absolutní kvantifikace na základě uložených kalibračních křivek z minulých reakcí
Detekční systém využívající snímání všech jamek destičky najednou ve stejném čase pomocí CCD kamery
Přístroj musí být dodán včetně kompletního hardwaru a softwaru pro analýzu dat s multilicencí pro deset uživatelů
Přístroj musí být z pohledu pravidelných kontrol zcela bezúdržbový a bez nutnosti pravidelné kalibrace
Zajištění a financování výcviku 2 osob na vícedenním kurzu zaměřeném na praktickou výuku RT-PCR metodiky a analýzu dat (na úrovni TATAA Biocenter courses) v rámci certifikovaných školících středisek
Pro případ poruchy bude garantována rychlost znovuuvedení do provozu do 48h nebo zajištění náhradního přístroje po dobu opravy
Záruka minimálně 3 roky
Základní zaškolení obsluhy min. 2 hod/5 osob
Zajištění záručního servisu
Dodání výrobku do 4 týdnů po potvrzení přijetí objednávky
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce.