## část 2
Příloha č. 1 b - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 2: Přístroj pro mikrovlnný rozklad vzorků
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | dodavatel do žlutě podbarvených polí vyjádří souhlas se splněním požadovaného kritéria vložením vyjádření "ANO", spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj pro mikrovlnný rozklad vzorků:
Uzavřený mikrovlnný rozkladný/extrační systém pro totální mineralizaci/rozklad a extrakci organických a anorganických vzorků.
Mikrovlnná pec:
vyrobena kompletně z nerezové oceli kvality 18/8
povrch vnitřní kavity potažený antikorozní vrstvou
vybavena odsávacím systémem pro odtah korozívních plynů od elektronických součástí
Dodávaný výkon:
systém se dvěma magnetrony s regulovaným výkonem min. 1900W (nastavitelný s krokem 1W)
rotační difuzér pro zajištění homogenního mikrovlnného pole v celém objemu reakční kavity
možnost nastavení kontinuálního a pulsního výkonu
magnetrony chráněny proti odraženému výkonu
Bezpečnostní prvky:
bezpečnostní dveře na pružinových závěsech z nerezové oceli kvality 18/8 umožňující ventilaci přetlaku celého zařízení
po ventilaci dojde k automatickému uzavření kavity
minimální rozměr vnitřního prostoru 40 cm x 40cm x 40cm
Řízení rozkladného procesu:
měření teploty IR čidlem
teplota monitorována ve všech nádobkách
Ovládání:
pomocí samostatné řídící jednotky s dotykovou obrazovkou, umožňující průběžné grafické zobrazení reálných časových průběhů teplot a výkonu při rozkladu
součástí řídící jednotky knihovna předprogramovaných metodik pro rozklad minimálně 100 vzorků různých matric
řídící jednotka povrchově chemicky inertní
řídící jednotka s min. 2 výstupy USB
Rotor:
rotor s nádobkami PTFE - TFM
možnost osadit min. 36 pozic 100 ml rozkladnými nádobkami
vnitřní objem nádobky min. 80 ml
pracovní tlak min. 35 barů
teplota do 300°C
nádobky opatřeny tlakovým krytem
nádobky s technologií bezprůrazné ventilace při nenadálém překročení maximálního tlaku
ventilace jedné nádobky nesmí mít za následek zastavení rozkladného procesu celého systému
maximální pracovní tlak 100 bar
maximální pracovní teplota 300°C
součástí dodávky min. 15 rozkladných nádobek
možnost rozšíření mikrovlnného systému o magnetické míchání vzorků ve všech nádobkách s nastavitelnou rychlostí míchání s možností použití weflonových magnetických míchadel
Ostatní:
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. dříve nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům ve sjednaném množství, zabalené a to vč. dokladů, jež jsou nutné k převzetí zboží v souladu s platnou legislativou.
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky.
Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace, možnost dalšího doškolování a aplikačního školení v českém jazyce.
Manuál s návody pro rozklad vzorků tříděných do skupin podle typu materiálů a jejich obtížnosti rozkladu.
Termín dodání: 6 týdnů od přijetí objednávky.
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Poskytování záruční podpory zdarma.
Prohlášení o shodě.
Záruční servis autorizovaný výrobcem.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.