Příloha č. 1b – technická specifikace: Fluorescenční mikroskop

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu s příslušenstvím (viz níže uvedená specifikace).

Technické požadavky

| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | Nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.) |
| --- | --- |
| FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP: |  |
| Plně motorizovaný badatelský mikroskop. |  |
| Motorizovaný pohyb v ose Z s krokem max. 10 nm s hrubým a jemným koaxiálním ostřením na obou stranách mikroskopu. |  |
| Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů s min. 6 pozicemi. |  |
| Motorizovaný objektivový revolver s místem pro min. 6 objektivů. |  |
| Motorizované přepínání mezi výstupy - okuláry 100%, kamera vpravo 100%, LSM nástavec vlevo 100%. |  |
| Velmi přesný motorizovaný stolek - rozlišení 100 nm a opakovatelnost +/- 1000 nm. |  |
| Inserty do stolku pro sklíčka a Petriho misky. |  |
| Objektivy optimalizované pro práci v procházejícím světle i ve fluorescenci. |  |
| Objektiv 10x s numerickou aperturou min. 0,30 bez imerse, s pracovní vzdáleností min. 5,2 mm. |  |
| Objektiv 20x s numerickou aperturou min. 0,80 bez imerse, s pracovní vzdáleností min. 0,55 mm. |  |
| Objektiv 40x s numerickou aperturou min. 1,30; pro olejovou imersi a s pracovní vzdáleností minimálně 0,21 mm. |  |
| Objektiv 63x s numerickou aperturou min. 1,40; pro olejovou imersi a s pracovní vzdáleností min. 0,19 mm. |  |
| Diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro objektivy 40x a 63x. |  |
| Zdroj procházejícího světla: výkonné LED nebo 100W halogenová žárovka. |  |
| Externí zdroj fluorescence s dlouhou životností (min. 2000 hodin) bez přenosu tepla na stativ mikroskopu, s možností atenuace včetně ovládání atenuace z externího boxu nebo také přímo z PC pomocí software, min. 20 kroků atenuace a snadná výměna výbojky bez nutnosti centrování. |  |
| Filtry pro DAPI, GFP, RFP a Cy5. |  |
| Tubus s manuální uzávěrkou. |  |
| Okuláry 10x, zorné pole min. 23 mm, oba s korekcí dioptrií. |  |
| Kondenzor s pracovní vzdáleností min. 26 mm, s motorizovaným přepínám kontrastních metod a s motorizovanou aperturní clonou. |  |
| Motorizovaná uzávěrka pro procházející i dopadající světlo. |  |
| Externí dotykový TFT display pro dálkové ovládání všech motorizovaných částí mikroskopu včetně koaxiálního hrubého a jemného ostření. |  |
| Volně programovatelné tlačítka kolem fokusačních knoflíků (na stativu vlevo i vpravo, i na externím ovládání). |  |
| Konfokální nástavec s lineárním skenerem s rychlostí bodového snímání min. 8 snímků/sec při rozlišení min. 512 x 512 pixelů. |  |
| Možnost snímání s rozlišením od 4x1 až 6144 x 6144 pixelů. |  |
| Možnost zoomování 0,5 a 40x s krokem 0,1. |  |
| Volně nastavitelná rotace skenovaného pole kolem optické osy - 360 stupňů s krokem min. 0,1°. |  |
| Excitační vlnové délky 405, 488, 561 a 640 nm. |  |
| Min. 2 standardní konfokální detektory (tzv. MA-PMT - Multi-Alkali - PhotoMultiplier Tube). |  |
| Transmisní detektor T-PMT s motorizovaným přepínáním mezi T-PMT a zdrojem procházejícího světla. |  |
| Možnost přidat jeden citlivý 32-kanálový GaAsP detektor rozložený na plochu (velikost jedné detekční plochy cca. 0,2 AU a celková plocha detektoru cca. 1,25 AU) pro snímání Airy disku umožňující bez rizika bleachingu a photodamage snímání s vysokým rozlišením s vysokou rychlostí. |  |
| Volné rozdělení emise mezi detektory pomocí dvou variabilních dichroických zrcátek včetně možnosti dalšího výběru emisního signálu pomocí emisních filtrů. |  |
| Systém umožňující rychlou synchronizaci všech motorizovaných součástí mikroskopu. |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ: |  |
| Výkonná pracovní stanice (PC) pro obsluhu zařízení při dlouhodobých experimentech v max. rychlostech snímání včetně TFT monitoru min. 27". |  |
| Aktivní antivibrační stůl s kompresorem pro umístění mikroskopu. |  |
| SOFTWARE: |  |
| Software umožňující skenování, průměrování a akumulaci signálu buď po čárách, nebo rámečcích s možností volby nastavení, získávání obrázků v různých kombinacích os x, y a z, získávání obrázků v několika rovinách v ose z (z-stacků) a časových sérií a to ve všech kombinacích. |  |
| Modul pro pokročilé snímání mozaiky a více pozic umožňující vytvoření přehledového obrázku s možností výběru oblasti zájmu, zadání fokusační mapy, nastavení velikosti překryvu a následně spojení obrázků do mozaiky, včetně nastavení jiné rychlosti pohybu stolku při snímání. |  |
| Software umožňující automatické nastavení mikroskopu podle použitých fluorochromů (automatické vytvoření protokolu pro opakující se činnosti pomocí softwarového průvodce včetně možnosti uložení a načtení těchto protokolů). |  |
| Software umožňující definování při nižším zvětšení oblast zájmu, která bude následně automaticky nasnímána při zvoleném (větším) zvětšení. |  |
| Software vybavený modulem pro kolokalizaci. |  |
| Součástí software modul pro 3D rekonstrukci obrazu snímaného preparátu, velmi rychlý algoritmus schopný modelovat objemné data včetně různých 3D modelů . |  |
| Software umožňující zobrazení histogramů včetně možnosti zvýraznění pixelů s max. teoreticky možnou intenzitou signálu. |  |
| Software s možností manuálního i automatického ukládání snímků, včetně možnosti zadání cílového adresáře s automatickým přiřazováním jména obrázku. |  |
| Software umožňující manuální i automatické ukládání snímků, včetně možnosti zadání cílového adresáře s automatickým přiřazováním jména obrázku, automatické ukládání metadat. |  |
| Pro snadnou manipulaci s velkými soubory ukládání obrázků v tzv. pyramidové struktuře. |  |
| Možnost hromadného zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu. |  |
| Software umožňující otevření a zpracování nasnímaných obrázků z ovládacího programu mikroskopu v programu ImageJ nebo jiném volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi. |  |
| Program umožňující základní metody zpracování obrazu jako je vkládání měřítka volitelné velikosti, kreslení do snímků, vkládání textů a grafických symbolů, základní manuální měření. |  |
| Součástí programu obrazová analýza s možností automatického vyhledání objektů, nastavení prahování, segmentace pomocí různých parametrů a vytvoření tabulky s výsledky obrazové analýzy. |  |
| Program umožňující přizpůsobení velikosti grafických prvků softwaru dle preferencí uživatele. |  |
| Součástí dodávky verze software, umožňující volnou instalaci na jakýkoliv počítač pro základní zpracování obrázků, práci s histogramem, export obrázků, apod. |  |
| OSTATNÍ: |  |
| Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test. |  |
| Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. |  |
| Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v min. rozsahu 2 x po 8 hodinách bezprostředně po instalaci mikroskopu a 1 x 8 hodin do 30 dní od instalace mikroskopu |  |
| Termín dodání: max. 14 týdnů od objednávky. |  |
| Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců. |  |
| Kalibrace po dobu záruky zdarma. |  |
| Poskytování záruční technické podpory zdarma. |  |
| Dostupný záruční i pozáruční servis. |  |
| Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce. |  |

Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.