## část 3
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Kalorimetrická aparatura
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kalorimetrická aparatura:
Kalorimetr
Plně automatizovaný isoperibolický kalorimetr. | ANO/NE
Výkonnost zařízení odpovídající provedení min. 8 testů za hodinu. | ANO/NE
Vestavěná bomba Cl pro spalování vzorků s obsahem halogenu / chloru. | ANO/NE
Tělo bomby trvale usazeno v komoře (bucketu), s odnímatelnou hlavou pro snazší manipulaci. | ANO/NE
Celé tělo bomby zhotoveno z Hastelloy G30 - z materiálu odolného vůči halogenům (nikoliv pouze legování). | ANO/NE
Spalovací bomba pro spalování vzorků, které mohou uvolnit až 8000 cal. | ANO/NE
Objem spalovací bomby max. 250 ml, s provozním tlakem min. 1800 psi. | ANO/NE
Uzavírání bomby uzávěrem se závitem. | ANO/NE
Automatické plnění komory vodou ze zabudovaného zásobníku. | ANO/NE
Automatické plnění kyslíkem pomocí ventilu přes uzávěr spalovací bomby. | ANO/NE
Automatické vypouštění zbytkové vody přes výpustný ventil. | ANO/NE
Automatický proplach vodou s možností nastavení množství proplachové vody a počtu opakování. | ANO/NE
Systém pro zachycení proplachové vody do sběrné nádoby pro případnou analýzu. | ANO/NE
Přesnost měření v rozsahu min. od 0,00008 °C do 0,00015 °C. | ANO/NE
Opakovatelnost v rozsahu min. od 0,08 (% RSD) do 0,12 (% RSD). | ANO/NE
Vestavěný termoelektrický chladič připojený přímo k vodní nádrži (min. o objemu 1 l), která dodává chladící vodu do kalorimetru. | ANO/NE
Externí tlaková nádoba s vodou na proplach bomby – hnacím médiem je tlakový dusík nebo vzduch. | ANO/NE
Mikroprocesorové plně automatické řízení přístroje. | ANO/NE
Paměť pro uložení dat z min. 1000 testů. | ANO/NE
Automatická standardizace a režim stanovení uvolněné energie. | ANO/NE
Komunikační porty: min. USB, Ethernet, paměťová karta. | ANO/NE
Jasný, barevný displej pro zadávání vstupních dat, nastavení přístroje a odečet naměřených dat, přístroj nemůže vyžadovat k ovládání PC, nicméně má tuto možnost, včetně vzdáleného přístupu. Data lze kdykoliv exportovat do PC ve formátu excelovské tabulky, s možností editace. | ANO/NE
Součástí dodávky
Peletovací lis pro přípravu analyzovaných vzorku. | ANO/NE
Kyselina benzoová a veškerý spotřební materiál na min. 1000 stanovení. | ANO/NE
Sada na kompletní přetěsnění bomby po 500 stanoveních. | ANO/NE
Druhá hlava bomby za účelem přípravy druhého vzorku včetně stojánku pro usazení při přípravě vzorku. | ANO/NE
Veškerý spotřební a spojovací materiál pro propojení kalorimetru s tlakovými lahvemi, včetně redukčních ventilů. | ANO/NE
Ostatní:
Provoz kalorimetru nevyžaduje ve vztahu k elektroinstalaci samostatné jištění. Provoz přístroje při napětí 240 V. | ANO/NE
V rámci dodací lhůty, dodavatel informuje zadavatele o požadavcích na standardizovanou koncovku tlakových lahví a o požadovaném objemu a parametrech tlakových lahví. Tlakové lahve nejsou součástí dodávky, zabezpečuje je zadavatel. | ANO/NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test v termínu po vzájemné dohodě. | ANO/NE
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO/NE
Termín dodání: 8 týdnů od přijetí objednávky. | ANO/NE
Minimální požadovaná záruka na zařízení 36 měsíců. | ANO/NE
Dodavatel musí být kvalifikován výrobcem jako servisní partner – doložit certfikátem výrobce. | ANO/NE
Poskytování záruční podpory zdarma. | ANO/NE
Kalibrace zařízení po dobu záruky zdarma. | ANO/NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce v tištěné i elektronické podobě. | ANO/NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.