## List1
Příloha č. 1c - Technická specifikace zařízení – nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:
| Příloha č. 1c - část 3: spektrofotometr | splnění kritéria ANO/NE
| Spektrofotometr | 1 ks
nabízený model (uvést značku a model/typ):
1 | Spektrofotometr s dávkovacím zařízením pro dávkování kapalných vzorků + průtoková kyveta
2 | Jedno nebo dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr se dvěma detektory řízený z vestavěného PC s dotykovou obrazovkou.
3 | Přístroj musí být vybaven alespoň dvěma zdroji záření, přičemž UV oblast pokrývá deuteriová výbojka a wolframová halogenová žárovka pokrývá viditelnou oblast.
4 | Fixní spektrální pološířka do: 1.4 nm
5 | Měřící rozsah: Rozsah vlnových délek min. od 190 nm do 1100 nm
6 | Rychlost snímání spektra: minimálně 10 000 nm/min
7 | Přesnost nastavení vlnových délek (± maximální odchylka) ≤ ± 0.1 nm
8 | Opakovatelnost vlnových délek (± maximální odchylka) ≤ ± 0.1 nm
9 | Minimální fotometrický rozsah ± 3 (rovnoměrný dynamický rozsah vzhledem k nule)
10 | Rozsah převodníku +/- 6A
11 | Fotometrická přesnost: +/- 0.001A @ 1A
12 | Fotometrická opakovatelnost: +/- 0.0005A @ 1A
13 | Dvouplášťový kryt přístroje pro minimalizaci rozptýleného světla
14 | Konkávní holografická mřížka
15 | Optika potažená ochrannou vrstvou křemene
16 | Polovodičové detektory s termoelektrickým chlazením na čipu.
17 | Speciální pozice pro zakalené vzorky pro měření propustnosti rozptylujících vzorků (pasty, suspenze)
18 | Automatická kalibrace a nastavení vlnových délek ve viditelné i UV oblasti spustitelná z ovládacího software uživatelem pomocí zabudovaných referenčních materiálů.
19 | Možnost připojení optického vlákna, integrační sféry, 15 ti pozicového výměníku kyvet, automatického průtokového dávkovače (min. 100 pozic), možnost měření v průtokové kyvetě s možností zapojení dvou průtokových kyvet paralelně.
20 | Ovládací software umožňující měření Absorbance a Transmitance při jedné nebo více (min. 10) vlnových délkách, snímání spekter včetně vyhledávání píků (maxim a minim), stanovení koncentrace látek z kalibrační křivky nebo pomocí faktoru, měření barevnosti roztoků včetně automatických výpočtů Trichromatických hodnot pro: X, Y, Z a barevné souřadnice: x a y.
21 | Nasávací zařízení pro měření vzorků v průtokové kyvetě řízené z ovládacího sw. Možnost připojení 2 průtokových kyvet paralelně.
Dodavatelé vyplní všechna žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.
Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takové dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce dle požadavku zadavatele. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.