## List1
Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce (DVS) Příloha č. 1c - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s konkrétním parametrem nabízeného přístroje.
Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce
Rozsah dodávky:
1) Gravimetrický analyzátor dynamické sorpce pro sorpci vodních a organických par a plynů
2) Součástí zařízení musí být kamera pro pozorování a vyhodnocování dimenzionálních/morfologických změn v čase
3) PC se softwarem pro řízení zařízení a se softwarem pro vyhodnocování naměřených dat
4) Zařízení na teplotní předsušení vzorků
5) Antivibrační stůl
6) Instalace a zaškolení
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Přístroj bude umožňovat měření adsorpčních a desorpčních vlastností zkušebních vzorků dřeva a materiálů na bázi dřeva |  | ANO / NE
Přístroj bude fungovat na principu gravimetrického měření dynamické sorpce a desorpce vodních a organických par a plynů |  | ANO / NE
Přístroj bude umožňovat simultánní řízení, měření a dodávky dvou různých par (vodní + organické) pro duální koadsorpční aplikace |  | ANO / NE
Přístroj musí být schopen velmi rychle měnit relativní vlhkost prostředí i teplotu a to s velkou přesností |  | ANO / NE
Přístroj musí provádět automatické měření adsorpce a desorpce za účelem zjištění hygroskopického chování materiálu |  | ANO / NE
Plně automatický režim umožní získat přesné kvantitativní údaje o cyklickém chování materiálu a umožní získat údaje o hysterezi sorpce |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být PC se softwarem pro ovládání přístroje |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být software pro analýzu dat (sorpčních izoterm, vyhodnocení rozměrových a morfologických změn a uchování měřených dat) |  | ANO / NE
Přístroj musí mít ochranné prvky proti přehřátí |  | ANO / NE
Přístroj musí být vybaven integrovanou barevnou video-mikroskopickou kamerou s držákem pro pozorování a vyhodnocování rozměrových a morfologických změn při hygroskopickém chování materiálu s optickým zoomem až 200x, s možností exportu dat ve formátu bmp, tiff, jpeg |  | ANO / NE
Součástí zařízení bude integrovaná sušička vzorků pro in-situ předúpravu až do 200°C |  | ANO / NE
Součástí zařízení bude antivibrační stůl |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být zapojení přístroje a zaškolení obsluhy - pro 3 osoby, délka školení 1 den |  | ANO / NE
Zařízení musí umožňovat doplnění o in-situ Ramanovu spektroskopii pro strukturální analýzu |  | ANO / NE
Přístroj bude vybaven chemicky stabilními a spolehlivými sensory pro měření vlhkosti a koncentrace organických par při sorpčních experimentech |  | ANO / NE
Hmotnost zkušebního vzorku | 1-1000 mg | ANO / NE
Přesnost měření hmotnosti | ±0,1 µg | ANO / NE
Pracovní teplotní rozsah | 5-85 °C | ANO / NE
Přesnost nastavení teploty | ±0,1 °C | ANO / NE
Rychlost teplotní rampy | až 10 °C/min | ANO / NE
Přístroj bude nakalibrován pro možnost práce v celém teplotním rozsahu | 5-85 °C | ANO / NE
Rozsah generované relativní vlhkosti při teplotním rozsahu 5-60°C | 0 - 98% | ANO / NE
Rozsah generované relativní vlhkosti při teplotním rozsahu 60-85°C | 0 - 85% | ANO / NE
Přesnost měření relativní vlhkosti | ±1% | ANO / NE
Přesnost nastavení relativní vlhkosti | ±2% | ANO / NE
Min. dosažitelná hodnota relativní vlhkosti při používání suchého vzduchu nebo dusíku jako nosného plynu | skutečná nula 0% | ANO / NE
Přístroj bude umožňovat přímé měření koncentrace organických par v reálném čase | - | ANO / NE
Přístroj bude umožňovat použití minimálně následujících organických rozpouštědel: | DMSO, oktan, ethanol, cyklohexan, hexan, aceton, methanol, ethylacetát, toluen, o-xylén, p-xylen, m-xylen, benzylacetát, chlorform, heptan, Pentan, dioxan, d-limonen | ANO / NE
Rozsah generované koncentrace organických par | 0 - 90% | ANO / NE
Přesnost generované koncentrace organických par | ±≤1% P/Po | ANO / NE
Typické rozlišení sensoru pro in line měření parciálního tlaku organických par (P/Po) v reálném čase | 0.2% P/Po | ANO / NE
Nosný plyn | Vzduch a/nebo N2 | ANO / NE
Požadavky na software:
Kompletní systémové řízení, možnost navrhnout, upravit a spustit automatické nebo manuální sorpční experimenty |  | ANO / NE
Zápis experimentálních dat v reálném čase |  | ANO / NE
Průvodce vyvažováním a kalibrací |  | ANO / NE
Protokoly s více metodami zahrnující předběžné zahřívání vzorků, cykly sorpce / desorpce páry nebo koadsorpce dvojích par a změny teploty v jediném experimentu |  | ANO / NE
Možnost změny relativní vlhkosti nebo parciálních tlaků |  | ANO / NE
Body hmotné rovnováhy při každém kroku parciálního tlaku lze dosáhnout použitím pevného nebo uživatelem definovaného kritéria dm/dt |  | ANO / NE
Izotermické a izoaktivní experimenty |  | ANO / NE
Možnost provádět sorpční experimenty v polovičním, v plném nebo v několika cyklech |  | ANO / NE
Integrované experimentální řízení mikroskopu s barevným videem |  | ANO / NE
Export a analýza dat lze provádět bez přerušení pokusů |  | ANO / NE
Analýza isoterm, BET, možnost určení plochy povrchu DVS metodou (BET), DVS stanovení povrchové energie, DVS analýza iso-aktivity, DVS analýza amorfního obsahu, DVS difuzní analýza, DVS analýza sorpčního tepla, DVS analýza aktivační energie, DVS analýza propustnosti |  | ANO / NE
ISO BET analýza (Brunauer-Emmet-Teller), ISO GAB analýza (Guggenheim-Anderson-DeBoer), ISO DF analýza (Double Freundlich), ISO DR analýza (Dubinin-Radushkevich), ISO Analýza mirkopórů, ISO Analýza mezopórů, ISO reference Analýza, ISO Langmuirova Analýza, ISO Young & Nelsonova Analýza |  | ANO / NE
Součástí dodávky bude 1 softwarová licence na 1 PC s neomezeným počtem uživatelů |  | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.