## List1
Příloha č. 1c - technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky
Příloha č. 1c - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | Nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Elementární analýza: přístroj pro stanovení frakcí uhlíku
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | Dodavatel doplní ve žlutě vybarvených polích konkrétní parametr nabízeného přístroje, pokud to povaha parametru umožňuje: | dodavatel doplní značku a model/typ
Maximální rozměry: width (šířka): 70 cm, depth (hloubka): 60 cm, height (výška): 120 cm |  | ANO / NE
Stanovení celkového obsahu uhlíku (TOC) |  | ANO / NE
Stanovení obsahu anorganického uhlíku (TIC) |  | ANO / NE
Stanovení elementárního uhlíku (EC; ROC) |  | ANO / NE
Možnost rozšíření o stanovení dusíku |  | ANO / NE
Měřivost stanovení C: 0.005-100 % (0-50 mg v navážce) |  | ANO / NE
Standardní odchylka pro kabonátovou formu C při navážce 100 mg: 0.1 % |  | ANO / NE
Dolní limit měřivosti: 100 ppm |  | ANO / NE
Max. doba analýzy jednoho vzorku pro stanovení TOC, TIC, EC: 30 min |  | ANO / NE
pec s aktivním chlazením |  | ANO / NE
možnost stanovení TIC pomocí pyrolýzy v inertní atmosféře |  | ANO / NE
Maximální hmotnost navážky: 3 g |  | ANO / NE
Maximální objem kapalného vzorku : 3 ml |  | ANO / NE
Automatický podavač min. na 50 pozic |  | ANO / NE
Měření teploty v místě spalování vzorku v průběhu analýzy |  | ANO / NE
možnost úpravy pořadí vzorků a vkládání vzorků v běhu analytické série |  | ANO / NE
Nosné plyny: dusík, kyslík; možnost nahrazení argonem |  | ANO / NE
Instalace přístroje na místě a zaběhnutí |  | ANO / NE
Dodávka se softwarem |  | ANO / NE
Zaškolení 2 osob |  | ANO / NE
Zajištění servisu do 1 týdne v místě uživatele |  | ANO / NE
Záruka min. 2 roky |  | ANO / NE
Účastník jako součást své nabídky předloží dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce a/nebo katalogové listy přístroje. Tyto dokumenty budou předloženy v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.