## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Autosampler
Parametr č. | Nabízený model (uvést značku a model/typ): | komerční název nabízeného přístroje
1 | Možnost propojení s dodaným potenciostatem / galvanostatem | ANO / NE
2 | Možnost trvalého chlazení vzorků v podavači: nejnižší dosažitelná teplota s využitím chlazení: min. 4 °C nebo nižší | ANO / NE
3 | Alespoň 96 pozic vzorků pro plně automatizované měření v podavači | ANO / NE
4 | Dávkování vzorku v minimálním rozsahu 1 – 5000 µL | ANO / NE
5 | Možnost dávkování v módech: Full-Loop, Partial Loopfill, Pickup mode, pressure-assisted sample aspiration | ANO / NE
6 | Ovládací software kompatibilní s Windows 10 64-bit | ANO / NE
Potenciostat-galvanostat s rtuťovou kapkovou elektrodou: |  | komerční název nabízeného přístroje
7 | Pracovní mód: potenciostat i galvanostat | ANO / NE
8 | Rozsah potenciálu: min. ±10 V, „compliance“ napětí min. ±20 V | ANO / NE
9 | Maximální hodnota proudu: minimálně ±0,4 A | ANO / NE
10 | Rozlišení měřeného potenciálu: minimálně 3 µV | ANO / NE
11 | Možnost měření ve 2, 3 a 4 elektrodovém uspořádání | ANO / NE
12 | Ag/AgCl referenční elektroda, pomocná elektroda ze skelného uhlíku | ANO / NE
13 | Potenciostat/galvanostat je rozšířen o polarograf, který dovoluje měření na rtuťové kapce (kapající, visící, stacionární). Je umožněno měnit velikost a dobu kapky. Elektrochemická a polarografická měření se ovládají pomocí jednoho softwaru. | ANO / NE
14 | Řízení rtuťové kapky: pneumatické | ANO / NE
15 | Měření v inertní atmosféře (argon) | ANO / NE
16 | Měřicí software je kompatibilní s Windows10 64-bit | ANO / NE
17 | Software dovoluje kombinovat elektrochemické metody, sbírat naměřená data, vyhodnocovat data a provádět série přednastavených experimentů. | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
18 | oba přístroje (autosampler i potenciostat-galvanostat) jsou vzájemně plně kompatibilní | ANO / NE
19 | Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE
20 | Doprava na místo určení. | ANO / NE
21 | Dostupný záruční servis. | ANO / NE
22 | Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO / NE
23 | Termín dodání v termínu do čtyř týdnů od potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.